甘肃省省级政府采购项目技术参数表（第二包）
采购单位：兰州资源环境职业技术学院 （采矿系）                        价格单位：人民币（万元）
	序号
	仪器设备名称
	附件及技术指标
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	气相色谱仪
	主机：气相色谱仪，可实现对矿井气中H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2、C3H8组成的混合物进行快速分离和高灵敏度检测，仪器具有高抗冲击和抗振动性，能适用于车载，主机、高效色谱柱、甲烷转化器、热导检测器和双氢焰检测器等部件组成, 采用微机控制, 可实现阀的自动切换和检测器信号的自动切换，配置有4路气体流量传感器，通过数据线与计算机相连接，由矿井气专用色谱工作站采集信号并对数据进行处理。
1.手动和自动进样可任意选择；
2.四路独立控温系统：柱箱、转化炉、TCD检测器箱及FID检测器箱均可独立控制其温度；
3.自诊断功能：开机后仪器便可自行对各部分电气单位进行诊断，并及时显示诊断结果；
4.热导检测器和双氢焰检测器同时工作，三信号通道同时采集；
5.双转化炉系统，极大提高了分析效率和精度；
6.一次进样7分钟内完成全组分分析和爆炸危险程度判别，分析时间短。
最小检测浓度：O2、N2≤0.05%  H2≤5ppm  CO≤0.5ppm，CH4、CO2、C2H4、C2H6、C2H2≤0.1ppm 
7.分析周期：一次进样，对H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6和C2H2组分全分析,分析周期不大于7min；
8.能同时工作的检测器、放大器及输出信号通道数量：3个；
9.事件控制（外部控制设备开关量控制）：控制最大负载220V AC  1A；
10.可根据远期预警要求，增加仪器配置对煤层气中C3以后组份进行分析，扩大分析范围；
11.配套气体发生器，包括：氢气发生器，空气发生器，高纯氮气；
12.配套专用工作站软件。
	台
	1
	
	
	

	2
	程序升温实验台
	实验炉：
1.最高烧结温度：1200℃；
2.长期使用烧结温度：1100℃；
3.温度测量范围：室温～1200℃；
4.炉膛工作尺寸：650*450*400mm；
5.温度均匀性：±10℃（水平方向±6℃）；
6.温度稳定性：±1℃；
7.升温速度：1-20℃/min；
8.加热元件：高温电炉丝；
9.四周和底部五面加热；
10.6个S型测温热电偶，2个控温热电偶，双层外壳；
11.炉底承重：小于20kg；
12.测温元件：单铂铑热电偶；
13.控温性能：可控硅控制，变压器调压，可编程序30段，PID参数自整定功能；手动自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能；控温仪表具有密码设定功能，参数设定密码控制；
14.显示视窗：测量温度和设定温度4位液晶显示；
15.显示精度：±1℃/1200℃；
16.配套密封实验罐：6个可密封不锈钢罐（根据实验炉沟通定制）； 
17.配套流量控制柜：全自动空气源供气，6路浮子流量控制；
	台
	1
	
	
	

	
	
	合   计
	
	
	
	
	


\
甘肃省省级政府采购项目技术参数表（第三包）
采购单位：兰州资源环境职业技术学院 （采矿系）                   价格单位：人民币（万元）
	序号
	仪器设备名称
	附件及技术指标
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	钢制管道
	1.内径134mm ，长度1m；
2.实验初始压力：0~0.1MPa (绝压)，可控精度1Kpa；
3.系统最大工作压力：钢制管道0-2.1 MPa (绝压)；真 空 度：小于等于10kPa；
4.可拆卸组装，保证密封良好；
5.安装视窗位置：钢制圆管道的中心位置安装透明视窗；
6.视窗镜片技术参数：材料：熔融石英；透光率：不低于90%；
透射波长范围：200-1000nm；强度：可耐受本系统工作压力，安全可靠；
7.预留传感器接口：每段爆炸管道的中部管壁上各装1个压力传感器、交叉管道及拐角处各设1个压力传感器、1个光纤探头接口，且每段管道上三个接口处于管道同一截面。
	
	2
	
	
	

	2
	透明石英管道
	1.内径134mm ，长1m；
2.实验初始压力：0~0.1MPa (绝压)，可控精度1Kpa；
3.系统最大工作压力：透明管道0-1.3 MPa (绝压)；真 空 度：小于等于10kPa；
4.可拆卸组装，保证密封良好；
5.预留传感器接口：每段爆炸管道的中部管壁上各装1个压力传感器、交叉管道及拐角处各设1个压力传感器、1个光纤探头接口，且每段管道上三个接口处于管道同一截面。
	
	2
	
	
	

	3
	弯曲透明石英圆管
	内径134mm，长度1m ，转角90度；实验初始压力：0~0.1MPa (绝压)，可控精度1Kpa；系统最大工作压力：钢制管道0-2.1 MPa (绝压)，可拆卸组装，保证密封良好。
	
	2
	
	
	

	4
	五路精密配气单元
	1.配气方式：反应管道内分压比法配气；
2.配气路数：5路（包括1路空气）；
3.配气精度：0.1%；
4.均匀混合：用循环气泵进行可燃性气体的均匀混合（搅拌时间可调）；
5.针对系统密闭性检验，具有真空度测试功能；
6.配气过程可实时显示反应管道内压力。
	
	1套
	
	
	

	5
	脉冲点火单元
	1.点火方式：高压脉冲点火
2.点火能：1J，可外接点火能调节装置
3.点火前5秒有报警音提示音
	
	1套
	
	
	

	6
	综合控制及多路同步采集测试系统
	包括：无线数据传输系统，7支压力传感变送器，2支温度传感变送器，4支火焰传感变送器。
1.采样频率：每隔0.2ms采1次

2.最大采样时长：2s

3.数据采集与点火同步触发

4.可绘出爆炸压力-时间曲线、温度-压力曲线，并存储数据列表

5.可计算并显示、存储最大爆炸压力及其对应的时间和最大6.爆炸压力上升速率等

7.可准确判断出是否发生爆炸（按照压力变化幅度判断）

8.自动将实验数据存储为EXCEL

9.配套数据计算的计算机和软件系统
	
	1套
	
	
	

	7
	耐压封闭气体循环系统
	1.实验初始压力：0~0.1MPa (绝压)，可控精度1Kpa

2.系统最大工作压力：钢制管道0-2.1 MPa (绝压)

                    透明管道0-1.3 MPa (绝压)

3.真 空 度：小于等于10kPa
	
	1套
	
	
	

	8
	自动排气排尘系统
	用空压机作为进气源，将管道内残气残尘置换掉，出气口引至室外。
	
	1套
	
	
	

	9
	无线视频监控系统
	用于检测保证火焰传播现象，在反应时间内全面记录反映过程和反映现象。
	
	1套
	
	
	

	10
	支架与导轨
	为整个管道配置可移动、可拆卸式支架，支架上安设导轨，以便于管道的拆卸、组装。
	
	1套
	
	
	

	11
	空气压缩机
	8KG静音空压机，配套压缩空气钢瓶、管路及密封装置。瓦斯气体不重复采购，使用现有气样。
	
	1套
	
	
	

	12
	气体/粉尘爆炸参数试验装置（试验钢球）
	1.最大工作压力：0~2MPa (绝压) 
2.精    度：0.1%FS  
3.采样时间间隔：0.2ms

4.搅拌方式：100ms快速搅拌
5.冷却方式：循环水冷
6.爆炸室容积：20L （双层不锈钢球体）
7.粉尘仓容积：0.6L （数控充压）
8.点火方式：化学点火，（智能点火管理）
高压点火，（智能点火管理）
9.配气路数：3路真空配气  配气精度：0.1%
10.进样方式：1.粉尘（自动） 2.气体（自动）
11.工 作 站：品牌计算机，液晶显示器 
12.电    源：220±10％V AC 50Hz±2Hz
13.功    率：< 1000W
14.环境温度：10～35℃
15.环境湿度：30%～80%RH
16.独立设置且可与瓦斯爆炸试验管道密封连接，共享数据采集系统。
	
	1套
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	
	
	


甘肃省省级政府采购项目技术参数表（第六包）
采购单位：兰州资源环境职业技术学院                         价格单位：人民币（万元）
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	桌椅
	木质单人电脑桌:80cm*60cm（加厚），椅子带靠背
	77
	套
	
	
	

	2
	凳子
	椅子（有靠背）；实木面，钢制架。
	50
	个
	
	
	

	3
	凳子
	椅子（有靠背）；实木面，钢制架。
	50
	个
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


