设备一：三重四极杆液质联用仪

一、仪器用途：

用于药物分析及药代动力学研究，食品中极性农药及兽药残留的检测，环境样品中环境污染物的分析。

二、技术指标和参数（带*者为必须具备指标）：

2.1  超高效液相色谱部分:

2.1.1  超高效二元高压梯度系统
*2.1.1.1  流速范围：0.001 mL/min到 2 mL/min， 0.001 mL/min 为增量，

*2.1.1.2  流量精度：＜0.075%RSD

*2.1.1.3  最高操作压力：17000 psi

*2.1.1.4  延迟体积：<120 µL，不随反压变化
2.1.1.5  在线脱气机，四个独立通道

2.1.1.6  混合方式：高压混合

2.1.1.7  流速准确度：±1.0%

2.1.1.8  梯度准确度：± 0.5%

2.1.1.9  梯度精度：±0.15% 

2.1.1.10 配有溶剂选择阀和自动柱塞清洗附件

2.1.2  半导体智能化柱温箱系统

*2.1.2.1  温度范围：室温以下10℃- 80°C。

2.1.2.2  控温精度：± 0.1°C

2.1.2.3  温度准确度：± 0.5°C

*2.1.2.4  色谱柱容量：1根250 mm长的色谱柱，2根100 mm长的色谱柱。

2.1.2.5  GLP 性能柱识别组件：具有RFID标签，记录系列号、压力限、切换次数和阀类型。

2.1.3  自动进样器

2.1.3.1  样品数量：可放置96个2mL小瓶
*2.1.3.2  样品污染度：<0.005%

2.1.3.3  进样范围：0.1～20 (L，步进0.1 (L。

2.1.3.4  优先考虑自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

*2.1.3.5  可控升降温度

2.1.3.6  进样精度：≤0.3%RSD

2.1.4  二极管阵列检测器

2.1.4.1  二极管个数：1024个光电二极管

2.1.4.2  光源：氘灯

2.1.4.3  波长范围：190 – 600nm

*2.1.4.4  短噪音：在230nm 波长下< ± 3 x10-6 AU

*2.1.4.5  漂移：在230nm 波长下< 0.5 x 10-3 AU/hr 

2.1.4.6  线性吸收范围：在265 nm波长下> 2.0 AU(5 %) 一般2.5 AU (5 %) 

2.1.4.7  波长准确度：± 1 nm

2.1.4.8  狭缝宽度：1, 2, 4 , 8 nm 可编程狭缝

2.1.4.9  二极管宽度： <1 nm

*2.1.4.10  信号数据采集速率最高80 Hz

2.2  质谱仪部分

2.2.1  一般规格和要求：

2.2.1.1  仪器由计算机控制、配有API离子源。软件包括仪器调节、数据采集、数据处理、定量分析和报告。

2.2.1.2  电脑工作站：进口品牌电脑，正版原装操作系统，1000G 容量硬盘，4G内存，DVD-RW，23寸宽屏液晶，激光打印机。

*2.2.1.3 液相色谱与串联四极杆质谱仪为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性。成熟稳定的串联四极杆液质联用仪制造技术，4年以上的市场用户使用检验。

2.2.2  主要技术和性能规格要求

*2.2.2.1  质量范围(m/z) ：5-2000 m/z

2.2.2.2  分辨率（全质量数范围）：0.7 FWHM

*2.2.2.3  灵敏度：

电喷雾离子源（ESI）正离子（MRM）：绝对量1 pg 利血平，m/z 609～195，信噪比≥9500:1

电喷雾离子源（ESI）负离子（MRM）：绝对量1 pg 氯霉素，m/z 321～152，信噪比≥4000:1

*2.2.2.4  MRM最小驻留时间：小于1ms；一个采集通道可MRM 定量数≥450

2.2.2.5  质量准确度: <0.01%

2.2.2.6  质量稳定性: <0.1amu (24hr)

2.2.2.7  正负离子切换速度：40ms

2.2.2.8  质量分析器: 优先考虑串联双曲面四极杆设计

2.2.2.9  动态线性范围：>4×106
2.2.2.10 离子源：独立的ESI和APCI离子源

离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液

离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统；清洗、维护方便

2.2.2.11 质谱调谐和校正系统：实现全自动质谱调谐和校正

2.2.2.12 真空系统：配有机械泵和两个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统。自动断电保护功能。

2.2.2.13 自动方法优化功能：自动优化每个目标化合物的质谱参数。

2.2.2.14 优先考虑具有动态多反应监测功能：根据保留时间和峰宽自动分配每个离子的驻留时间，无需设置时间窗口。

2.2.2.15 数据采集模式

全扫描

选择离子扫描

多反应监测

母离子扫描

子离子扫描

中性丢失扫描

2.2.2.16 数据及计算机系统

2.2.2.17 Microsoft windows 7 或XP操作系统，提供数据处理（定性、定量）软件。

2.2.2.18 支持21 CFR Part 11

三．仪器配置：

仪器包括超高效液相色谱仪主机，含二元溶剂管理系统，自动进样器（含温控模块），柱温箱（可降温），二极管阵列检测器，样品瓶及必须的管线及工具；串联四极杆质谱主机（含电喷雾电离源(ESI)，单独的大气压化学电离源（APCI）、涡轮分子泵、机械泵，串联四极杆、碰撞室、检测器及其他配件），详细如下表：

	序号
	配  置  项  目
	数量

	1
	串联四级杆质谱主机
	1

	2
	API-ESI大气压电喷雾离子源
	1

	3
	单独的APCI离子源，可与同品牌单四极杆质谱仪、高分辨质谱仪等通用
	1

	4
	质谱化学工作站
	1

	5
	超高效液相色谱二元梯度泵系统
	1

	6
	主动柱塞清洗附件
	1

	7
	多通道溶剂选择阀
	1

	8
	在线真空脱气机
	1

	9
	高通量自动进样器
	1

	10
	自动进样器温控模块
	1

	11
	二极管阵列检测器
	1

	12
	智能化冷热柱温箱
	1

	13
	质谱维护工具包
	1

	14
	手拧接头
	10

	15
	PEEK管线，5米
	1

	16
	过滤白头
	50

	17
	测试标样
	1

	18
	真空泵油
	4L

	19
	C18，2.1x150mm，1.8um 高分辨色谱柱
	3

	20
	C18，2.1mm，1.8um保护柱柱芯
	15

	21
	保护柱柱套
	2

	22
	螺纹口样品瓶
	1000

	23
	螺纹口样品瓶盖及垫
	2000

	24
	带聚合物支脚和内插管芯的玻璃内插管
	10盒

	25
	柱塞杆密封垫
	4

	26
	计算机
	1

	27
	打印机
	1

	28
	PEAK原装进口氮气发生器
	1

	29
	不间断电源，10KVA
	1

	30
	高纯碰撞气钢瓶及减压阀
	1


四、售后服务及其它（带*者为必须具备指标）：

4.1  仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。

4.2  仪器厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务；

*4.3  优先考虑仪器厂商在郑州设有办事处，常驻河南售后服务人员3名以上，并提供联系人姓名电话。

4.4  仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4.5  仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(贰人次/五天/壹台) 。

4.6  仪器厂商提供产品样本、中英文操作手册各壹套；在硬件支持的前提下，终生免费软件升级；

4.7  提供所投标产品原厂出具的详尽的、可被验证的技术参数说明书。

*4.8  仪器厂商应在河南高校有10个以上的液质联用仪用户，并提供详细的用户名单、联系人姓名电话。

4.9  在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。

4.10全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

五、专家论证意见： 

	技术专家1

论证意见：

    本次申请购买的三重四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：卢奎

                                                    技术职称：教授

                                               2013年 10月 08日

	技术专家2

论证意见：

    本次申请购买的三重四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：闻京伟

                                                    技术职称：主任药师

                                               2013年 10月 08日

	技术专家3

论证意见：

    本次申请购买的三重四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                     专家签名：张峻松

                                                     技术职称：教授

                                                2013年 10月 08日

	技术专家4

论证意见：

    本次申请购买的三重四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                      专家签名：张国宝

                                                      技术职称：研究员

                                                 2013年 10月 08日

	法律专家：

论证意见：

    该仪器不属于国家限制进口产品，符合国家产业结构，符合国家法律法规。

                                                      专家签名：魏家勇

                                                      技术职称：律师

                                                 2013年 10月 08日

	姓名
	工作单位
	技术职称
	备注

	卢  奎
	河南工程学院
	教授
	技术专家1

	闻京伟
	河南省食品药品检验所
	主任药师
	技术专家2

	张峻松
	郑州轻工业学院
	教授
	技术专家3

	张国宝
	河南省分析测试研究中心
	研究员
	技术专家4

	魏家勇
	河南公为律师事务所
	律师
	法律专家


设备二：单四极杆液质联用仪

一、仪器用途：

工厂合成样品的定性、定量分析，纯化收集，（食品中极性农药及兽药残留的检测，环境样品中环境污染物的分析，药物分析等）样品中有关物质成分的快速筛查。

二、技术指标和参数（带*者为必须具备指标）：

2.1  液相色谱仪部分

2.1.1  溶剂输送系统（二元泵）指标

2.1.1.1  串联双柱塞往复泵，优先考虑具有主动入口阀可变冲程（20 μL～100 μL）设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。具有自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能

*2.1.1.2 流速精密度：<0.075%RSD

2.1.1.3  流速准确度：±1%或10μL /min

2.1.1.4  压力脉动：< 1%

2.1.1.5  pH范围：1.0-12.5

2.1.1.6  流速范围：0.001~2.0mL/min, 0.001ml/min步进

*2.1.1.7  操作压力：0~60 MPa (0~600 bar, 0~8700psi)

2.1.1.8  梯度组成精密度：<0.15% RSD

2.1.1.9  梯度组成准确度：±0.35%

2.1.1.10 梯度延迟体积：600 μL

2.1.2  在线真空脱气机

2.1.2.1  四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作

2.1.2.2  pH耐受范围：1-14

2.1.3  自动进样器

2.1.3.1  使用微型计量泵准确控制取样体积，优先考虑进样后进样针始终置于流路中的设计，（即在分析过程中，针内始终有流动相流过，保证最小样品残留量）；

2.1.3.2  通过工作站，具有洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。

2.1.3.3  优先考虑自动进样器采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作

2.1.3.4  进样范围：0.1-50 μL增量为0.1 μL

2.1.3.5  进样精度：< 0.3% RSD

2.1.3.6  最快进样速度：1000μL /min

2.1.3.7  样品粘度范围：0.2-50cp

2.1.3.8  样品容量：90位以上

2.1.3.9  样品残留：<0.05%

*2.1.3.10  最大操作压力：600bar

2.1.4  智能化柱温箱

*2.1.4.1  控温范围：室温- 60℃
2.1.4.2  控温精度：±0.05℃
2.1.4.3  控温准确度：±0.5℃
*2.1.4.4  柱容量250 mm*1

2.1.4.5 柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

2.1.5  可变波长紫外检测器

2.1.5.1  光源：氘灯

2.1.5.2  波长范围：190～600nm

2.1.5.3  狭缝宽度：6.5nm

2.1.5.4  光谱：停流扫描

2.1.5.5  检测通道：1个实时输出信号

2.1.5.6  波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

2.1.5.7  波长精度：1 nm

2.1.5.8  基线噪音：(0.35(10-5AU at 254nm（1mL/min 甲醇）

2.1.5.9  基线漂移：1(10-4mAU/h at 254nm（1mL/min甲醇）


2.1.5.10 线性范围：>2.5AU 

2.1.5.11 测量范围：>2AUFS

2.1.5.12 最快采样速率：80Hz

2.1.5.13 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

2.2  质谱仪部分

2.2.1  离子源

2.2.1.1  电喷雾离子源：交叉直角喷雾喷雾针位置免调整

2.2.1.1.1  流速范围：1 (l-2000 (l/min（电喷雾离子源）

2.2.1.1.2  液相色谱的馏份在1 ml/min流速下不经分流直接通过ESI离子源进入质谱分析器

2.2.1.2  大气压化学离子源：交叉直角喷雾喷雾针位置免调整

2.2.1.2.1  流速范围：200 μL-2000 μL/min（大气压化学电离源）

2.2.1.2.2  液相色谱的馏份在1 ml/min流速下不经分流直接通过APCI离子源进入质谱分析器

2.2.2  离子导入光学系统：化学惰性冷毛细管，锥电极，八极杆，双射频透镜或锥孔设计

2.2.3  质量过滤器：可控温双曲面四极杆或合金四级杆

2.2.4  检测器系统：高能打拿极加长寿命电子倍增器或光电倍增管设计

2.2.5  真空系统

2.2.5.1  带有三级差动抽气的空气冷却大抽速分子涡轮泵真空系统和大抽速前级机械泵。

2.2.5.2  具有自动断电保护功能。

*2.2.6  扫描方式: 全扫描、选择离子扫描、时间编程扫描〔最多四种（正负离子切换，高能量和低能量源内碰撞解离切换，或者在选择离子扫描和全扫描之间的切换）采集模式之间的切换。〕

2.2.7检测性能：

*2.2.7.1  质量范围：母离子单电荷 m/z 10-2,000 amu

2.2.7.2  扫描速率：10000 amu/s

*2.2.7.3  自动调谐功能：方便调谐，自动流路切换，可防止盐类或后洗脱馏分进入质谱

2.2.7.4 分辨率：单位质量分辨

*2.2.7.5 灵敏度：

ESI选择离子扫描灵敏度：柱上进样1pg 利血平，选择离子609.3，信噪比>50:1

APCI选择离子扫描灵敏度：柱上进样1pg 利血平，选择离子609.3，信噪比>10:1

*2.2.7.6 质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours

*2.2.7.7 质量准确度：0.01% 

*2.2.7.8 正负离子切换速度：30ms

2.2.8  工作站软件

2.2.8.1  操作平台软件： WINDOWS XP或Win 7系统

2.2.8.2  操作环境：图形界面液相色谱/质谱软件

2.2.8.3  单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

2.2.8.4  最易使用的质谱数据的积分器，可以自动实现准确的积分。

2.2.8.5  自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。

2.2.8.6  自动实现最多四种（正负离子切换，高能量和低能量源内碰撞解离切换，或者在选择离子扫描和全扫描之间的切换）采集模式之间的切换。

2.2.8.7  早期维护信息预报系统（EMF）

2.2.8.8  电子记录维护和错误及故障信息处理

2.2.8.9  良好实验室规范（GLP），操作认证及性能认证（OQ/PV）功能

2.2.9  工作站硬件 

进口HP商用工作站：3.4Ghz CPU P4；2 GB DDRAM内存；500 GB 硬盘；DVD-RW；

打印机：HP 激光打印机系列；

显示器：23”液晶

三．仪器配置：

仪器包括高效液相色谱仪主机，含二元溶剂管理系统，自动进样器，柱温箱，可变波长紫外检测器，样品瓶及必须的管线及工具；单四极杆质谱主机（含电喷雾电离源(ESI)，涡轮分子泵，机械泵，单四极杆，检测器及其他配件，详细如下表：

	序号
	配  置  项  目
	数量

	1
	单四级杆质谱主机
	1

	2
	API-ESI大气压电喷雾离子源
	1

	3
	高压电源
	1

	4
	质谱化学工作站
	1

	5
	高效液相色谱二元梯度泵系统
	1

	6
	主动柱塞清洗附件
	1

	7
	在线真空脱气机
	1

	8
	自动进样器
	1

	9
	智能化冷热柱温箱
	1

	10
	可变波长紫外检测器带标准流通池
	1

	11
	手拧接头
	10

	12
	PEEK管线，5米
	1

	13
	密封垫
	2

	14
	过滤白头
	50

	15
	测试标样
	1

	16
	真空泵油
	4L

	17
	C18，2.1x100mm，1.8um，600bar色谱柱
	2

	18
	C18，2.1mm，1.8um保护柱柱芯
	15

	19
	保护柱柱套
	2

	20
	螺纹口样品瓶
	2000

	21
	螺纹口样品瓶盖及垫
	4000

	22
	计算机
	1

	23
	打印机
	1

	24
	PEAK原装进口氮气发生器
	1

	25
	不间断电源，10KVA
	1

	26
	高纯碰撞气钢瓶及减压阀
	1

	27
	安捷伦1100液相自动进样器
	1


四、售后服务及其它（带*者为必须具备指标）：

4.1  仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。

4.2  仪器厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务；

*4.3  优先考虑仪器厂商在郑州设有办事处，常驻河南售后服务人员3名以上，并提供联系人姓名电话。

4.4  仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4.5  仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(贰人次/五天/壹台) 。

4.6  仪器厂商提供产品样本、中英文操作手册各壹套；在硬件支持的前提下，免费软件升级；

4.7  提供所投标产品原厂出具的详尽的、可被验证的技术参数说明书。

*4.8  仪器厂商应在河南高校有10个以上的液质联用仪用户，并提供详细的用户名单、联系人姓名电话。

4.9  在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。

4.10全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

五、专家论证意见： 

	技术专家1

论证意见：

    本次申请购买的单四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：卢奎

                                                    技术职称：教授

                                               2013年 10月 08日

	技术专家2

论证意见：

    本次申请购买的单四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：闻京伟

                                                    技术职称：主任药师

                                               2013年 10月 08日

	技术专家3

论证意见：

    本次申请购买的单四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                     专家签名：张峻松

                                                     技术职称：教授

                                                2013年 10月 08日

	技术专家4

论证意见：

    本次申请购买的单四极杆液质联用仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                      专家签名：张国宝

                                                      技术职称：研究员

                                                 2013年 10月 08日

	法律专家：

论证意见：

    该仪器不属于国家限制进口产品，符合国家产业结构，符合国家法律法规。

                                                      专家签名：魏家勇

                                                      技术职称：律师

                                                 2013年 10月 08日

	姓名
	工作单位
	技术职称
	备注

	卢  奎
	河南工程学院
	教授
	技术专家1

	闻京伟
	河南省食品药品检验所
	主任药师
	技术专家2

	张峻松
	郑州轻工业学院
	教授
	技术专家3

	张国宝
	河南省分析测试研究中心
	研究员
	技术专家4

	魏家勇
	河南公为律师事务所
	律师
	法律专家


设备三：制备级液相色谱仪

一、仪器用途：

难分离复杂样品的分离制备。

二、技术指标和参数（带*者为必须具备指标）：

2.1  二元梯度泵

*2.1.1  泵头可以更换的设计，能够将应用范围从分析拓展到半制备。有10，25，100和200ml/min泵头可选

*2.1.2  只需拧松手紧螺丝即可快速更换泵头，进行不同流速的变换

2.1.3  实用的单活塞设计，节省了时间和更换密封垫的花费

2.1.4  流速范围：0.2-100ml/min

2.1.5  准确度 : 1%

2.1.6  精密度 : 0.1%

2.1.7  耐压：240Bar

2.2  紫外可见检测器

2.2.1  长短双光径设计，光束在两个检测池间自动切换，

2.2.2  自动拓展线性范围，无需更换流动池，即可满足从分析到制备的检测要求。

2.2.3  “L”型流通池专利设计平稳涡流，消除折光影响，提高检测灵敏度和稳定性

*2.2.4  波长范围：190-800nm

2.2.5  波长精度：±0.1nm


2.2.6  流通池耐压：最高达1000psi

2.2.7  噪音：±5X10-6AU

2.2.8  吸光度范围：最高达70AU

2.3  馏分收集器

2.3.1  准确以及可重复收集组分: 通过色谱软件实时峰检测运算法则，达到精确可重复的收集

2.3.2  高效样品收集:  通过独特的高速探针移动，使样品在管与管之间移动时损失最小化

2.3.3  大收集容量: 多达270 个组分 ( 13 mm ID管子)

2.3.4  大流速范围: 收集从1 mL/min到高达800 mL/min流速内的应用

2.3.5  可通过时间段，斜率或阈值等切换收集条件

2.4  化学工作站

2.4.1  操作软件：操作环境：图形界面液相色谱工作站

2.4.2  软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析;

2.4.3  报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板

三．仪器配置：

仪器含二元溶剂管理系统，紫外检测器，馏分收集器，样品瓶及必须的管线及工具，详细如下表：

	序号
	配  置  项  目
	数量

	1
	100ml泵
	2

	2
	手动进样阀
	1

	3
	紫外检测器
	1

	4
	制备型流通池
	1

	5
	流分收集器
	1

	6
	流分收集器工具包
	1

	7
	工作站软件
	1

	8
	5ml定量环
	1

	9
	手拧接头
	10

	10
	C18柱，5um，250*10.0mm
	2

	11
	C18柱，5um，250*21.2mm
	1

	12
	C18柱，5um，250*4.6mm
	2

	13
	计算机
	1

	14
	打印机
	1


四、售后服务及其它（带*者为必须具备指标）：

4.1  仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。

4.2  仪器厂商在接到最终用户报修通知的8小时内应答，48小时内工程师上门服务；

*4.3  优先考虑仪器厂商在郑州设有办事处，常驻河南售后服务人员3名以上，并提供联系人姓名电话。

4.4  仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

4.5  仪器厂商在中国境内提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员(贰人次/五天/壹台) 。

4.6  仪器厂商提供产品样本、中英文操作手册各壹套；在硬件支持的前提下，免费软件升级；

4.7  提供所投标产品原厂出具的详尽的、可被验证的技术参数说明书。

4.8  在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。

4.9  全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

五、套专家论证意见： 

	技术专家1

论证意见：

    本次申请购买的制备级液相色谱仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：卢奎

                                                    技术职称：教授

                                               2013年 10月 08日

	技术专家2

论证意见：

    本次申请购买的制备级液相色谱仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                    专家签名：闻京伟

                                                    技术职称：主任药师

                                               2013年 10月 08日

	技术专家3

论证意见：

    本次申请购买的制备级液相色谱仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                     专家签名：张峻松

                                                     技术职称：教授

                                                2013年 10月 08日

	技术专家4

论证意见：

    本次申请购买的制备级液相色谱仪目前在国内没有参数达到使用要求的产品。

                                                      专家签名：张国宝

                                                      技术职称：研究员

                                                 2013年 10月 08日

	法律专家：

论证意见：

    该仪器不属于国家限制进口产品，符合国家产业结构，符合国家法律法规。

                                                      专家签名：魏家勇

                                                      技术职称：律师

                                                 2013年 10月 08日

	姓名
	工作单位
	技术职称
	备注

	卢  奎
	河南工程学院
	教授
	技术专家1

	闻京伟
	河南省食品药品检验所
	主任药师
	技术专家2

	张峻松
	郑州轻工业学院
	教授
	技术专家3

	张国宝
	河南省分析测试研究中心
	研究员
	技术专家4

	魏家勇
	河南公为律师事务所
	律师
	法律专家


