环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目                           项目编号：MMC2014A100T


环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理

实验装置采购项目
【采购编号：MMC2014A100T】
采
购
文
件

广东石油化工学院招标投标办公室

2014年11月

第一部分  采购公告
环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目公告
广东石油化工学院招标投标办公室受广东石油化工学院设备处的委托，就环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目进行联合竞争性谈判，接受合格的国内投标人提交密封投标文件参加投标。有关事项如下：

一、采购项目的名称、编号及货物需求

1、  项目名称：环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目
2、  项目编号：MMC2014A100T
3、  货物需求：具体详见招标文件《第三部分 货物要求》。

4、  项目预算：人民币玖万贰仟捌佰元整（￥92800.00 元 ）。
二、合格投标人：

1、中华人民共和国境内注册的法人及其他组织；

2、有合法企业营业执照，有相关经营范围；

3、报价人在参加政府采购活动前三年中没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规；
4、本次项目不接受联合投标。
三、报名时间、地点及联系方式

1、报名时间：2014年11月24日至2014年12月1日（上班时间）

2、报名地点：广东石油化工学院招标投标办公室（综合办公楼7楼）
3、报名资料：投标供应商必须提供有效法人授权委托书原件、工商营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件等证明文件，并加盖单位公章。

4、报名联系人：陈老师 李老师
5、联系电话：0668-2923877

四、递交报价文件地点：广东石油化工学院招标投标办公室

五、递交报价文件及项目评审时间：2014年12月3日上午9：30

广东石油化工学院招标投标办公室

2014年11月24日
第二部分  商务要求

一、谈判保证金

1、学校为了保证本次谈判采购免遭因供应商的行为而蒙受损失，学校在因供应商的行为受到损害时，将没收供应商的保证金；

2、保证金在接受谈判时以现金形式密封提交，金额：人民币1000元；

3、未成交供应商的保证金，在定标后即时退还；成交供应商的保证金，在验收合格后五个工作日返还；

4、如果供应商出现以下任何一种情况，其保证金将被没收。

（1）定标后，再撤回报价；

（2）弄虚作假，以他人名义报价，骗取成交的。

二、报价文件组成部分

1、接受投标承诺书；

2、报价一览表；

3、资格证明文件；

4、售后服务承诺；

5、法定代表人授权委托书；

6、诚信承诺书。
（上述文件一式六份）

三、报价文件的密封和标记

投标人必须用信封密封报价文件，加盖单位公章和经单位授权的代表签名，并在套封上署名投标人的名称、地址和电话。

四、所有报价均以人民币报价，包括运输费、装卸费和税金等相关服务的全部费用，采购单位不再支付其他费用。

五、合格投标人见公告内容，本项目不接受联合投标。

六、付款方式：合同签订且交货验收合格后一个月内付合同总价的97%，余下合同总价的3%自验收合格之日起，在全部设备正常无质量问题的情况下，一年后付清。
七、报价文件有效期，从报价之日起30日内有效。

八、凡参加本次报价的供应商视为接受商务要求一至七项，否则我办公室不接受报价。
第三部分 项目需求
项目说明：本项目需求的装置需要投标人根据污水集中处理及回收相关技术原理进行设计，生产。本项目需求既包括实验装置实物，也包括其运行的原理流程设计。

一、污水生化处理实验装置流程示意图。
2、 采购装置配置清单：

	
	序号
	物资/项目名称
	型号规格
	技术参数要求
	单位
	申购数量

	污水生化处理实验装置
	1
	BA-H-MBBR污水生化处理装置
	自行设计
	装置占地约9 m3，处理量为50L/h，要求采用10mm厚PVC板制作，装置外面刷绿色油漆
	套
	1

	
	2
	原水水箱
	自行设计
	有效体积为1.5 m3，要求采用PVC板制作，含搅拌装置，水箱外表刷绿色油漆
	个
	1

	
	3
	主体装置与原水箱铁支架
	自行设计
	要求铁支架，采用角钢50×50×5mm，尺寸大小与装置及水箱配套，外面刷银白色油漆
	个
	2 

	
	4
	多参数监测系统
	
	可同时测量溶解氧、ORP、pH、导电、盐度、电阻等14个参数。
具体参数说明见附件一
	台
	1 

	
	5
	流量计
	
	最大100L/h
	个
	2 

	
	6
	进出水和空气管线及管件、阀门、开关等
	
	与装置想配套
	批
	1 

	
	7
	税金
	
	
	
	


附件一：多参数监测系统
	物资/项目名称
	技术参数要求

	多参数监测系统
	配置：多参数手持监测仪主机1台（含不短于3米的电缆，带水位传感器/气压计），可满足实验室及野外测量要求，手持显示器1台； RDO（光学溶解氧）探头及光学溶解氧膜各1个； PH/ORP复合探头1个；温度/电导/盐度复合探头1个（推算电阻率/密度）；电导和PH校准液1套；仪器操作软件1套。可将现场信息综合到智能手机上，同步记录GPS坐标、监测数据以及现场图片，并以标准文件格式下载数据。仪器传感器为可拆卸式的，用户可以在野外根据实际需要灵活的自行更换传感器并进行维护。
功能要求（测量参数）：
化学参数：溶解氧（光学）、导电性（实际和特定）、酸碱度（pH）、氧化还原电位（ORP）、含盐度、总溶解固体、电阻率及密度
物理参数：气温和水温、大气压、水位和水压
（1）pH：0-14pH单位
精度：0.1pH单位  

分辨率：0.01pH单位
（2）氧化还原电位：±1400mv

精度：±5mv       

分辨率：±0.1mv

（3）RDO溶解氧传感器
原理:光学法 毫克/升：
范围：0-50mg/L或0-500%饱和度
精度：0-8 mg/L，±0.1mg/L   8-20 mg/L：±0.2mg/L   20-50 mg/L：读数之±10%

自动盐度补偿补偿：自动温度、盐度补偿
（4）温度：-5～50℃
精度：±0.1℃
分辨率：0.01℃或更好
（5）导电性：5～100000μS/cm
精度：最大1%
分辨率：0.1μS/cm
（6）大气压：300～1100mbar
精度：最大3mbar
分辨率：0.01mbar
（7）水深
测量范围：0-76m
精度：±0.1%
分辨率：0.01


注：1、投标文件中须列明所供产品的品牌、型号、规格及详细参数配置，可提供同等或优于以上技术要求的产品；

2、投标时须提供货源渠道、厂家名称及地址、联系方式等，以确保所投产品的合格来源。

三、交货时间和地点：中标后30个工作日内交货至采购单位指定地点。
第四部分  谈判小组的组成及评审办法

一、评标小组的组成：

评标主持人将根据本次评标的特点组建评标小组，由使用单位代表和相关领域的专家组成。

二、评审方法：综合评分法

技术商务评审表
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	40%
	20%
	40%

	技术评分（40分）

	            技术因素
	分值
	权重

	所投物资（设备）的技术参数
	品牌、规格、技术参数等完全满足或优于采购要求
	15-25
	25

	
	品牌、规格、技术参数等基本满足采购要求
	5-15
	

	
	品牌、规格、技术参数等低于采购要求
	1-5
	

	售后服务方案
	售后服务计划详细，并优于谈判文件要求
	10-15
	15

	
	售后服务计划一般，满足谈判文件要求
	5-10
	

	
	售后服务计划较差，低于谈判文件要求
	0-5
	

	合    计
	
	
	40

	商务评分（20分）

	商务因素
	分值
	权重

	投标人资质
	对各投标人取得各种质量认证、资质认证、注册资金等因素比较评价
	优
	7-10
	10

	
	
	良
	4-6
	

	
	
	一般
	1-3
	

	商务响应程度
	完全满足并优于招标文件要求
	3-5
	5

	
	满足招标文件要求
	1-2
	

	投标人的综合概况
	经营状况、财务状况、经营场所、人员状况等因素
	优
	4-5
	5

	
	
	良
	2-3
	

	
	
	一般
	0-1
	

	合    计
	
	
	20

	价格评分（40分）

	各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评标价）×100×权重。


三、评分标准及统计办法：

按照评标程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出其技术评分及商务评分，相加后分别去掉一个最高和一个最低分(评委人数不少于五人时)，然后取算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。将技术商务得分和价格得分再相加得出综合得分。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐综合得分最高者为中标候选人。当出现最高得分并列相同时，以报价低者优先。
第五部分  报价文件格式

一、谈判响应书

致：广东石油化工学院招标投标办公室

根据贵方环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目（项目编号：MMC2014A100T）进行竞争性谈判确定中标单位谈判邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位）提交报价文件（包含下述内容）正本一份、副本五份。
1、谈判响应书；
2、第一次报价一览表；

3、污水生化处理实验装置设计流程图；
4、资格证明文件；

5、法人代表授权委托书；

6、售后服务承诺书；

7、诚信承诺书。
（说明：提交文件根据实际情况可增加内容，但不应擅自减少有关内容。）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、 所附报价表中规定的应提交和交付的本项目的货物总价为人民币：（用文字和数字表示）。

2、 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、 投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如果有的话，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力）。

4、 本谈判有效期为自谈判日起三十个日历日。

5、 如果在规定的截止时间后，投标人在谈判有效期内撤回报价文件，其谈判保证金将被没收。

6、 我方理解并接受采购人并无义务必须接受最低报价的谈判或其他任何谈判。

7、 与本谈判有关的一切正式往来函件请寄：

投标人名称（公章）：                     
地      址：                                   邮编：               

电      话：                                   传真：               
投标人代表签字：                             

日      期：                           

二、报价一览表

项目名称：环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目
项目编号：MMC2014A100T
报价总表：
附表：
	序号
	物资/项目名称
	型号规格
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	（大写）                                                        ¥


本报价表为投标人的最终报价。

有关承诺：

投标人代表（签字）：              （盖公章）

日期：        年     月     日
三、污水生化处理实验装置设计流程图。
（投标人自行绘制）

四、资格证明文件

1. 投标人的营业执照复印件；

2. 税务登记证复印件；

3. 组织机构代码证复印件；

4. 投标人认为必要的证明文件。

注：以上复印件需加盖单位公章。
五、法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系                     （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）   的            （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东石油化工学院招标投标办公室组织的环境与生物工程学院BA-H-MBBR污水生化处理实验装置采购项目（项目编号：MMC2014A100T）代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。
代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：          性别：         年龄：           
单位：            部门：         职务：           
报价单位：（盖章）：                              

法定代表人：（签字）：                     
日期：     年    月    日

（注：投标人法人代表参加报价的不须提供该委托书。）
六、售后服务承诺

     七、诚信承诺书

       附关于“采购文件”第一部分第二条的第3项要求的承诺书。
PAGE  
4

