东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目                                东采公〔2015〕130号

[image: image1.png]BUN
* 3




东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目
公开招标文件

采购编号 ：东采公〔2015〕130号
采 购 人 ：东莞市水务监测中心

[image: image2.png]FEABEFERERRAT

Guangdong hesheng Tendering Agency Co., Ltd.




二〇一五 年 三 月

目    录
4第一部分  投标邀请


5一、投标邀请函


7第二部分  投标人须知


8一、说  明


81.
适用范围及资金来源


82.
定义


83.
合格的投标人


84.
踏勘现场及答疑会


95.
合格的服务


96.
知识产权


97.
投标费用


9二、招标文件


98.
招标文件的组成


109.
招标文件的询问或质疑


1010.
招标文件的澄清或修改


10三、投标文件的编制


1011.
投标文件的语言及度量衡单位


1112.
投标文件的组成


1113.
投标文件格式


1114.
投标报价说明


1115.
投标有效期


1216.
投标保证金


1317.
投标文件的装订、份数和签署


14四、投标文件的递交


1418.
投标文件的密封和标记


1419.
投标截止期


1420.
迟交的投标文件


1421.
投标文件的补充、修改与撤回


15五、开标与评标


1522.
开标


1523.
投标文件的有效性


1524.
评标委员会与评标方法


1625.
投标文件的评审


2026.
纪律和保密事项


21六、授予合同


2127.
中标公告及履约能力审查


2128.
中标通知书


2129.
履约保证金（如有要求）


2330.
合同签订


2331.
中标服务费


2432.
招标文件的解释权


25第三部分  用户需求书


45第四部分  合同书样板


66第五部分  投标文件格式


67一、报价文件格式


68附件1. 报价总表格式


69附件2. 报价明细表格式


70二、商务技术文件格式


84三、唱标信封


85投标保证金汇入情况说明




第一部分  投标邀请

一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市水务监测中心（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目进行国内公开招标采购，欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

1、 招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求
1、 项目名称：东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目，采购编号：东采公〔2015〕    130号。

2、 项目内容：
	包号
	采购项目(品目)名称
	服务期
	服务内容
	服务地点

	A
	城市水质在线监测基站运行
	三年
	详见招标文件《第三部分：用户需求书》
	采购人指定的地点


2、 供应商资格要求

1、 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
2、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3、 本项目不接受联合体投标。
3、 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1. 招标文件公示时间：2015年3月27日至2015年4月2日（共5个工作日）。

2. 获取招标文件时间：2015年3月27日至2015年4月15日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

3. 获取招标文件地点及联系方式：广东和盛招标代理有限公司，地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室，联系人：赖小姐，联系电话：0769－22016033。
4. 获取招标文件方式：现场购买
4.1. 参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市政府采购网上登记注册备案，注册一般需要三个工作日审批。
4.2. 投标人注册备案须携带下列有效证件的原件：营业执照（或其他主体资格证书）、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证，以及法定代表人身份证复印件（加盖公章），并提供以上证件原件彩色扫描的电子文档（合成一个PDF文件）。

4.3. 投标人报名须提供下列证件复印件（加盖公章）：营业执照（或其他主体资格证书）、税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证、银行开户许可证和法定代表人身份证。（自带U盘拷贝招标文件电子文档）

4.4. 未注册备案的投标人报名时须提供上述4.2和4.3要求的全部资料。

5. 招标文件售价：人民币150元/份（售后不退）。
6. 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

4、 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

1、 递交投标文件时间：2015年4月16日下午14:00-14:30（北京时间）。

2、 投标截止及开标时间：2015年4月16日下午14:30（北京时间）。

3、 递交投标文件及开标地点：广东省东莞市体育路2号鸿禧中心三层B区东莞市政府采购招投标服务大厅第一开标室。

4、 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

5、 采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室

联系人：钟小姐
 

联系电话：0769－22019033     传  真：0769－22889228

报名、注册备案、保证金联系人：赖小姐     联系电话：0769－22016033

广东和盛招标代理有限公司

二Ｏ一五年三月

第二部分  投标人须知

一、说  明

1. 适用范围及资金来源

1.1. 本次招标标的为东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目，详细要求见第三部分《用户需求书》。
1.2. 资金来源：已批复的财政性资金。

2. 定义

2.1. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞市水务监测中心。

2.2. 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3. 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

2.4. 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。

2.5. 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.6. 日期：指公历日。

2.7. 时间：指北京时间。

2.8. 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.9. 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

3. 合格的投标人

3.1. 法定资格条件

3.1.1. 投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
3.1.2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
3.1.3. 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3.2. 本项目不接受联合体投标。

4. 踏勘现场及答疑会

4.1. 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会，如有需要，潜在投标人请自行到实地踏勘考察。

4.2. 经采购人允许，潜在投标人可因需要而进入采购人的项目现场踏勘，但潜在投标人不得因此使采购人和采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3. 潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。

5. 合格的服务

5.1. 本招标项目为东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目，中标人应承担协助采购人做好本项目的工作服务等。

5.2. 投标人的有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和/或其它标准。

5.3. 投标人所提供的服务必须符合招标文件第三部分《用户需求书》和采购人要求。

6. 知识产权

6.1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

6.4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7. 投标费用

7.1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2. 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

8. 招标文件的组成
8.1. 招标文件包括：
8.1.1. 投标邀请函；

8.1.2. 投标人须知；

8.1.3. 用户需求书；

8.1.4. 合同书格式；

8.1.5. 投标文件格式；

8.1.6. 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。
8.2. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
9. 招标文件的询问或质疑

9.1. 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出询问或质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

9.2. 投标人询问或质疑应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件）提出并送至采购代理机构。逾期视为接受招标文件所有内容，提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

10. 招标文件的澄清或修改

10.1. 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在递交投标文件截止时间15日前；不足15日的，采购代理机构将酌情顺延投标截止时间。澄清或修改内容在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。
10.2. 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3. 招标文件的澄清、修改等内容均以书面形式确认后的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三、投标文件的编制

11. 投标文件的语言及度量衡单位

11.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

11.2. 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

12. 投标文件的组成
12.1. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
12.1.1. 价格文件
12.1.2. 商务、技术文件

12.1.3. 唱标信封（须独立密封）

以上文件格式详见招标文件“第五部分 投标文件格式”内容。
12.2. 投标人应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

12.3. 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。 

13. 投标文件格式

13.1. 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人应保证所提交给采购代理机构的资料和数据是真实的。

14. 投标报价说明

14.1. 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。

14.2. 本项目财政预算为人民币3642000.00元/年，投标人报价超出财政预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。
14.3. 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、保险费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

14.4. 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

14.5. 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

14.6. 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。

14.7. 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

15. 投标有效期
15.1. 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

15.2. 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15.3. 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16. 投标保证金

16.1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：
	包号
	包组内容
	保证金

	包A
	东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目
	￥30000.00

人民币叁万元整


16.2. 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

16.3. 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.3.1. 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的。
16.3.2. 中标人在规定期限内未能签订合同或未提交履约保证金的。

16.3.3. 提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

16.4. 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。

16.5. 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

16.5.1. 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：7521 2101 8260 0013 857
开户行：中信银行东莞新城支行

16.5.2. 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

16.5.3. 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。
16.5.4. 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；
③《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

16.6. 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.7. 未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在本项目的《中标通知书》发出后10个工作日内，按照《东莞市政府采购保证金管理办法》相关规定完成投标保证金退还手续，投标保证金将自动转帐退至投标人原汇入帐户（不计利息）。
16.8. 中标的投标人的投标保证金，将在其根据第29款提交履约保证金、第31款缴付中标服务费以及第30款签署合同后，中标人应携带投标保证金支付凭证、合同原件一份及履约保证金支付凭证到采购代理机构备案。采购代理机构在5个工作日内按照《东莞市政府采购保证金管理办法》相关规定完成投标保证金退还手续，投标保证金将自动转帐退至投标人原汇入帐户（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

17. 投标文件的装订、份数和签署
17.1. 投标人应提交以下投标文件：

	序号
	投标文件类型
	投标文件名称
	份数
	装订
	包装

	1
	正本
	价格文件
	1
	每份独立装订
	一起密封包装

(内附电子光盘)

	
	
	商务技术文件
	1
	每份独立装订
	

	2
	副本
	价格文件
	7
	每份独立装订
	一起密封包装

	
	
	商务技术文件
	7
	每份独立装订
	

	3
	
	唱标信封
	1
	
	单独密封包装


注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、七套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2、投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订）。

17.2. 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成（正本和副本均可采用双面打印），并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
17.3. 电子文件用MS WORD/EXCEL 2003简体中文版制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由CD-R光盘或U盘储存，光盘或U盘上注明投标人名称及项目名称、采购编号。

17.4. 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须加盖投标人公章或授权委托人签字。
17.5. 传真或电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记
18.1. 投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

18.2. 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东和盛招标代理有限公司；
② 项目名称：东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目；

③ 采购编号：东采公〔2015〕130号；

④  2015年4月16日 14时30分开标，此时间以前不得开封；
⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

18.3. 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按18.2要求标记。

18.4. 如果投标文件没有按本投标人须知第17款和第18.1～18.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
19. 投标截止期
19.1. 本次招标的投标截止日期和时间为2015年4月16日下午14:30（北京时间）。
19.2. 采购代理机构可按本须知第10款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3. 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《东莞市政府采购实施办法》第三十条相关规定执行。

20. 迟交的投标文件
20.1. 采购代理机构在本须知第19款规定的递交投标文件截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
21. 投标文件的补充、修改与撤回
21.1. 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2. 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18款密封、标记相关规定提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3. 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4. 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将被没收。
五、开标与评标

22. 开标
22.1. 采购代理机构按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

22.2. 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.3. 开标程序：

22.3.1. 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝；

22.3.2. 投标文件的密封情况由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.3. 经检查确认密封情况完好后，由相关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容；

22.3.4. 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

22.4. 采购代理机构在投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

22.5. 采购代理机构对开标过程进行记录，由投标人签字确认，并存档备查。

23. 投标文件的有效性
23.1. 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

23.1.1. 投标文件未按照本须知第18款的要求密封和标记的；

23.1.2. 投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的；

23.1.3. 未按照招标文件规定报名截止时间内办理报名手续的。

24. 评标委员会与评标方法

24.1. 评标委员会
24.1.1. 本次招标依法组建评标委员会，主要由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中专家占其中三分之二以上。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

24.1.2. 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。

24.1.3. 评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审工作，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避。

24.2. 评标原则和评标方法

24.2.1. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

24.2.2. 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。各投标人在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

24.2.3. 评标办法:按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

24.2.4. 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

25. 投标文件的评审
25.1. 投标文件初步评审

25.1.1. 资格性审查。评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.1.2. 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如主要内容不满足用户需求书的要求，以及重要指标有重大偏离或保留的，评标委员会可以否决该投标，视为无效投标文件。

25.1.3. 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标:

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）或低于成本价；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章密封标记；

6）投标有效期及项目完成期限不符合要求；

7）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

8）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一； 

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

25.2. 投标文件的澄清和补正

25.2.1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3. 投标价格的核准

25.3.1. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标价格进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
25.3.1.1. 投标价格的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价

25.3.1.2. 投标价格某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；

25.3.1.3. 投标价格出现缺项或漏项时，则视该投标人免费提供该项内容，如果投标人不接受以上对其错漏的更正，其投标将被拒绝；

25.3.2. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标价格，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且没收投标保证金，并不影响本项目的评标工作。
25.4. 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.4.1. 商务评分:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

25.4.2. 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

25.4.3. 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（三年投标总报价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×10%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）；

25.4.4. 评分标准

（1）价格部分（满分10分）

（2）商务部分（满分45分）

（3）技术部分（满分45分）

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格评分（10分）

	1
	价格部分
	10分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（10%）×100。

	商务评分（45分）

	2
	资质及认证
	10分
	1 具有省级（含）以上环保部门颁发的《环境污染治理设施运营资质证书》（自动连续监测（水））得3分，无不得分；
2 具有计算机系统集成三级（含）以上资质证书得3分,无不得分；

3 同时具有ISO/IEC20000 IT服务管理体系认证证书和ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书得4分，否则不得分（证书须在有效期内）。
（以上须提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查。）

	3
	财务状况
	2分
	根据投标人2012-2013年财务状况进行评审：二年盈利得2分，只有一年盈利得1分，无不得分。（须提供经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章；事业单位以结余情况作为评审依据。）

	4
	综合实力
	10分
	根据投标人是否具有主要水质在线自动监控设备的自主生产研发实力、自主研发实力进行综合比较和评审。优：[10，7）分，良：[7，5）分，中：[5，2）分，差：[2，0]分。（须提供与本项目相关的产品制造许可、成果证书、课题获奖等相关证明材料加盖投标人公章。）

	5
	业绩
	20分
	投标人2011年至今（以合同签订时间为准）运行维护过水质在线监测业绩情况（业绩要求为地表水或饮用水在线监测系统运行维护，运营合同金额不少于100（含）万元，同时每个业绩合同至少须包含10个参数，参数主要是指与本项目相关的：总氯、pH、浑浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总汞、总氰化物、总铅、总镉、总锌、总铜、生物毒性、石油类、氟化物、藻类、总磷、总氮等在线监测仪器类项目），每个有效业绩得1分，满分20分。

注：以上业绩须同时提供合同及中标通知书（或用户证明文件）复印件加盖公章，不能同时提供以上证明资料的不予计分。

	6
	服务便利性
	3分
	在东莞市内设立分支机构或服务机构的，得3分；广东省内（除东莞市）设立分支机构或服务机构的，得2分；其他地区得1分。（须提供分支机构的营业执照复印件，或场地租赁合同及产权证明材料复印件加盖公章，原件备查）

注：不接受委托服务机构，本地企业默认为在东莞市设有服务机构。

	技术评分（45分）

	7
	对水质在线监测系统设备及系统熟悉程度
	4分
	根据投标人对水质在线监测系统设备及系统的专业知识的了解、熟悉程度进行综合评审。优：[4，3）分，良：[3，2）分，中：[2，1）分，差：[1，0]分。

	8
	维护服务的总体方案
	6分
	优：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行性强，优于招标要求，得[6，4）分；

良：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行性一般，能满足招标要求，得[4，2）分；

差：投标人对本项目实施计划、维护方案及具体服务措施、备品备件的供应等维护服务的总体方案科学、详细、可行差，基本满足招标要求，得[2，0]分。

	9
	工作重点、难点及其解决措施
	15分
	对各水质站点施工现场熟悉程度，重点、难点及其解决措施的具体、合理性：

优：投标人就本项目重点、难点情况分析透彻，及其解决措施科学合理、可行性强，有利于本项目维保工作，得[15，10）分；

良：投标人就本项目重点、难点情况分析基本清晰，及其解决措施科学合理、可行性一般，满足本项目维保工作，得[10，5）分；
差：投标人就本项目重点、难点情况分析不清晰，及其解决措施不合理、可行性差，基本满足本项目维保工作，得[5，0]分。

	10
	突发情况应急处置方案、能力、经验
	15分
	针对突发事件时，对投标人实际应急能力进行评审:

优：应对突发事件时，投标人能快速响应，提供能在事件现场进行10个参数监测指标以上自动连续监测能力的应急监测车，得15分；（注: 1.自主研发监测车的须同时提供监测车的车辆行驶证、车载设备照片以及国家科技查新报告；2.购买监测车的须同时提供监测车的车辆行驶证、车载设备照片、购买合同以及发票。缺一不可，否则不予计分）

良：应对突发事件时，投标人响应时间较快，配备10个参数以上监测指标的便携式仪器，得10分。（注:须提供便携式仪器照片、发票等相关证明文件，否则不予计分）
差：应对突发事件时，投标人响应时间长，只能采取在事件现场采水样回去进行数据分析的，得[3，0]分。

	11
	投入本项目人员及设备情况
	5分
	①根据投标人投入的专业技术人员数量和专业水平进行综合比较和评审（须同时提供以上技术人员参加的省级（含）以上环境自动监测系统培训合格证书及最近三个月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不予计分。）优：3分，良：2分，中：1分，差不得分；

②项目实施人员中试剂安全管理人员不少于1名，需取得市级（含）以上安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有得2分，无不得分。（须同时提供资格证书以及最近三个月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不予计分。）



25.5. 推荐中标候选供应商名单

25.5.1. 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据得分情况推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人、综合得分次高的投标人为第二中标候选人、综合得分第三的投标人为第三中标候选人。

25.6. 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《东莞市政府采购实施办法》第三十条相关规定执行。

26. 纪律和保密事项

26.1. 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

26.2. 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须主动填报书面声明，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

26.3. 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

26.4. 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

26.5. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

26.6. 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

六、授予合同

27. 中标公告及履约能力审查

27.1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布中标结果，公示期为七个工作日。投标人对评标结果有异议的，应当在公示期内向采购代理机构提出。没有在公示期向采购代理机构提出异议的，无权对评标结果向监督部门提出投诉。

27.2. 采购人保留审查中标人是否有能力履行合同的权利，包括对中标人的规模、人员、场地、业绩等方面进行核实或现场考察。
27.3. 如果审查没有通过，则取消其中标资格，并按本须知第16.3款及东莞市财政局管理部门相关规定严肃处理。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的第二中标候选人进行类似审核，依此类推。或重新组织实施本项目采购。

28. 中标通知书
28.1. 中标人确定后，将在东莞市政府采购网等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

28.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分对中标人和采购人具有同等法律效力。

29. 履约保证金（如有要求）
29.1. 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的2﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。
29.2. 履约保证金可以采用下列任何一种形式：
29.2.1. 履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
29.2.2. 政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神：
29.2.3. 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。
1、试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生：13128070033     卢先生：13794966038   
2、上海浦东发展银行股份有限公司东城支行
地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺
（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）
联系人：陈小姐：13922514987 

李先生：18607692998     朱小姐：18681073366
3、中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

   地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

   联系人：文小姐:18688622988

4、广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人 纪佳：23889669 、18122817288
产品经理 李思梅：23889680 、18926881661
5、东莞银行
地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人：吴悠： 22113180 、18689263096 
6、广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君： 0679-22450215、 135808763926
29.2.4. 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

29.3. 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

29.4. 履约保证金退回：在整个项目施工、验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人指定地点办理履约保证金退还手续。

29.5. 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：
29.5.1. 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。

29.5.2. 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

30. 合同签订

30.1. 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2. 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

30.3. 中标人如不按本投标须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
30.4. “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。
30.5. 合同签订之日起7个工作日内，中标人须将所签订的合同副本交至广东和盛招标代理有限公司备案。

30.6. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.7. 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

31. 中标服务费

31.1. 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，如果中标人不按照招标文件规定交纳中标服务费，将没收其投标保证金。

31.2. 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标总金额（三年）为收费的计算依据。

31.3. 中标服务费的货币为人民币。

31.4. 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

31.5. 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：20100 5041 9100 0124 50

开户行：中国工商银行东莞松山湖支行

32. 招标文件的解释权

32.1. 本招标文件的解释权在采购人及采购人委托的采购代理机构。
第三部分  用户需求书

用户需求书
第一部分 商务需求书

	序号
	条款名称
	说  明

	1
	合格投标人
	1 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3 本项目不接受联合体投标。

	2
	服务期
	三年

	3
	服务地点
	采购人指定的地点。

	4
	付款方式
	合同生效后，每季度支付一次维护服务费。乙方完成前一季度维护工作后，向甲方提交请款报告和发票，甲方于收到请款资料10个工作日内办理支付手续，具体按财政专项支付流程办理。注：从第二年起，每年按实际支付运行维护服务费，且按上述付款方式支付。

	5
	报价内容
	报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、保险费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

	6
	合同条款
	投标人实质响应合同各条款。


第二部分 技术需求书
一、项目概况

东莞市水务监测中心已建成源水、出厂水、管网水自动在线监测站点及在线监测共享点112个，源水监测站8个、出厂水及管网水监测点69个和共享监测点35个。本项目为以上112个在线监测站点3年的运行维护。（详见附表1）

源水监测站：
石龙水源水质自动监测站位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂北侧，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总汞。

企石水源水质自动监测站位于东莞市企石镇西北紧靠东江的金校椅岭黄大仙旁，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、重金属（总铅、总镉、总锌、总铜）、石油类、生物毒性。

松山湖水源水质自动监测站位于东莞市松山湖大朗供水厂斜对面，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总汞、总氰化物、重金属（总铅、总镉、总锌、总铜）、生物毒性、氟化物、藻类（绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素）。

桥头水源水质自动监测站位于东莞市桥头镇东江东岸断面，主要监测项目分别有重金属（铅、镉、锌、铜、铁、锰）。

东城水源水质自动监测站位于东莞市东城区东江水务三厂源水泵房内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮。

中堂水源水质自动监测站位于东莞市中堂镇潢涌村中堂水厂源水泵房内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、生物毒性。

五点梅水库水源水质自动监测站位于东莞市长安镇五点梅水库长安水厂内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、藻类（绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素）。

横岗水库水源水质自动监测站位于东莞市厚街镇横岗水库管理处水文监测站内，主要监测项目分别有溶解氧、pH、浊度、TOC、硝酸盐氮、氨氮。

出厂水及管网水监测点：

西湖出厂水监测点位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂内，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

西湖管网水监测点位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂收费处旁，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

企石出厂水监测点位于东莞市企石镇黄大仙路企石镇水厂内，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

企石管网水监测点位于东莞市企石镇振华路企石镇水厂收费处后面，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

会展管网水监测点位于东莞市南城区会展酒店旁，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

其余64个管网水监测点分布于东莞市32个镇街，每个镇街各2个，主要监测项目分别有总氯、浊度、pH。

35个共享监测点是对水厂现有在线设备的整合，本项目仅针对在线共享设备（数据采集设备）的运行维护。

本次委托运行维护项目除对以上站点包含的监测设备，还包括在线监测系统中的采水系统、预处理系统以及其他配套系统等设施的运行维护，并且负责在运行维护期间而产生的所有费用（包括试剂、标样、零备件、水电费、通讯费、安保费、废液处理费等）。（详见附表2）
二、维护内容
2.1仪器设备维护内容

2.1.1提供并定期更换仪器设备所需各种试剂和配件。

2.1.2对仪器设备进行定期检修、保养。

2.1.3做好仪器设备的质量控制工作。

2.1.4对仪器设备进行定期校准。

2.1.5及时排除仪器设备出现的故障。

2.2采水系统与预处理系统维护内容

2.2.1提供并定期更换系统所需各种配件。

2.2.2对系统进行定期检修、保养。

2.2.3做好管道的反冲洗及更换工作。

2.2.4及时排除采水系统与预处理系统的故障。

2.3终端控制系统维护内容

2.3.1提供并定期更换系统所需各种配件。

2.3.2对系统进行定期检修、保养。

2.3.3做好终端控制软件系统的维护工作。

2.3.4及时排除终端控制系统的故障。

2.4其他配套系统及设施的维护内容

2.4.1提供并定期更换配套系统及设施所需各种配件。

2.4.2对配套系统及设施进行定期检修、保养。

2.4.3及时排除配套系统及设施的故障和修复损坏。

2.4.4定期排查及消除站房的防雷、防火、防水、防盗、防高温等隐患。

2.4.5做好站房及点柜的环境卫生工作，定期清洁和粉刷。

2.5缴纳相关费用

2.5.1及时交纳本项目的水电费、通讯费以及安保费等系统运行所需的各类费用。

2.6其他维护内容

2.6.1严格按国家规定处理废液及支付相关费用。

2.6.2制定突发应急预案及节假日值班安排，要求针对突发事件迅速到位、及时处理。
2.6.3做好全部财产的保护工作。

2.6.4承担在线监测数据的保密责任及其他管理规定。

2.6.5做好平台系统的相关维护日志与比对数据的上报工作。

三、维护要求

3.1总体要求

3.1.1为保证运行维护的质量，本项目要求配备不少于工程师1名和现场维护人员9名；现场维护车辆不少于5辆；以及在运行维护过程中，需要使用到的各种设备、工具等。工程师要求具备自动化专业或者相近对口专业中级职称，现场维护人员要求具备化学分析、计算机、机电等对口专业知识和上岗证书。维护车辆要求证件齐全，适用在线监测系统现场运行维护的合法车辆。

3.1.2建立试剂及配件仓库，试剂及配件库存满足在线监测系统长期稳定正常运行所需。本项目要求中标商必须在签订合同30天内向业主方提供以下试剂及易损配件（详见附表3），由业主方负责管理；当其它非易损配件出现故障需要维修或更换时，中标商必须无条件维修或更换。

3.1.3工作人员严格按照相关规程、说明书和操作手册规定使用和维护仪器设备，确保仪器设备的正常稳定运行。做好试剂配件使用、运行情况、保养维护等记录工作，并整理好每月的所有记录资料，及时回收提交到业主方。积极配合做好相关的考核评分工作。（详见附表4)。

3.1.4代维方必须提供专业的技术性服务，严格执行国家相关规定，服从业主方制定的相关操作规程。在运行维护管理过程中对该用户需求内容产生的分歧，最终解析权归业主方所有。

3.1.5代维方必须与业主签订保密协议，严禁未经业主同意把监测数据外泄，否则，追究相应的法律责任。一旦发现虚报数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

3.1.6代维方考虑环保、节约、可持续的运行管理模式，避免造成不必要的费用产生。

3.2仪器设备维护要求

3.2.1及时定期更换试剂和配件，确保仪器设备正常稳定运行，监测结果准确。

3.2.2定期对仪器设备进行检测，及时保养仪器设备的各种部件，定期对水箱、探头、管道、浊度流通瓶等进行清洗，确保仪器设备的正常稳定运行，监测结果准确。

3.2.3定期做好对所有仪器设备的比对工作。针对能够做标样核查的仪器，要求每天做标样核查，相对误差在±15%内；至于不能做标样核查的仪器，要求每周做标样或实际水样比对，相对误差在±15%内（pH相对偏差在±0.2pH）。要求每天做标样核查的仪器设备有力合高锰酸盐指数、力合重金属（铅、镉、锌、铜）、力合氟化物、力合氨氮、力合总汞、力合总氰化物在线分析仪；要求每周做标样比对的仪器设备有科特总氮、科特总磷、科特高锰酸盐指数、WTW氨氮、MTI重金属（铅、镉、锌、铜、铁、锰）在线分析仪；要求每周做水样比对的仪器设备有五参数、石油类、藻类、生物毒性、 源水免试剂（pH、氨氮、浊度、溶解氧、电导率、TOC、硝酸盐氮）在线分析仪及出厂水和管网水监测点的浊度、总氯、pH在线分析仪。
3.2.4做好每月不少于一次的水样比对工作（不包括定期每周要求水样比对），确保仪器设备的正常稳定运行，监测结果准确。

3.2.5根据比对结果，做好对所有仪器设备的校准工作。针对能做标样核查的仪器设备，当比对误差超过±15%时，所有工作曲线都必须使用国家标准质控样校准并设置好量程的自动切换，直至比对误差控制±15%内；对于不能做标样核查的仪器，当水样比对误差超过±15%时，必须立即现场校准，直至比对误差控制±15%内。

3.2.6当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

3.3采水系统与预处理系统维护要求

3.3.1定期检测采水系统与预处理系统中取水泵、管道、电池阀、超声波处理器等部件，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点水样的正常稳定提供，不影响仪器设备监测结果的准确性。

3.3.2采水系统在运行过程中管道滋生藻类和贝类，要求每月手工操作对管道进行自来水（可加药水）反冲洗，减少管道内部藻类、贝类对水质的影响。

3.3.3当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

3.4终端控制系统维护要求

3.4.1定期检查终端控制系统数据采集的情况，控制采集数值与监测设备面板数值误差在±0.02内，确保数据传输的准确。

3.4.2定期检测终端控制系统中数采仪、电线、开关、PLC等部件，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点的正常稳定运行和远程控制，监测数据的及时放送和保存。

3.4.3定期做好终端控制软件的维护及补丁更新工作；定期重启数采仪；定期备份监测数据及运行设置，并将备份数据上交业主方。

3.4.4严格控制终端控制软件系统设定功能的使用，未经业主方同意，不得擅自修改系统设定。

3.4.5为站点电脑安装正版杀毒软件，不得使用不安全的移动储存设备。严格控制站点电脑的使用，不得使用电脑进行与维护工作无关的任何操作，例如安装与工作无关的软件，上网浏览等。

3.4.6当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

3.5其他配套系统及设施的维护要求

3.5.1定期检测配套系统及设施中空调、冰箱、点柜、自动留样器、生物培养器等相关系统和设施，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点的正常稳定运行。每年4月前完成防雷系统的例行检测，并提供专业的检测报告。夏季前完成冰箱、空调、自动留样器等制冷设备的维护保养，确保夏季系统的正常稳定运行。

3.5.2在站房内配置足够的灭火筒（每个站房至少2个），定期检查建筑及仪器设备的防雷系统，检查管道连接的密封性，进出站房关好门窗并做好安保系统的设定。

3.5.3站点内部及外部必须干净，线路、管路和货物等要有条理，地面不得有积水、其他污渍。做好点柜、站房门等外部设施的保洁工作，若相关设施被其他人乱涂、乱画或恶性破坏，必须及时恢复其原状。

3.5.4当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

3.6缴纳相关费用要求

3.6.1及时交纳在线监测系统运行所需的各类费用，包括水电费、通讯费（包括在线共享点）、安保费、废液处理费等，确保系统正常稳定运行。

3.6.2水电费在每月30日前抄表，于下月15日前缴清所有水电费。同时做好用电量、用水量的统计工作。

3.6.3建立在线监测站点水电费、通讯费、安保费等缴交台账，同时做好缴交费用情况的统计工作。

3.7其他要求

3.7.1加强在线监测系统优化升级，包括所有软件、硬件，对维护过程中存在缺陷进行整改，提高在线监测系统运行效率、增加其实用性。

3.7.2严格按国家相关规定委托具备资质的公司处理废液，提供废液处理公司相关资料，对每一次的废液收集及进出站房做好统一登记，每个月提交废液公司的处理量及其发票等证明。

3.7.3突发污染事故要求。当水站监测数据发现异常或所在断面发生污染事故时，须立刻报告业主；保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通；并协助我中心进行采样留样，进行人工监测。

3.7.4监测数据超标或异常的应急要求。做好超标数据的处理工作，协助业主的做好相关核实工作。针对突发事件迅速到位、及时处理，接收业主各种安排。响应时间不得超过8小时。

3.7.5在维护过程中，必须服从相关管理规定，配合各种指令性监督服务。若运行维护工作中产生冲突，可合理讨论协商。

3.7.6本次委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属业主方所有。未经业主方同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，必须做好相关安保工作，确保全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.7.7委托运行维护期间，必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求。

3.7.8委托运行维护期间，必须将工作日志、仪器设备的运行情况和比对数据等及时上报平台系统。要求工作日志、仪器设备的运行情况和比对数据必须在第二天的早上10时前上报到平台系统。

3.7.9委托运行维护期间，每月3日前必须提供一份上月完整的运行维护情况报告，内容包括仪器设备、采水系统与预处理系统、终端控制系统、其他配套系统及设施、在线共享设备等维护情况。

四、考核指标

委托运行维护期间，业主方将每月对运行维护服务质量进行考核评分，再以当月考核评分来计算当月维护费。业主方实行不定时、不定人的随机抽查，8个源水监测站为100分，69个出厂水及管网水监测点为100分，35个共享监测点为100分，当月考核得分=8个源水站评分*55%+69个出厂水及管网水监测点评分*40%+35个共享监测点评分*5%，分为“好”[100分－90分]、“中”(90分－80分]、“差”(80分以下）三个档次。得分属“好”的为达标，不扣减当月维护费；属“中”的，按中标价每月平均费用乘以当月打分所得分数百分比为当月实际维护费用；属“差”的，不支付当月维护费。考核评分方法如下：

1、代维方没有按维护要求做好相关维护工作，确保在线监测系统的稳定正常运行的，业主根据维护要求的每处每项（1分/次）进行扣分处理，不设上限。

2、各监测站点每月水质监测数据满足以下要求：数据捕获率≥95％，数据有效率≥95％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗力因素引起的故障）。1个站点不满足要求的，扣除2分，不设上限。

3、业主方不定时不定点随机抽查对在线仪器设备，抽查方式包括使用国家标准质控样考核和便携式检测设备水样比对考核。比对考核相对误差要求在±15%内（pH误差在±0.2pH），在连续测定2次情况下，仪器设备精密度要求在≤±5%内。不满足要求的，每次每台仪器设备扣2分，不设上限。

五、付款

合同生效后，每季度支付一次维护服务费。乙方完成前一季度维护工作后，向甲方提交请款报告和发票，甲方于收到请款资料10个工作日内办理支付手续，具体按财政专项支付流程办理。注：从第二年起，每年按实际支付运行维护服务费，且按上述付款方式支付。
附表1 东莞市水务监测中心在线监测站点信息
	序号
	片区
	镇街
	监测站点
	监测参数
	备注

	1
	城区片
	莞城区
	东江自来水有限公司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	2
	
	
	步步高收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	3
	
	
	东莞市水务监测中心管网水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	4
	
	东城区
	东城水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮
	

	5
	
	
	东江水务二厂源水共享点
	电导率
	共享点

	6
	
	
	东江水务三厂源水共享点
	pH、电导率、溶解氧
	共享点

	7
	
	
	东江水务二厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	8
	
	
	东江水务三厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	9
	
	
	东江水务六厂出厂水共享点
	余氯、总氯、浊度、pH
	共享点

	10
	
	
	东城水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	11
	
	
	同沙管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	12
	
	
	桑园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	13
	
	南城区
	会展酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	14
	
	
	石竹新花园监测点
	总氯、浊度、pH
	

	15
	
	
	南城精英世家监测点
	总氯、浊度、pH
	

	16
	
	万江区
	万江水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	17
	
	
	万江区政府管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	18
	
	
	盛世华南管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	19
	水乡片
	麻涌镇
	华阳村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	20
	
	
	大步村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	21
	
	中堂镇
	中堂水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、生物毒性
	

	22
	
	
	中堂水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	23
	
	
	中堂供水第一管理站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	24
	
	
	中堂供水第三管理站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	25
	
	望牛墩镇
	望牛墩供水厂监测点
	总氯、浊度、pH
	

	26
	
	
	五涌村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	27
	
	洪梅镇
	梅沙村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	28
	
	
	洪梅镇水司监测点
	总氯、浊度、pH
	

	29
	
	石碣镇
	石碣水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	30
	
	
	横滘村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	31
	
	
	天星花园监测点
	总氯、浊度、pH
	

	32
	
	高埗镇
	东江水务四厂源水共享点
	电导率、溶解氧、浊度
	共享点

	33
	
	
	东江水务四厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	34
	
	
	高埗水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	35
	
	
	经贸大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	36
	
	
	下江城村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	37
	沿海片
	虎门镇
	虎门高科水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	38
	
	
	沙角泵房管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	39
	
	
	虎门水司收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	40
	
	长安镇
	五点梅水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素、生物毒性
	

	41
	
	
	长安水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	42
	
	
	锦厦社区管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	43
	
	
	春晖园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	44
	
	厚街镇
	横岗水源水质自动监测站
	溶解氧、pH、浊度、TOC、硝酸盐氮、氨氮
	

	45
	
	
	厚街水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	46
	
	
	海逸豪庭管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	47
	
	沙田镇
	穗丰年村委管网水会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	48
	
	
	稔州村警务室管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	49
	
	道滘镇
	道滘镇水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	50
	
	
	南丫村水厂管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	51
	丘陵片
	寮步镇
	寮步供水加压站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	52
	
	
	寮步水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	53
	
	大岭山镇
	长湖水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	54
	
	
	金鸡咀水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	55
	
	
	大岭山镇水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	56
	
	
	维稳大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	57
	
	大朗镇
	松山湖水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总汞、总氰化物、总铅、总镉、总锌、总铜、生物毒性、氟化物、绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素
	

	58
	
	
	大朗水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	59
	
	
	帝豪酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	60
	
	
	大朗湘村人家管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	61
	
	黄江镇
	黄牛埔水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	62
	
	
	消防支队管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	63
	
	
	自来水服务中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	64
	埔田片
	石龙镇
	石龙水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总汞
	

	65
	
	
	西湖水厂出厂水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	66
	
	
	西湖收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	67
	
	
	黄州水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	68
	
	
	城区水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	69
	
	
	石龙镇水司宿舍管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	70
	
	
	石龙城区水厂宿舍管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	71
	
	石排镇
	
	
	

	72
	
	
	横山村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	73
	
	
	石排水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	74
	
	企石镇
	企石水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总铅、总镉、总锌、总铜、石油类、生物毒性
	

	75
	
	
	企石水厂出厂水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	76
	
	
	企石收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	77
	
	
	东江水务五厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	78
	
	
	敬老院管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	79
	
	
	莫屋村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	80
	
	桥头镇
	桥头水源水质自动监测站
	铅、镉、锌、铜、铁、锰
	

	81
	
	
	桥头二厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	82
	
	
	桥头旧水厂管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	83
	
	
	桥头水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	84
	
	茶山镇
	茶山第二供水厂共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	85
	
	
	茶山水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	86
	
	
	茶山酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	87
	
	横沥镇
	横沥水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	88
	
	
	横沥棕榈园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	89
	
	
	安娜花园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	90
	
	东坑镇
	国税税所管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	91
	
	
	城乡建设管理中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	92
	
	常平镇
	常平第二水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	93
	
	
	木棆村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	94
	
	
	陈屋贝村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	95
	山区片
	樟木头镇
	簕竹排水厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	96
	
	
	百果洞警务室管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	97
	
	
	樟木头供水大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	98
	
	谢岗镇
	谢岗三厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	99
	
	
	谢岗分局曹乐警务区管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	100
	
	
	越林村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	101
	
	清溪镇
	清溪五厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	

	102
	
	
	清溪水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	103
	
	
	荔横村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	104
	
	塘厦镇
	牛眠埔水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	105
	
	
	虾公岩水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	106
	
	
	凤凰水厂出厂水共享点
	余氯、pH
	共享点

	107
	
	
	中心水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	108
	
	
	塘厦镇人民医院管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	109
	
	
	石潭布派出所管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	110
	
	凤岗镇
	凤岗二厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	111
	
	
	油甘埔村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	112
	
	
	文化广播电视服务中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	


附表2 东莞市水务监测中心水质自动监测站点仪器设备及配套设施目录

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	E+H五参数在线分析仪
	CPS417BB2B1
	2个
	pH电极

	2
	
	CPM223-MR0005
	2台
	pH变送器

	3
	
	CYK10-A031
	2套
	pH电缆

	4
	
	CLS50-A1A1
	2个
	电导率电极，可监测电导率和水温。

	5
	
	CLM223-ID0105
	2台
	电导率变送器

	6
	
	CUS31-W2A
	2个
	浊度电极

	7
	
	CUM2223-TU005
	2台
	浊度变送器

	8
	
	COS61-A0F0
	2个
	溶解氧电极

	9
	
	COM223-WX0005
	2台
	溶解氧变送器

	10
	
	RSG30-B1B3AGA1*
	2台
	记录仪

	11
	Hach五参数在线分析仪
	LXV402.99.00002+ LXV400.99.1A082
	1套
	SC1000变送器+显示模块

	12
	
	61780-00
	1个
	8362高纯水pH探头

	13
	
	57900-00
	1个
	LDO传感器（荧光法）

	14
	
	D3725E2T
	1个
	3700sc电导率探头，可监测电导率和水温。

	15
	
	LXV423.99.10000
	1个
	T-Line sc浊度传感器，红外吸收散射光线法

	16
	WTW五参数在线分析仪
	MIQ/TC 2020 XT
	3台
	主控制器2020系统

	17
	
	MIQ/MC-MOD
	3台
	MIQ控制器，标配软件终端

	18
	
	MIQ/PS
	3台
	电源模块

	19
	
	SensoLyt 700IQ
	3个
	pH探头

	20
	
	SensoLyt SEA
	3个
	pH电极

	21
	
	TriOxmatic 701 IQ
	3个
	溶解氧探头

	22
	
	VisoTurb 700IQ
	3个
	浊度探头

	23
	
	TetraCon 700IQ
	3个
	电导率探头

	24
	
	SACIQ-1.5
	12条
	探头线缆

	25
	力合在线氨氮分析仪
	LFNH-DW2001
	2台
	纳氏试剂比色法

	26
	WTW氨氮分析仪
	TCU A111
	4台
	离子选择电极法

	27
	力合在线高锰酸盐分析仪
	LFKM-DW2001
	3台
	酸性高锰酸钾滴定法

	28
	科特在线高锰酸盐分析仪
	KT-08
	3台
	酸性高锰酸钾滴定法

	29
	科特在线总氮分析仪
	KT-0980
	1台
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

	30
	科特在线总磷分析仪
	KT-08
	1台
	钼酸铵分光光度法

	31
	力合在线总汞分析仪
	LFTHg-DW2008
	2台
	冷原子吸收分光光度法

	32
	力合在线氟化物分析仪
	LFF-DW2002
	1台
	离子选择性电极法

	33
	力合在线总氰化物分析仪
	LFTCN-DW2002
	3台
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	34
	力合在线重金属分析仪
	LFTZ-DW2005
	2台
	阳极溶出伏安法，监测项目有镉、铅、锌、铜。

	35
	MTI在线重金属分析仪
	OVA 7000
	1台
	阳极溶出伏安法，监测项目有镉、铅、锌、铜、铁、锰。

	36
	特纳在线石油类分析仪
	TD-1000C
	1台
	紫外荧光法

	37
	在线生物毒性分析仪
	Toxsinffer
	4台
	发光细菌法(费希尔弧菌)

	38
	在线藻类分析仪
	AOA
	2台
	萤光法，绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素。

	39
	模拟通信模块
	4-20MA
	2套
	用于藻类的数据传输。

	40
	免试剂在线分析仪
	D-315-230
	1台
	现场控制器

	41
	
	SP-1015-P0-SNO-075
	1只
	紫外可见光光谱探头

	42
	
	E-532-ECO-PH-075
	1只
	氨氮-PH探头

	43
	
	E-533-se-NH
	1支
	氨氮电极

	44
	
	E-511-2-075
	1支
	电导率探头

	45
	
	E-501-075
	1支
	溶解氧探头

	46
	E+H在线浊度分析仪
	CUE22-A1A
	4台
	90度光散射比浊法

	47
	WTW在线余氯分析仪
	Chlorine 3000
	4台
	DPD比色法

	48
	E+H pH变送器
	CPM223-MR0005
	4台
	——

	49
	E+H pH电极
	CPS417BB2B1
	4台
	玻璃电极法

	50
	E+H pH电缆
	CYK10-A031
	4台
	——

	51
	Hach浊度仪分析仪
	6010100
	1台
	90度光散射比浊法

	52
	Hach余氯仪分析仪
	5440001
	1台
	DPD比色法

	53
	Hach pH分析仪
	61780-00
	1台
	玻璃电极法

	54
	蓝典pH在线分析仪
	970-210-0104
	62台
	玻璃电极法

	55
	蓝典浊度在线分析仪
	970-120-3105
	62台
	90度近远红外散射光

	56
	蓝典总氯在线分析仪
	970-110-2000
	62台
	DPD比色法

	57
	s::can pH在线分析仪
	ph::lyser
	2台
	玻璃电极法

	58
	s::can浊度在线分析仪
	Turbi::lyser
	2台
	散射光

	59
	s::can总氯在线分析仪
	Chlori::lyser
	2台
	电极法

	60
	s::can控制器
	Con::lyte
	2台
	

	61
	在线压力传感器
	——
	69台
	一二期出厂水及管网监测点

	62
	善利在线共享设备
	ZENRI
	35套
	——

	63
	全自动留样器
	LFLY-DW2004
	3台
	——

	64
	自动留样器
	——
	3台
	——

	65
	采水系统
	——
	8套
	包括取水泵、管道、电池阀等。

	66
	水样预处理系统
	——
	8套
	包括超声波处理器、铁柜等。

	67
	自动清洗系统
	——
	8套
	包括水泵、空压机等。

	68
	控制系统及集成
	——
	8套
	包括工控机、控制柜等

	69
	集成辅助设备及系统
	——
	8套
	包括UPS电源、通信模块等

	70
	仪器安装屏架和其他辅助设备
	——
	8套
	——

	71
	控制系统及集成辅助
	——
	104套
	出厂水及管网水监测点和共享监测点的工控机、控制柜等。

	72
	数据采集及传输系统
	——
	104套
	出厂水及管网水监测点和共享监测点的数据传输的数采仪。

	73
	子站控制柜
	——
	69套
	——

	74
	生物培养器
	MSC-100
	4台
	用于发光菌的培养。

	75
	冰箱
	BCD-2/2NMVT
	2台
	用于保存发光菌及其培养液，温度可达-5℃。

	76
	冰箱
	其他
	1台
	用作日常试剂的保存。

	77
	空压机
	其他
	7台
	用于管道的清洗。

	78
	空调
	格力
	5台
	——

	79
	防盗系统
	东穗
	3套
	——

	80
	防雷系统
	天安防雷
	3套
	——


附表3 中标供应商必须提供的配件及试剂目录

	配件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	汞灯
	力合
	8
	个
	用于西湖及松山湖总汞分析仪

	氟化物工作电极
	力合
	1
	个
	用于松山湖氟化物分析仪

	重金属工作电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	重金属辅助电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	重金属参比电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	力合仪器管路
	力合
	12
	套
	用于力合仪器所有仪器

	力合仪器注射器
	力合
	20
	个
	用于力合仪器所有仪器

	WTW氨氮电极

（含电解液）
	NH500/TC
	10
	根
	用于西湖、松山湖、东城、中堂、五点梅氨氮分析仪

	WTW氨氮管路维护包
	Wpack/A111
	10
	套
	用于西湖、松山湖、东城、中堂、五点梅氨氮分析仪

	WTW 溶解氧膜（含电解液）
	WTW
	3
	套
	用于东城、中堂、五点梅五参数分析仪

	E+h pH电极
	CPS41D-7BB2B1
	6
	个
	用于西湖和企石源水、出厂水、管网水pH分析仪

	Hach pH电极
	61780-00
	2
	个
	用于松山湖源水及会展管网水pH分析仪

	WTW pH电极
	SensoLyt SEA
	3
	个
	用于东城、中堂、五点梅五参数分析仪

	蓝典pH电极
	970-210-0104
	62
	个
	用于62个管网水监测点

	是能pH电极
	ph::lyser
	2
	个
	用于南城2个管网水监测点

	是能pH电极
	E-532-ECO-PH-075
	1
	个
	用于横岗水库免试剂分析仪

	是能氨氮电极
	E-533-se-NH
	1
	个
	用于横岗水库免试剂分析仪

	浊度流通瓶
	E+h
	4
	个
	用于西湖和企石出厂水、管网水E+h浊度分析仪

	余氯维护包
	TECL-Kit
	4
	包
	用于西湖和企石出厂水、管网水WTW余氯分析仪

	1720E浊度仪灯泡
	18950-00
	2
	个
	用于会展管网水浊度分析仪

	光线接收器
	Hach
	1
	个
	用于会展管网水浊度分析仪

	WTW总氯管路维护包
	54443-00
	1
	包
	用于会展管网水总氯分析仪

	蓝典总氯管路维护包
	BlueI
	62
	套
	用于62个管网水监测点

	Hach传感器帽
	57911-00
	1
	个
	用于松山湖溶解氧探头

	生物毒性仪注射器
	L-ToxSn-F-02
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	生物毒性仪吸头
	L-ToxSn-F-03
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	在线重金属试剂
	力合
	1
	套
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	生物毒性菌种
	TOXcontrol
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	WTW总氯试剂
	WTW
	24
	套
	用于西湖和企石出厂水、管网水WTW余氯分析仪

	Hach总氯试剂
	25570-00
	12
	套
	用于会展管网水余氯分析仪

	蓝典总氯试剂
	BlueI
	372
	套
	用于62个管网水监测点

	MTI在线重金属试剂
	OVA 7000
	1
	套
	用于桥头重金属分析仪，包括CLAC电解质、镉铅铜标准液、锌镉铅标准液、锰标准液、汞电镀液、铁标准液、消解试剂、参考电极电镀液

	蠕动泵管及套件
	QM-100-00QMK-01
	1
	套
	用于桥头重金属分析仪

	打磨液
	R-600-000PLK-01
	6
	瓶
	用于桥头重金属分析仪

	蠕动泵管
	科特
	5
	套
	用于东城、中堂、五点梅科特CODMn、总磷、总氮分析仪

	Pump Hose
	E10310
	2
	米
	用于松山湖、五点梅藻类

	Tube
	E10032
	2
	米
	用于松山湖、五点梅藻类

	水流自动报警开关
	970-210-1107
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	水样取样阀
	070-210-3011
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	显示控制板
	970-120-2010
	1
	块
	用于62个管网水监测点

	总氯测量控制板
	970-110-2000
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	试剂卡托
	970-210-0017
	2
	套
	用于62个管网水监测点

	试剂蠕动泵
	970-210-0005
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	试剂容量测量开关
	970-210-0107
	6
	个
	用于62个管网水监测点

	控制操作面板
	970-120-3105
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	浊度控制板
	970-120-3105
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	水压调节装置
	972-000-0069
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	泵管
	970-210-0008
	2
	米
	用于62个管网水监测点

	比色池模块
	970-210-3000
	2
	个
	用于62个管网水监测点

	电解液
	E-507-3
	2
	套
	用于2个免试剂管网监测点

	膜片盖
	E-507-3-SET
	2
	套
	用于南城2个管网监测点


附表4  东莞市水务监测中心水质自动监测站点主要仪器常规维护周期表
	仪器名称
	维护项目
	1周
	1个月
	3个月
	半年
	1年

	五参数分析仪
	清洗所有探头
	●
	
	
	
	

	
	标定pH探头
	
	
	●
	
	

	
	更换pH探头
	
	
	
	
	●

	
	标定浊度探头
	
	
	●
	
	

	
	更滑浊度刮片
	
	
	
	
	●

	
	标定电导率探头
	
	
	●
	
	

	
	标定溶解氧探头
	
	●
	
	
	

	
	更换溶解氧电解液
	
	
	
	
	●

	
	更换溶解氧探头膜头
	
	
	
	
	●

	氨氮分析仪
	检查管路
	●
	
	
	
	

	
	检查试剂
	●
	
	
	
	

	
	检查更换电极电解液
	
	●
	
	
	

	
	移动一次软管
	
	●
	
	
	

	
	更换软管
	
	
	●
	
	

	
	更换T型管件
	
	
	●
	
	

	
	更换薄膜
	
	
	●
	
	

	
	更换泵管
	
	
	●
	
	

	留样器
	清洗机箱外壳
	●
	
	
	
	

	
	清洗设备管路
	
	●
	
	
	

	
	更换蠕动泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换采样管
	
	
	●
	
	

	
	更换硅胶管
	
	
	●
	
	

	CODMn、总氰、氟化物、汞、总磷、总氮分析仪
	检查站房环境情况
	●
	
	
	
	

	
	擦拭仪器外部
	●
	
	
	
	

	
	检查试剂及蒸馏水情况
	●
	
	
	
	

	
	检测废液桶情况
	●
	
	
	
	

	
	清洗或更换管路
	
	●
	
	
	

	
	校准工作曲线
	
	●
	
	
	

	
	清洗仪器液位管
	
	
	●
	
	

	
	检查检测池
	
	
	●
	
	

	
	更换蠕动泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换汞灯（总汞分析仪特有）
	
	
	●
	
	

	重金属分析仪
	擦拭仪器外部
	●
	
	
	
	

	
	清洗检测池
	
	●
	
	
	

	
	打磨电极
	
	●
	
	
	

	
	更换试剂
	
	
	
	
	●

	
	更换注塞泵密封圈
	
	
	
	●
	

	
	更换注射器外壳
	
	
	
	●
	

	
	更换柱塞泵
	
	
	
	
	

	
	更换采样管
	
	
	
	
	●

	
	更换其他连管
	
	
	
	
	

	石油类分析仪
	清洁流量器
	
	●
	
	
	

	
	校准仪器
	
	
	
	●
	

	
	更换干燥剂栓塞
	
	
	
	
	●

	藻类分析仪
	清洗管路
	●
	
	
	
	

	
	检查透光率
	●
	
	
	
	

	
	清洗检测池
	
	●
	
	
	

	
	更换泵软管
	
	●
	
	
	

	
	更换所有管路
	
	
	
	●
	

	生物毒性分析仪
	查看仪器是否有漏水现象并清洁检测器使之无污渍及液体
	●
	
	
	
	

	
	清洗发光菌存储模块及培养模块、反应模块、参比水样/被测水样/溢流模块，硫酸锌存储模块
	●
	
	
	
	

	
	更换发光菌
	●
	
	
	
	

	
	加入40升参比水，并在参数设置中修改参比水的用量
	●
	
	
	
	

	
	更换注射器并清洗不锈钢吸头和黑色连接氟橡胶管
	
	●
	
	
	

	
	更换硫酸锌溶液，并在参数设置那里更改液体的体积
	
	●
	
	
	

	
	给注射器上面的传动丝杠上润滑油
	
	●
	
	
	

	
	检查底部风扇工作情况
	
	●
	
	
	

	
	更换氯化钠溶液
	
	●
	
	
	

	
	更换吸头和其连接的黑色胶管
	
	
	●
	
	

	
	清理空调的防尘罩
	
	
	●
	
	

	余（总）氯分析仪
	调节水压
	●
	
	
	
	

	
	更换试剂
	
	●
	
	
	

	
	更换试剂泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换试剂管路
	
	
	
	
	●

	出厂水及管网水集成管路
	冲洗管路
	●
	
	
	
	

	源水集成管路
	更换管路
	
	
	
	
	●

	出厂水共享设备
	检查设备数据收集发送情况
	
	●
	
	
	


第四部分  合同书样板

（仅供参考）
合同样式

（仅供参考）

合同编号：

甲方：

乙方：“                 ”为中标人 

根据《中华人民共和国合同法》及广东和盛招标代理有限公司的招标文件、中标通知书和投标人的投标文件等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、项目名称：东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目；

2、采购编号：东采公〔2015〕 号
二、项目概况：

东莞市水务监测中心已建成源水、出厂水、管网水自动在线监测站点及在线监测共享点112个，源水监测站8个、出厂水及管网水监测点69个和共享监测点35个。本项目为以上112个在线监测站点3年的运行维护。（详见附表1）
石龙水源水质自动监测站位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂北侧，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总汞。

企石水源水质自动监测站位于东莞市企石镇西北紧靠东江的金校椅岭黄大仙旁，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、重金属（总铅、总镉、总锌、总铜）、石油类、生物毒性。

松山湖水源水质自动监测站位于东莞市松山湖大朗供水厂斜对面，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总汞、总氰化物、重金属（总铅、总镉、总锌、总铜）、生物毒性、氟化物、藻类（绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素）。

桥头水源水质自动监测站位于东莞市桥头镇东江东岸断面，主要监测项目分别有重金属（铅、镉、锌、铜、铁、锰）。

东城水源水质自动监测站位于东莞市东城区东江水务三厂源水泵房内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮。

中堂水源水质自动监测站位于东莞市中堂镇潢涌村中堂水厂源水泵房内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、生物毒性。

五点梅水库水源水质自动监测站位于东莞市长安镇五点梅水库长安水厂内，主要监测项目分别有五参数（溶解氧、电导率、浊度、pH、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、藻类（绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素）。

横岗水库水源水质自动监测站位于东莞市厚街镇横岗水库管理处水文监测站内，主要监测项目分别有溶解氧、pH、浊度、TOC、硝酸盐氮、氨氮。

西湖出厂水监测点位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂内，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

西湖管网水监测点位于东莞市石龙镇西湖江南东路西湖水厂收费处旁，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

企石出厂水监测点位于东莞市企石镇黄大仙路企石镇水厂内，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

企石管网水监测点位于东莞市企石镇振华路企石镇水厂收费处后面，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

会展管网水监测点位于东莞市南城区会展酒店旁，主要监测项目分别有余（总）氯、浊度、pH。

其余64个管网水监测点分布于东莞市32个镇街，每个镇街各2个，主要监测项目分别有总氯、浊度、pH。

35个共享监测点是对水厂现有在线设备的整合，本项目仅针对在线共享设备（数据采集设备）的运行维护。

本次委托运行维护项目除对以上站点包含的监测设备，还包括在线监测系统中的采水系统、预处理系统以及其他配套系统等设施的运行维护，并且负责在运行维护期间而产生的所有费用（包括试剂、标样、零备件、水电费、通讯费、安保费、废液处理费等）。（详见附表2）
三、维护内容

3.1仪器设备维护内容

3.1.1提供并定期更换仪器设备所需各种试剂和配件。

3.1.2对仪器设备进行定期检修、保养。

3.1.3做好仪器设备的质量控制工作。

3.1.4对仪器设备进行定期校准。

3.1.5及时排除仪器设备出现的故障。

3.2采水系统与预处理系统维护内容

3.2.1提供并定期更换系统所需各种配件。

3.2.2对系统进行定期检修、保养。

3.2.3做好管道的反冲洗及更换工作。

3.2.4及时排除采水系统与预处理系统的故障。

3.3终端控制系统维护内容

3.3.1提供并定期更换系统所需各种配件。

3.3.2对系统进行定期检修、保养。

3.3.3做好终端控制软件系统的维护工作。

3.3.4及时排除终端控制系统的故障。

3.4其他配套系统及设施的维护内容

3.4.1提供并定期更换配套系统及设施所需各种配件。

3.4.2对配套系统及设施进行定期检修、保养。

3.4.3及时排除配套系统及设施的故障和修复损坏。

3.4.4定期排查及消除站房的防雷、防火、防水、防盗、防高温等隐患。

3.4.5做好站房及点柜的环境卫生工作，定期清洁和粉刷。

3.5缴纳相关费用

3.5.1及时交纳本项目的水电费、通讯费以及安保费等系统运行所需的各类费用。

3.6其他维护内容

3.6.1严格按国家规定处理废液及支付相关费用。

3.6.2制定突发应急预案及节假日值班安排，要求针对突发事件迅速到位、及时处理。
3.6.3做好全部财产的保护工作。

3.6.4承担在线监测数据的保密责任及其他管理规定。

3.6.5做好平台系统的相关维护日志与比对数据的上报工作。

四、维护要求

4.1总体要求

4.1.1为保证运行维护的质量，本项目要求配备不少于工程师1名和现场维护人员9名；现场维护车辆不少于5辆；以及在运行维护过程中，需要使用到的各种设备、工具等。工程师要求具备自动化专业或者相近对口专业中级职称，现场维护人员要求具备化学分析、计算机、机电等对口专业知识和上岗证书。维护车辆要求证件齐全，适用在线监测系统现场运行维护的合法车辆。

4.1.2建立试剂及配件仓库，试剂及配件库存满足在线监测系统长期稳定正常运行所需。本项目要求中标商必须在签订合同30天内向业主方提供以下试剂、易损配件（详见附表3），由业主方管理；当其它非易损配件出现故障需要维修或更换时，中标商必须无条件维修或更换。

4.1.3工作人员严格按照相关规程、说明书和操作手册规定使用和维护仪器设备，确保仪器设备的正常稳定运行。做好试剂配件使用、运行情况、保养维护等记录工作，并整理好每月的所有记录资料，及时回收提交到业主方。积极配合做好相关的考核评分工作。（详见附表4)。

4.1.4代维方必须提供专业的技术性服务，严格执行国家相关规定，服从业主方制定的相关操作规程。在运行维护管理过程中对该用户需求内容产生的分歧，最终解析权归业主方所有。

4.1.5代维方必须与业主签订保密协议，严禁未经业主同意把监测数据外泄，否则，追究相应的法律责任。一旦发现虚报数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

4.1.6代维方考虑环保、节约、可持续的运行管理模式，避免造成不必要的费用产生。

4.2仪器设备维护要求

4.2.1及时定期更换试剂和配件，确保仪器设备正常稳定运行，监测结果准确。

4.2.2定期对仪器设备进行检测，及时保养仪器设备的各种部件，定期对水箱、探头、管道、浊度流通瓶等进行清洗，确保仪器设备的正常稳定运行，监测结果准确。

4.2.3定期做好对所有仪器设备的比对工作。针对能够做标样核查的仪器，要求每天做标样核查，相对误差在±15%内；至于不能做标样核查的仪器，要求每周做标样或实际水样比对，相对误差在±15%内（pH相对偏差在±0.2pH）。要求每天做标样核查的仪器设备有力合高锰酸盐指数、力合重金属（铅、镉、锌、铜）、力合氟化物、力合氨氮、力合总汞、力合总氰化物在线分析仪；要求每周做标样比对的仪器设备有科特总氮、科特总磷、科特高锰酸盐指数、WTW氨氮、MTI重金属（铅、镉、锌、铜、铁、锰）在线分析仪；要求每周做水样比对的仪器设备有五参数、石油类、藻类、生物毒性、 源水免试剂（pH、氨氮、浊度、溶解氧、电导率、TOC、硝酸盐氮）在线分析仪及出厂水和管网水监测点的浊度、总氯、pH在线分析仪。

4.2.4做好每月不少于一次的水样比对工作（不包括定期每周要求水样比对），确保仪器设备的正常稳定运行，监测结果准确。

4.2.5根据比对结果，做好对所有仪器设备的校准工作。针对能做标样核查的仪器设备，当比对误差超过±15%时，所有工作曲线都必须使用国家标准质控样校准并设置好量程的自动切换，直至比对误差控制±15%内；对于不能做标样核查的仪器，当水样比对误差超过±15%时，必须立即现场校准，直至比对误差控制±15%内。

4.2.6当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

4.3采水系统与预处理系统维护要求

4.3.1定期检测采水系统与预处理系统中取水泵、管道、电池阀、超声波处理器等部件，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点水样的正常稳定提供，不影响仪器设备监测结果的准确性。

4.3.2采水系统在运行过程中管道滋生藻类和贝类，要求每月手工操作对管道进行自来水（可加药水）反冲洗，减少管道内部藻类、贝类对水质的影响。

4.3.3当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

4.4终端控制系统维护要求

4.4.1定期检测终端控制系统中数采仪、电线、开关、PLC等部件，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点的正常稳定运行和远程控制，监测数据的及时放送和保存。

4.4.2定期做好终端控制软件的维护及补丁更新工作；定期重启数采仪；定期备份监测数据及运行设置，并将备份数据上交业主方。

4.4.3严格控制终端控制软件系统设定功能的使用，未经业主方同意，不得擅自修改系统设定。

4.4.4为站点电脑安装正版杀毒软件，不得使用不安全的移动储存设备。严格控制站点电脑的使用，不得使用电脑进行与维护工作无关的任何操作，例如安装与工作无关的软件，上网浏览等。

4.4.5当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

4.5其他配套系统及设施的维护要求

4.5.1定期检测配套系统及设施中空调、冰箱、点柜、自动留样器、生物培养器等相关系统和设施，及时保养及更换相关配件，确保在线监测站点的正常稳定运行。每年4月前完成防雷系统的例行检测，并提供专业的检测报告。夏季前完成冰箱、空调、自动留样器等制冷设备的维护保养，确保夏季系统的正常稳定运行。

4.5.2在站房内配置足够的灭火筒（每个站房至少2个），定期检查建筑及仪器设备的防雷系统，检查管道连接的密封性，进出站房关好门窗并做好安保系统的设定。

4.5.3站点内部及外部必须干净，线路、管路和货物等要有条理，地面不得有积水、其他污渍。做好点柜、站房门等外部设施的保洁工作，若相关设施被其他人乱涂、乱画或恶性破坏，必须及时恢复其原状。

4.5.4当出现故障或损坏时，必须立刻通知业主方，在8小时内做出实质性响应，24小时内完成修复，并做好相关的情况记录。由于特殊原因无法在24小时内修复的，应及时书面通知业主，说明具体原因和明确修复时间，并在承诺的时间内完成修复。

4.6缴纳相关费用要求

4.6.1及时交纳在线监测系统运行所需的各类费用，包括水电费、通讯费（包括在线共享点）、安保费、废液处理费等，确保系统正常稳定运行。

4.6.2水电费在每月30日前抄表，于下月15日前缴清所有水电费。同时做好用电量、用水量的统计工作。

4.6.3建立在线监测站点水电费、通讯费、安保费等缴交台账，同时做好缴交费用情况的统计工作。

4.7其他要求

4.7.1严格按国家相关规定委托具备资质的公司处理废液，提供废液处理公司相关资料，对每一次的废液收集及进出站房做好统一登记，每个月提交废液公司的处理量及其发票等证明。

4.7.2突发污染事故要求。当水站监测数据发现异常或所在断面发生污染事故时，须立刻报告业主；保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通；并协助我中心进行采样留样，进行人工监测。

4.7.3监测数据超标或异常的应急要求。做好超标数据的处理工作，协助业主的做好相关核实工作。针对突发事件迅速到位、及时处理，接收业主各种安排。响应时间不得超过8小时。

4.7.4在维护过程中，必须服从相关管理规定，配合各种指令性监督服务。若运行维护工作中产生冲突，可合理讨论协商。

4.7.5本次委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属业主方所有。未经业主方同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，必须做好相关安保工作，确保全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.7.6委托运行维护期间，必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求。

4.7.7委托运行维护期间，必须将工作日志、仪器设备的运行情况和比对数据等及时上报平台系统。要求工作日志、仪器设备的运行情况和比对数据必须在第二天的早上10时前上报到平台系统。

4.7.8委托运行维护期间，每月3日前必须提供一份上月完整的运行维护情况报告，内容包括仪器设备、采水系统与预处理系统、终端控制系统、其他配套系统及设施、在线共享设备等维护情况。
五、考核指标

委托运行维护期间，业主方将每月对运行维护服务质量进行考核评分，再以当月考核评分来计算当月维护费。业主方实行不定时、不定人的随机抽查，8个源水监测站为100分，69个出厂水及管网水监测点为100分，35个共享监测点为100分，当月考核得分=8个源水站评分*55%+69个出厂水及管网水监测点评分*40%+35个共享监测点评分*5%，分为“好”[100分－90分]、“中”(90分－80分]、“差”(80分以下）三个档次。得分属“好”的为达标，不扣减当月维护费；属“中”的，按中标价每月平均费用乘以当月打分所得分数百分比为当月实际维护费用；属“差”的，不支付当月维护费。考核评分方法如下：

1、代维方没有按维护要求做好相关维护工作，确保在线监测系统的稳定正常运行的，业主根据维护要求的每处每项（1分/次）进行扣分处理，不设上限。

2、各监测站点每月水质监测数据满足以下要求：数据捕获率≥95％，数据有效率≥95％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗力因素引起的故障）。1个站点不满足要求的，扣除2分，不设上限。

3、业主方不定时不定点随机抽查对在线仪器设备，抽查方式包括使用国家标准质控样考核和便携式检测设备水样比对考核。比对考核相对误差要求在±15%内（pH误差在±0.2pH），在连续测定2次情况下，仪器设备精密度要求在≤±5%内。不满足要求的，每次每台仪器设备扣2分，不设上限。
六、价格

1、合同总价：（人民币）大写                 （￥           ）。

2、本合同价为固定不变价。

七、服务期：三年，自2015年  月  日至2017年  月  日。
八、付款方式

合同生效后，每季度支付一次维护服务费。乙方完成前一季度维护工作后，向甲方提交请款报告和发票，甲方于收到请款资料10个工作日内办理支付手续，具体按财政专项支付流程办理。注：从第二年起，每年按实际支付运行维护服务费，且按上述付款方式支付。
九、承包方式：
1、投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、保险费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。
十、违约责任：

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额   %的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

十一、争议的解决办法：

履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

十三、其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址： 

电话：                             电话：

传真：




    

 传真：

开户银行：
                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

合同附件(合同编号     )

附件1 .中标通知书

附件2 .招标文件 

附件3 .投标文件
．．．．．

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

       ２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

附表1 东莞市水务监测中心在线监测站点信息
	序号
	片区
	镇街
	监测站点
	监测参数
	备注

	1
	城区片
	莞城区
	东江自来水有限公司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	2
	
	
	步步高收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	3
	
	
	东莞市水务监测中心管网水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	4
	
	东城区
	东城水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮
	

	5
	
	
	东江水务二厂源水共享点
	电导率
	共享点

	6
	
	
	东江水务三厂源水共享点
	pH、电导率、溶解氧
	共享点

	7
	
	
	东江水务二厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	8
	
	
	东江水务三厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	9
	
	
	东江水务六厂出厂水共享点
	余氯、总氯、浊度、pH
	共享点

	10
	
	
	东城水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	11
	
	
	同沙管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	12
	
	
	桑园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	13
	
	南城区
	会展酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	14
	
	
	石竹新花园监测点
	总氯、浊度、pH
	

	15
	
	
	南城精英世家监测点
	总氯、浊度、pH
	

	16
	
	万江区
	万江水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	17
	
	
	万江区政府管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	18
	
	
	盛世华南管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	19
	水乡片
	麻涌镇
	华阳村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	20
	
	
	大步村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	21
	
	中堂镇
	中堂水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、生物毒性
	

	22
	
	
	中堂水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	23
	
	
	中堂供水第一管理站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	24
	
	
	中堂供水第三管理站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	25
	
	望牛墩镇
	望牛墩供水厂监测点
	总氯、浊度、pH
	

	26
	
	
	五涌村村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	27
	
	洪梅镇
	梅沙村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	28
	
	
	洪梅镇水司监测点
	总氯、浊度、pH
	

	29
	
	石碣镇
	石碣水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	30
	
	
	横滘村委会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	31
	
	
	天星花园监测点
	总氯、浊度、pH
	

	32
	
	高埗镇
	东江水务四厂源水共享点
	电导率、溶解氧、浊度
	共享点

	33
	
	
	东江水务四厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	34
	
	
	高埗水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	35
	
	
	经贸大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	36
	
	
	下江城村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	37
	沿海片
	虎门镇
	虎门高科水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	38
	
	
	沙角泵房管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	39
	
	
	虎门水司收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	40
	
	长安镇
	五点梅水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素、生物毒性
	

	41
	
	
	长安水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	42
	
	
	锦厦社区管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	43
	
	
	春晖园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	44
	
	厚街镇
	横岗水源水质自动监测站
	溶解氧、pH、浊度、TOC、硝酸盐氮、氨氮
	

	45
	
	
	厚街水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	46
	
	
	海逸豪庭管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	47
	
	沙田镇
	穗丰年村委管网水会监测点
	总氯、浊度、pH
	

	48
	
	
	稔州村警务室管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	49
	
	道滘镇
	道滘镇水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	50
	
	
	南丫村水厂管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	51
	丘陵片
	寮步镇
	寮步供水加压站管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	52
	
	
	寮步水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	53
	
	大岭山镇
	长湖水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	54
	
	
	金鸡咀水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	55
	
	
	大岭山镇水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	56
	
	
	维稳大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	57
	
	大朗镇
	松山湖水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总汞、总氰化物、总铅、总镉、总锌、总铜、生物毒性、氟化物、绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素
	

	58
	
	
	大朗水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	59
	
	
	帝豪酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	60
	
	
	大朗湘村人家管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	61
	
	黄江镇
	黄牛埔水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	62
	
	
	消防支队管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	63
	
	
	自来水服务中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	64
	埔田片
	石龙镇
	石龙水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总汞
	

	65
	
	
	西湖水厂出厂水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	66
	
	
	西湖收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	67
	
	
	黄州水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	68
	
	
	城区水厂出厂水共享点
	余氯、浊度
	共享点

	69
	
	
	石龙镇水司宿舍管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	70
	
	
	石龙城区水厂宿舍管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	71
	
	石排镇
	
	
	

	72
	
	
	横山村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	73
	
	
	石排水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	74
	
	企石镇
	企石水源水质自动监测站
	溶解氧、电导率、浊度、pH、水温、高锰酸盐指数、氨氮、总氰化物、总铅、总镉、总锌、总铜、石油类、生物毒性
	

	75
	
	
	企石水厂出厂水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	76
	
	
	企石收费处管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	77
	
	
	东江水务五厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	78
	
	
	敬老院管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	79
	
	
	莫屋村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	80
	
	桥头镇
	桥头水源水质自动监测站
	铅、镉、锌、铜、铁、锰
	

	81
	
	
	桥头二厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	82
	
	
	桥头旧水厂管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	83
	
	
	桥头水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	84
	
	茶山镇
	茶山第二供水厂共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	85
	
	
	茶山水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	86
	
	
	茶山酒店管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	87
	
	横沥镇
	横沥水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	88
	
	
	横沥棕榈园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	89
	
	
	安娜花园管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	90
	
	东坑镇
	国税税所管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	91
	
	
	城乡建设管理中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	92
	
	常平镇
	常平第二水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	93
	
	
	木棆村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	94
	
	
	陈屋贝村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	95
	山区片
	樟木头镇
	簕竹排水厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	共享点

	96
	
	
	百果洞警务室管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	97
	
	
	樟木头供水大楼管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	98
	
	谢岗镇
	谢岗三厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	99
	
	
	谢岗分局曹乐警务区管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	100
	
	
	越林村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	101
	
	清溪镇
	清溪五厂出厂水共享点
	总氯、浊度、pH
	

	102
	
	
	清溪水司管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	103
	
	
	荔横村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	104
	
	塘厦镇
	牛眠埔水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	105
	
	
	虾公岩水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	106
	
	
	凤凰水厂出厂水共享点
	余氯、pH
	共享点

	107
	
	
	中心水厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	108
	
	
	塘厦镇人民医院管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	109
	
	
	石潭布派出所管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	110
	
	凤岗镇
	凤岗二厂出厂水共享点
	余氯、浊度、pH
	共享点

	111
	
	
	油甘埔村委会管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	

	112
	
	
	文化广播电视服务中心管网水监测点
	总氯、浊度、pH
	


附表2 东莞市水务监测中心水质自动监测站点仪器设备及配套设施目录

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	E+H五参数在线分析仪
	CPS417BB2B1
	2个
	pH电极

	2
	
	CPM223-MR0005
	2台
	pH变送器

	3
	
	CYK10-A031
	2套
	pH电缆

	4
	
	CLS50-A1A1
	2个
	电导率电极，可监测电导率和水温。

	5
	
	CLM223-ID0105
	2台
	电导率变送器

	6
	
	CUS31-W2A
	2个
	浊度电极

	7
	
	CUM2223-TU005
	2台
	浊度变送器

	8
	
	COS61-A0F0
	2个
	溶解氧电极

	9
	
	COM223-WX0005
	2台
	溶解氧变送器

	10
	
	RSG30-B1B3AGA1*
	2台
	记录仪

	11
	Hach五参数在线分析仪
	LXV402.99.00002+ LXV400.99.1A082
	1套
	SC1000变送器+显示模块

	12
	
	61780-00
	1个
	8362高纯水pH探头

	13
	
	57900-00
	1个
	LDO传感器（荧光法）

	14
	
	D3725E2T
	1个
	3700sc电导率探头，可监测电导率和水温。

	15
	
	LXV423.99.10000
	1个
	T-Line sc浊度传感器，红外吸收散射光线法

	16
	WTW五参数在线分析仪
	MIQ/TC 2020 XT
	3台
	主控制器2020系统

	17
	
	MIQ/MC-MOD
	3台
	MIQ控制器，标配软件终端

	18
	
	MIQ/PS
	3台
	电源模块

	19
	
	SensoLyt 700IQ
	3个
	pH探头

	20
	
	SensoLyt SEA
	3个
	pH电极

	21
	
	TriOxmatic 701 IQ
	3个
	溶解氧探头

	22
	
	VisoTurb 700IQ
	3个
	浊度探头

	23
	
	TetraCon 700IQ
	3个
	电导率探头

	24
	
	SACIQ-1.5
	12条
	探头线缆

	25
	力合在线氨氮分析仪
	LFNH-DW2001
	2台
	纳氏试剂比色法

	26
	WTW氨氮分析仪
	TCU A111
	4台
	离子选择电极法

	27
	力合在线高锰酸盐分析仪
	LFKM-DW2001
	3台
	酸性高锰酸钾滴定法

	28
	科特在线高锰酸盐分析仪
	KT-08
	3台
	酸性高锰酸钾滴定法

	29
	科特在线总氮分析仪
	KT-0980
	1台
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

	30
	科特在线总磷分析仪
	KT-08
	1台
	钼酸铵分光光度法

	31
	力合在线总汞分析仪
	LFTHg-DW2008
	2台
	冷原子吸收分光光度法

	32
	力合在线氟化物分析仪
	LFF-DW2002
	1台
	离子选择性电极法

	33
	力合在线总氰化物分析仪
	LFTCN-DW2002
	3台
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	34
	力合在线重金属分析仪
	LFTZ-DW2005
	2台
	阳极溶出伏安法，监测项目有镉、铅、锌、铜。

	35
	MTI在线重金属分析仪
	OVA 7000
	1台
	阳极溶出伏安法，监测项目有镉、铅、锌、铜、铁、锰。

	36
	特纳在线石油类分析仪
	TD-1000C
	1台
	紫外荧光法

	37
	在线生物毒性分析仪
	Toxsinffer
	4台
	发光细菌法(费希尔弧菌)

	38
	在线藻类分析仪
	AOA
	2台
	萤光法，绿藻叶绿素、蓝藻叶绿素、硅藻叶绿素、隐藻叶绿素、总叶绿素。

	39
	模拟通信模块
	4-20MA
	2套
	用于藻类的数据传输。

	40
	免试剂在线分析仪
	D-315-230
	1台
	现场控制器

	41
	
	SP-1015-P0-SNO-075
	1只
	紫外可见光光谱探头

	42
	
	E-532-ECO-PH-075
	1只
	氨氮-PH探头

	43
	
	E-533-se-NH
	1支
	氨氮电极

	44
	
	E-511-2-075
	1支
	电导率探头

	45
	
	E-501-075
	1支
	溶解氧探头

	46
	E+H在线浊度分析仪
	CUE22-A1A
	4台
	90度光散射比浊法

	47
	WTW在线余氯分析仪
	Chlorine 3000
	4台
	DPD比色法

	48
	E+H pH变送器
	CPM223-MR0005
	4台
	——

	49
	E+H pH电极
	CPS417BB2B1
	4台
	玻璃电极法

	50
	E+H pH电缆
	CYK10-A031
	4台
	——

	51
	Hach浊度仪分析仪
	6010100
	1台
	90度光散射比浊法

	52
	Hach余氯仪分析仪
	5440001
	1台
	DPD比色法

	53
	Hach pH分析仪
	61780-00
	1台
	玻璃电极法

	54
	蓝典pH在线分析仪
	970-210-0104
	62台
	玻璃电极法

	55
	蓝典浊度在线分析仪
	970-120-3105
	62台
	90度近远红外散射光

	56
	蓝典总氯在线分析仪
	970-110-2000
	62台
	DPD比色法

	57
	s::can pH在线分析仪
	ph::lyser
	2台
	玻璃电极法

	58
	s::can浊度在线分析仪
	Turbi::lyser
	2台
	散射光

	59
	s::can总氯在线分析仪
	Chlori::lyser
	2台
	电极法

	60
	s::can控制器
	Con::lyte
	2台
	

	61
	在线压力传感器
	——
	69台
	一二期出厂水及管网监测点

	62
	善利在线共享设备
	ZENRI
	35套
	——

	63
	全自动留样器
	LFLY-DW2004
	3台
	——

	64
	自动留样器
	——
	3台
	——

	65
	采水系统
	——
	8套
	包括取水泵、管道、电池阀等。

	66
	水样预处理系统
	——
	8套
	包括超声波处理器、铁柜等。

	67
	自动清洗系统
	——
	8套
	包括水泵、空压机等。

	68
	控制系统及集成
	——
	8套
	包括工控机、控制柜等

	69
	集成辅助设备及系统
	——
	8套
	包括UPS电源、通信模块等

	70
	仪器安装屏架和其他辅助设备
	——
	8套
	——

	71
	控制系统及集成辅助
	——
	104套
	出厂水及管网水监测点和共享监测点的工控机、控制柜等。

	72
	数据采集及传输系统
	——
	104套
	出厂水及管网水监测点和共享监测点的数据传输的数采仪。

	73
	子站控制柜
	——
	69套
	——

	74
	生物培养器
	MSC-100
	4台
	用于发光菌的培养。

	75
	冰箱
	BCD-2/2NMVT
	2台
	用于保存发光菌及其培养液，温度可达-5℃。

	76
	冰箱
	其他
	1台
	用作日常试剂的保存。

	77
	空压机
	其他
	7台
	用于管道的清洗。

	78
	空调
	格力
	5台
	——

	79
	防盗系统
	东穗
	3套
	——

	80
	防雷系统
	天安防雷
	3套
	——


附表3 中标供应商必须提供的配件及试剂目录

	配件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	汞灯
	力合
	8
	个
	用于西湖及松山湖总汞分析仪

	氟化物工作电极
	力合
	1
	个
	用于松山湖氟化物分析仪

	重金属工作电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	重金属辅助电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	重金属参比电极
	力合
	1
	个
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	力合仪器管路
	力合
	12
	套
	用于力合仪器所有仪器

	力合仪器注射器
	力合
	20
	个
	用于力合仪器所有仪器

	WTW氨氮电极

（含电解液）
	NH500/TC
	10
	根
	用于西湖、松山湖、东城、中堂、五点梅氨氮分析仪

	WTW氨氮管路维护包
	Wpack/A111
	10
	套
	用于西湖、松山湖、东城、中堂、五点梅氨氮分析仪

	WTW 溶解氧膜（含电解液）
	WTW
	3
	套
	用于东城、中堂、五点梅五参数分析仪

	E+h pH电极
	CPS41D-7BB2B1
	6
	个
	用于西湖和企石源水、出厂水、管网水pH分析仪

	Hach pH电极
	61780-00
	2
	个
	用于松山湖源水及会展管网水pH分析仪

	WTW pH电极
	SensoLyt SEA
	3
	个
	用于东城、中堂、五点梅五参数分析仪

	蓝典pH电极
	970-210-0104
	62
	个
	用于62个管网水监测点

	是能pH电极
	ph::lyser
	2
	个
	用于南城2个管网水监测点

	是能pH电极
	E-532-ECO-PH-075
	1
	个
	用于横岗水库免试剂分析仪

	是能氨氮电极
	E-533-se-NH
	1
	个
	用于横岗水库免试剂分析仪

	浊度流通瓶
	E+h
	4
	个
	用于西湖和企石出厂水、管网水E+h浊度分析仪

	余氯维护包
	TECL-Kit
	4
	包
	用于西湖和企石出厂水、管网水WTW余氯分析仪

	1720E浊度仪灯泡
	18950-00
	2
	个
	用于会展管网水浊度分析仪

	光线接收器
	Hach
	1
	个
	用于会展管网水浊度分析仪

	WTW总氯管路维护包
	54443-00
	1
	包
	用于会展管网水总氯分析仪

	蓝典总氯管路维护包
	BlueI
	62
	套
	用于62个管网水监测点

	Hach传感器帽
	57911-00
	1
	个
	用于松山湖溶解氧探头

	生物毒性仪注射器
	L-ToxSn-F-02
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	生物毒性仪吸头
	L-ToxSn-F-03
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	在线重金属试剂
	力合
	1
	套
	用于企石、松山湖重金属分析仪

	生物毒性菌种
	TOXcontrol
	4
	套
	用于企石、松山湖、中堂、五点梅生物毒性仪

	WTW总氯试剂
	WTW
	24
	套
	用于西湖和企石出厂水、管网水WTW余氯分析仪

	Hach总氯试剂
	25570-00
	12
	套
	用于会展管网水余氯分析仪

	蓝典总氯试剂
	BlueI
	372
	套
	用于62个管网水监测点

	MTI在线重金属试剂
	OVA 7000
	1
	套
	用于桥头重金属分析仪，包括CLAC电解质、镉铅铜标准液、锌镉铅标准液、锰标准液、汞电镀液、铁标准液、消解试剂、参考电极电镀液

	蠕动泵管及套件
	QM-100-00QMK-01
	1
	套
	用于桥头重金属分析仪

	打磨液
	R-600-000PLK-01
	6
	瓶
	用于桥头重金属分析仪

	蠕动泵管
	科特
	5
	套
	用于东城、中堂、五点梅科特CODMn、总磷、总氮分析仪

	Pump Hose
	E10310
	2
	米
	用于松山湖、五点梅藻类

	Tube
	E10032
	2
	米
	用于松山湖、五点梅藻类

	水流自动报警开关
	970-210-1107
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	水样取样阀
	070-210-3011
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	显示控制板
	970-120-2010
	1
	块
	用于62个管网水监测点

	总氯测量控制板
	970-110-2000
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	试剂卡托
	970-210-0017
	2
	套
	用于62个管网水监测点

	试剂蠕动泵
	970-210-0005
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	试剂容量测量开关
	970-210-0107
	6
	个
	用于62个管网水监测点

	控制操作面板
	970-120-3105
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	浊度控制板
	970-120-3105
	3
	块
	用于62个管网水监测点

	水压调节装置
	972-000-0069
	3
	个
	用于62个管网水监测点

	泵管
	970-210-0008
	2
	米
	用于62个管网水监测点

	比色池模块
	970-210-3000
	2
	个
	用于62个管网水监测点

	电解液
	E-507-3
	2
	套
	用于2个免试剂管网监测点

	膜片盖
	E-507-3-SET
	2
	套
	用于南城2个管网监测点


附表4  东莞市水务监测中心水质自动监测站点主要仪器常规维护周期表
	仪器名称
	维护项目
	1周
	1个月
	3个月
	半年
	1年

	五参数分析仪
	清洗所有探头
	●
	
	
	
	

	
	标定pH探头
	
	
	●
	
	

	
	更换pH探头
	
	
	
	
	●

	
	标定浊度探头
	
	
	●
	
	

	
	更滑浊度刮片
	
	
	
	
	●

	
	标定电导率探头
	
	
	●
	
	

	
	标定溶解氧探头
	
	●
	
	
	

	
	更换溶解氧电解液
	
	
	
	
	●

	
	更换溶解氧探头膜头
	
	
	
	
	●

	氨氮分析仪
	检查管路
	●
	
	
	
	

	
	检查试剂
	●
	
	
	
	

	
	检查更换电极电解液
	
	●
	
	
	

	
	移动一次软管
	
	●
	
	
	

	
	更换软管
	
	
	●
	
	

	
	更换T型管件
	
	
	●
	
	

	
	更换薄膜
	
	
	●
	
	

	
	更换泵管
	
	
	●
	
	

	留样器
	清洗机箱外壳
	●
	
	
	
	

	
	清洗设备管路
	
	●
	
	
	

	
	更换蠕动泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换采样管
	
	
	●
	
	

	
	更换硅胶管
	
	
	●
	
	

	CODMn、总氰、氟化物、汞、总磷、总氮分析仪
	检查站房环境情况
	●
	
	
	
	

	
	擦拭仪器外部
	●
	
	
	
	

	
	检查试剂及蒸馏水情况
	●
	
	
	
	

	
	检测废液桶情况
	●
	
	
	
	

	
	清洗或更换管路
	
	●
	
	
	

	
	校准工作曲线
	
	●
	
	
	

	
	清洗仪器液位管
	
	
	●
	
	

	
	检查检测池
	
	
	●
	
	

	
	更换蠕动泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换汞灯（总汞分析仪特有）
	
	
	●
	
	

	重金属分析仪
	擦拭仪器外部
	●
	
	
	
	

	
	清洗检测池
	
	●
	
	
	

	
	打磨电极
	
	●
	
	
	

	
	更换试剂
	
	
	
	
	●

	
	更换注塞泵密封圈
	
	
	
	●
	

	
	更换注射器外壳
	
	
	
	●
	

	
	更换柱塞泵
	
	
	
	
	

	
	更换采样管
	
	
	
	
	●

	
	更换其他连管
	
	
	
	
	

	石油类分析仪
	清洁流量器
	
	●
	
	
	

	
	校准仪器
	
	
	
	●
	

	
	更换干燥剂栓塞
	
	
	
	
	●

	藻类分析仪
	清洗管路
	●
	
	
	
	

	
	检查透光率
	●
	
	
	
	

	
	清洗检测池
	
	●
	
	
	

	
	更换泵软管
	
	●
	
	
	

	
	更换所有管路
	
	
	
	●
	

	生物毒性分析仪
	查看仪器是否有漏水现象并清洁检测器使之无污渍及液体
	●
	
	
	
	

	
	清洗发光菌存储模块及培养模块、反应模块、参比水样/被测水样/溢流模块，硫酸锌存储模块
	●
	
	
	
	

	
	更换发光菌
	●
	
	
	
	

	
	加入40升参比水，并在参数设置中修改参比水的用量
	●
	
	
	
	

	
	更换注射器并清洗不锈钢吸头和黑色连接氟橡胶管
	
	●
	
	
	

	
	更换硫酸锌溶液，并在参数设置那里更改液体的体积
	
	●
	
	
	

	
	给注射器上面的传动丝杠上润滑油
	
	●
	
	
	

	
	检查底部风扇工作情况
	
	●
	
	
	

	
	更换氯化钠溶液
	
	●
	
	
	

	
	更换吸头和其连接的黑色胶管
	
	
	●
	
	

	
	清理空调的防尘罩
	
	
	●
	
	

	余（总）氯分析仪
	调节水压
	●
	
	
	
	

	
	更换试剂
	
	●
	
	
	

	
	更换试剂泵管
	
	
	●
	
	

	
	更换试剂管路
	
	
	
	
	●

	出厂水及管网水集成管路
	冲洗管路
	●
	
	
	
	

	源水集成管路
	更换管路
	
	
	
	
	●

	出厂水共享设备
	检查设备数据收集发送情况
	
	●
	
	
	


第五部分  投标文件格式

一、报价文件格式

正本/副本

东莞市城市水质在线监测站运行维护服务项目
（采购编号：东采公〔2015〕   号）

价格文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一五 年   月
附件1. 报价总表格式
报价总表

单位：元/（人民币）

	包号
	项目名称
	投标报价（一年）
	服务期
	备注

（其它补充说明）

	
	
	
	三年
	

	投标总报价（三年）：
	小写：                     
大写：


投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 
日期：      年    月    日 

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。
附件2. 报价明细表格式

报价明细表
项目名称：                                   单位：元/（人民币）

	序号
	费用名称
	单位
	单价（元）
	数量
	小计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一年小计
	  小写：                  大写：

	三年合计
	小写：                  大写：

	报价依据和说明（可另附页）：


注：1.此表乃报价总表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人应列明按“用户需求书”所要求提供的所有服务的价格明细。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：
日         期：

二、商务技术文件格式

正本/副本

东莞市城市水质在线监测基站运行维护服务项目
（采购编号：东采公〔2015〕 号）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）
投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一五 年   月
第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照（或其他主体资格证书）、税务登记证（地税、国税）和组织机构代码证复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、投标人有无重大违法记录的说明（含其授权服务的子公司、分公司等）（附件9）

10、资料、证件原件核查承诺书（附件10）

11、投标人认为需要提供的其他商务资料 

第二章 技术文件

1、技术参数差异表（附件11）

2、对水质在线监测系统设备及系统熟悉程度（投标人自行编写，对水质在线监测系统设备及系统的专业知识的了解、熟悉程度）

3、维护服务的总体方案（投标人自行编写）

4、工作重点、难点及其解决措施（投标人自行编写）

5、突发情况应急处置方案、能力、经验（投标人自行编写，须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款）

6、项目人员情况表（附件12）

7、设备设施配套情况（附件13）
8、投标人认为需要提供的其他资料

附件1. 投标函格式

投标函

致：广东和盛招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，唱标信封  份，包括如下等内容：

1．价格文件

2．商务、技术文件 

3．唱标信封

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。
（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。
（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。
（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。
（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：
日　　　期：
附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：广东和盛招标代理有限公司
投标人名称:                                        
单 位 性质：                                       
地      址：                                       
成 立 时间：           年           月           日
经 营 期限：                                      
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

	正面
	背面


附件3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：广东和盛招标代理有限公司
本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。
代理人无转委托权
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
受托代理人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

	正面
	背面


附件4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明
一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：                    

2、地    址：                     传    真：                    
3、注册资金：                     经济性质：                   

4、公司开户银行名称及账号：      

5、营业注册执照号：  

6、公司简介:

7、公司财务情况：(提供会计师事务所的审计报告)

【价格单位：（人民币）元】

	年  度
	总资产（元）
	资产负债率（%）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	2012
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	


二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（详见招标文件评分标准相对应条款）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。   
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
投标人（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号： 

	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应

情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、根据招标文件商务需求书商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明格式
资格申明

广东和盛招标代理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和有效的，并愿为其真实性和有效性承担法律责任；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东和盛招标代理有限公司（采购代理机构）；

三、我方在参加本次投标前   年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，且没有因此被有关部门警告的记录。

投标人
授权签字人

名称：                          
姓名：                        

地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                           
电话：
附件8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

	 序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	联系人、
联系方式
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。
投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：
附件9 投标人有无重大违法记录的说明格式

投标人有无重大违法记录的说明

项目名称：                              采购编号：

	时间
	有无违法违纪行为或
受到刑事判决
	违法违纪行为或刑事判决内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上内容投标人根据实际情况自行编写。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件10. 资料、证件原件核查承诺书格式

资料、证件原件核查承诺书

根据       （项目名称）      [采购编号：　　　　　　　]招标文件的要求，我方承诺如中标后，在结果公示结束后3个工作日内，提交投标文件中所提供的所有资质证件及相关证明文件原件（包括但不限于营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人及其委托代理人身份证、业绩合同原件等）到采购代理机构进行核对。

如不能提供证件原件或经查实有虚假的，取消我方中标资格，并交给政府采购管理部门进行处理。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：
附件11. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：                 

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	响应情况
	是否偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件12 项目人员配置情况表
项目人员配置情况表
项目名称：                                采购编号：                 

	序号
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	学历
	经验年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。
投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件13. 拟担任本项目主要负责人简历表格式

拟担任本项目主要负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	相关经验年限
	

	资格证书名称、编号
	

	目前在任及以往服务项目情况

	采购人
	项目名称
	项目规模
	所任职务
	起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。
投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件14.设备设施配套情况表格式

设备设施配套情况表

项目名称：                                采购编号：                 

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	使用年限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须提供相关证明材料，此表格式供参照, 投标人可以根据本表格式内容自行填写。

投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       

三、唱标信封

唱标信封内装：

（1）投标函复印件加盖公章；

（2）投标人营业执照复印件加盖公章；

（3）投标人法定代表人授权书复印件加盖公章；

（4）投标报价总表复印件加盖公章

（5）投标保证金汇入情况说明加盖公章

（6）银行汇款凭证复印件加盖公章

投标保证金汇入情况说明  
投标保证金汇入情况说明

广东和盛招标代理有限公司： 

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）   

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)    

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：           

单位地址：           

联系人：                   

单位电话：                 联系人手机：              

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内；3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。
第 10 页 共 85 页

