气相色谱质谱联用仪技术指标
1技术参数

1.1
气相色谱仪
1.1.1
 柱箱
1.1.1.1
操作温度：室温以上4℃～450℃
1.1.1.2
温度分辩：1℃温度设定，0.1℃程序设定
1.1.1.3
升温速率：最大≥250℃/分钟，可调
1.1.1.4
最大运行时间：≥9999分钟
1.1.1.5
温度稳定性：≤0.01℃每1℃环境变化
1.1.1.6
降温速率：从450℃降至50℃≤6分钟
1.1.2    毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）
1.1.2.1  最高温度：450℃
1.1.2.2 电子参数设定压力，流速和分流比
1.1.2.2
压力设定范围：0～970kPa,精度0.1kPa
1.1.2.3
流量范围：0～1200ml/分钟N2,H2或者He
1.2质谱仪
1.2.1质量数： ≥1090amu 
1.2.2分辨率：R≧2M（FWHM)
*1.2.3分析器：全金属钼四极杆，带有前置预过滤器
1.2.4 SIM:    64通道 x 128 组
1.2.5灵敏度：
*EI源: （30m×0.25mm×0.25μm，Rtx-5ms）
         1pg  八氟萘（OFN）S/N：≥500(扫描范围:200～300amu)

     100fg八氟萘（OFN）S/N：≥500（SIM方式）
1.2.6  最大扫描速率：≥20000amu/秒
1.2.7全动态范围：≥106
*1.2.8 真空系统：≥360升/秒，柱流量最大15mL/min （He气）
1.2.9  灯丝：双灯丝转换
1.2.10
离子化能量：10～200eV，可调
1.2.11
离子源温度：100～300℃可调
1.2.12
检测器：二次电子倍增管,配备专利的偏转透镜（overdrive lens）和10kV转换打拿极
1.2.13    稳定性
    ±0.1u/48时间 (恒温)
1.3  12位自动进样器  
1.4软件
1.4.1软件：Windows 2000/NT，手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能,Scan/SIM数据同时采集功能，自动校准保留时间功能等。
1.4.2 谱库：NIST11库（19万张）。
2 基本配置
*2.1主机：GCMS 1套，要求主机气相色谱及质谱为同一厂商的产品
2.2 分流/无分流毛细柱进及附件1套
2.3数据处理工作站软件
3 服务要求
3.1 仪器到货后由公司工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以独立正确操作使用仪器。

3.2 验收合格签字后，仪器进入保修期，保修期为验收合格后1年。在保修期外，为仪器提供终身维修服务，并保证8小时内对用户的维修信息作出反应，24小时内到达现场。

3.3 为用户提供工作站软件免费升级。

3.4 公司应有本仪器分析专家，需具有有非常丰富的实践经验，可以快速准确地解决仪器出现的问题。

3.5 公司可以保障及时提供仪器所需的任何维修服务及消耗备件。

3.6 为用户提供应用方面的支持：帮助用户建立优化的仪器分析方法；为用户的科研实验提供建设性意见；为用户提供强大的文献支持数据库；为用户免费提供各种应用报告，并帮助加强用户间的技术交流，使用户不断提高分析水平。
