投标人和投标产品的资格、资质性
及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.投标人需具备生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函(原件)。

2.投标产品是进口产品的需具备进口产品的报关申请单。

  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）企业法人营业执照副本；

（二）地税或国税《税务登记证》；

（三）《组织机构代码证》；

（四）法人参加的须提供企业法定代表人资格证明书（原件）及身份证；

（五）委托人参加的须提供法定代表人授权委托书（原件）及身份证；

（六）2012年度经会计事务所审计过的年度审计报告。（本年度新成立公司除外）

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.投标人需提供生产厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函(原件)；

2.投标产品是进口产品的交货时需提供产品的进口报关单。

三、开标现场应提供下列证明文件，作为投标人资格证明

（一）法人参加的须提供企业法定代表人资格证明书及身份证（原件）；

（二）委托他人参加的需提供法人代表授权委托书及身份证（原件）。

备注：以上资质要求为必须满足条件，如有一条未响应则视为无效投标文件；未作原件标注的资质证明文件可使用复印件并加盖单位鲜章,也可提供其他类似效力证明材料。若投标文件中的复印件不清晰且专家质询后，投标人未能提供相关证明材料进行澄清的，由此造成的后果由投标人自行承担。

 招标项目技术、商务及其他要求

一、 项目概述
本采购项目包括：超高效液相色谱仪、旋转蒸发仪、超纯水机等设备。

二、 项目清单

	序号
	名称
	用途
	数量
	参数

	1
	超高效液相色谱仪
	样品检测
	1
	附后

	2
	旋转蒸发仪
	样品浓缩　
	1 
	附后

	3
	超纯水机
	纯水制备
	1
	附后  


三、技术参数要求

（一）超高效液相色谱仪
总体要求:满足目标化合物定性及定量需求，同时适应于小分子化合物及大分子化合物的检测分析。可以实现梯度洗脱，以保证多化合物分析的分离度及精度。

1.溶剂管理系统

1.1 工作模式：采用由电子压力控制的直线线性马达驱动的柱塞泵输液的四元梯度系统，必要时可以扩展到九种溶剂。双压力传感器反馈回路控制压力并进行脉冲抑制，不得使用落后的阻尼器进行脉冲抑制

1.2 脱气：在线真空脱气，独立四通道，可在线监测脱气状态

1.3 混合方式：泵前混合，无需使用带来死体积的混合器

1.4 压缩补偿：自动连续压缩补偿

1.5 *系统体积：<150µL（含50µL混和器），不随反压变化

1.6.*最大操作压力：≥14,000 psi；

1.7 流速范围：0.010--4.000mL/min,以0.001mL为增量

1.8  柱塞清洗：标配自动柱塞清洗装置，可编程

1.9  *梯度曲线：预编10种梯度曲线（线性，步进，凹线，凸线）

1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.11 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

1.12 流速精度：≤0.075%RSD

1.13 流速准确度：±1.0%

1.14 自动检漏：自动检测液体渗漏，并可在控制台上警示，渗漏程度超出设定阈值值将自动停机

1.15 pH范围：2到12

2.  样品管理系统

2.1 样品瓶数：96位(48位样品盘两个,2mL样品瓶)；

2.2 进样方式：针内针加压助力进样

2.3 进样次数：每个样品1～99次进样

2.4 进样精度：≤0.3%RSD

2.5 洗针方式：具有内外清洗进样针功能，独立针外壁清洗流路，清洗溶剂不循环使用

2.6 样品污染度：<0.004%

2.7 进样准确度：±1 µL

2.8 进样体积：0.1- 250µl

2.9 进样线性度：〉0.999%                                                                   

2.10 自动进样循环时间：≤30秒（包含洗针）

2.11最小样品体积：5µL，使用2ml样品瓶

2.12 样品盘温度范围：配置可实现降温功能的样品室，控温范围为4-40℃，0.1℃为增量

2.13 进样器扩展功能：可在线自动稀释和不同样品瓶间转移

2.14 漏液检测：配备漏液传感器，可实现漏液自动监测

3   Acquity UPLC TUV 检测器

3.1 波长范围：190～700nm

3.2 光源：氘灯，寿命2000小时

3.3 波长准确度：±1nm

3.4 光谱带宽：5nm

3.5 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

3.6 基线噪音：≤6 X 10-6AU

3.7 漂移：5 x 10-4 AU/hour 

3.8 采样频率：80Hz

3.9 流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm,  池体积：500nL (分析池)

3.10 流通池耐压：1000psi

4  荧光检测器

4.1  灯：150W 氙-汞灯

4.2  激发波长：200—890nm

4.3  发射波长：210—900nm

4.4  *灵敏度：水的拉曼光谱 ≥ 1000，流通池体积：2uL

4.5  波长重现性：±0.25nm

4.6  波长准确度：±3nm

4.7  池耐压：500psi

4.8   采样频率：80Hz

5   柱后衍生系统

5.1 由柱后衍生器和两路衍生试剂输送泵组成

5.2 可在连接荧光检测器后用于氨基甲酸酯和黄曲霉毒素的柱后衍生检测

5.3 生产商与主机生产商相同

5.4 投标产品须符合国家相关标准，并能出示相关文献或者能体现该产品特征的国家相关标准 

6   柱温箱

6.1 温度范围：控温范围20°C -90°C，增量：0.1°C

6.2 *色谱柱信息跟踪记录：eCord系统，可自动采集识别色谱柱信息，并在线记录色谱柱使用信息

7   全中文色谱软件

7.1是在最新Windows 操作系统下编写和测试的Empower 2软件

7.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

7.3 内置ORACLE® 11g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

7.4 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。

7.5 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

7.6 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

7.7 支持多种定量曲线方式。

7.8  *原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

8   0.2µm样品过滤GHP滤膜，200个

    0.2µm溶剂过滤GHP滤膜，200个

9   超高效液相色谱专用1.7µm，2.1×50mm，C18色谱柱，两根；

    T3  1.7µm，2.1×50mm 色谱柱 一根

    RP18 1.7µm，2.1×50mm 一根

10  电脑和打印机

10.1 电脑：商用台式机，P4CPU，3.0GMHz主频，1000MB内存，200GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，3.5”软盘驱动器，标准PCI插槽，串行接口，10M/100M网卡，17”液晶显示器，Windows® XP或者Windows 7中文专业版（正版）

10.2  打印机：A4幅面，黑白激光

11  其他要求

11.1 要求仪器技术整体先进可靠，设计合理

11.2 在四川有办事处或者分公司，具备维修人员和技术支持人员

11.3 *为保证仪器技术可靠性和技术交流的方便性，投标产品同型号在四川农业系统有5家以上客户机和10台以上装机量，并提供客户姓名和联系方式

（二）旋转蒸发仪

1. 总体要求

1.1必须是原包装未经使用的全新设备。

1.2 有可靠的售后服务保证，厂家在成都设立了分公司，有专业的技术人员负责售前售后服务。 

1.3 主要用途：主要用于实验室少量样品（1L以下）样品的浓缩用 

1.4 主要功能：

l  标准配备真空控制功能，可任意设定真空度

l  标准配备了数字设定•显示的水浴锅；

l  可选择主机具有自动升降的功能

2. 工作条件

2.1 工作温度：5-35℃ 

2.2 工作相对湿度：5-85%

2.3 电源： 标配电源220V

2.4 工作台面：台式，不限制工作台面

3. 技术规格要求

3.1 水用锅技术参数详述

（1)★水用锅，带V型防回流四通瓶

（2）蒸发能力：MAX.25ml/min（水的蒸发量）

（3）达到真空度：399.9pa以下

（4）旋转速度：20~180rpm

（5）温度控制范围：室温+5~180℃

（6）温度控制精度：±1.5℃（水）

（7）温度控制：微电脑ON-OFF控制

（8）温度设定•显示：薄膜按键输入•数字显示•最小1℃

（9）升降器功能：重量平衡•滑动方式•手动辅助延长

（10）★冷凝管：直立式双重蛇形冷凝管 冷却面积0.146m2

（11）试料瓶：1L梨形瓶•NS29/32

（12）回收瓶：1L球形瓶•NS35/20

（13）真空密封垫：特氟隆+特氟隆•VITON•双重密封

（14）水浴锅尺寸：内径230×100H•约5.4L

（15）水浴锅材质：铝+PTFE涂层

（16）★升降器冲程：100mm+150mm

（17）安全功能：保险、感热式空烧防止器

（18）外形尺寸：550W×380D×790H

（19）额定电源：220V

（20）★配置：主机+玻璃套件（含1L和2L试料瓶各一个）+玻璃厚轴一根

3.2技术参数详述 品目号： 产品名称：小型冷却水循环装置

进口品牌，在成都设立分公司

（1）温度设定范围：-20℃~30℃(不带加热器)

（2）温度调节精度：±2℃

（3）★冷却能力：450W at液温10℃ ；   310W at 液温-10℃

（4）★外部循环能力：9L/min、最大扬程4.2/5.6m（50/60Hz）

（5）温度控制：冷冻机ON-OFF控制

（6）温度设定：触摸式按键输入

（7）温度显示：数字显示，最小值0.1℃

（8）安全功能：漏电过载保护器、冷冻机过载保护器、自我诊断机能（冷冻机负荷运转、停电报警、传感器异常）、循环泵热保护装置

（9）外部输入：记录仪输出端口

（10）输出：报警输出端口

（11）★冷冻机•冷媒：空冷式 输出450W•R404A

（12）循环泵：最大流量14L/min，最大扬程4.2m（50Hz）

（13）冷却管：铜镀镍

（14）外部循环接嘴：出水口、回水口相同适用外径11mm配管

（15）水槽尺寸（mm）•容量：≤ 156W×225D×115H•4L

（16）水槽材质：SUS304

（17）循环泵：最大流量9L/min，最大扬程4.5m

（18）外尺寸•重量：≤232W×497D×490H•约30公斤

（19）工作电压：220V

3.3技术参数详述 品目号： 产品名称：隔膜真空泵

（1）排气方式：隔膜式

（2）★排气量：20L/min

（3）★真空度：1.0kPa

（4）回转速度：1255rpm

（5）安全机能：过热保护

（6）马达：50W

（7）气缸：2段气缸

（8）接口处材料：特氟隆材料

（9）外尺寸：118W×272D×202H

（10）工作电压：220 V

（三）超纯水机

1.技术参数

★（1）基本要求：

①进水水源：城市自来水  水温1—45℃  水压1—5㎏   TDS﹤350ppm

②电源：220V/50Hz   用电功率：50W     机器重量：30㎏
③主机体积：宽385×深450×高450mm

④使用范围：分子生物学、生命科学、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、ICP、HPLC、GC、AAS、PCR、Q-PCR、肽谱分析等各类高端研究和高精密分析实验用水

★（2）出水水质要求：

①一机两用：纯水/超纯水一体化智能系统，一机两用，可同时制备取用两种水质的水，即RO纯水和UP超纯水

②出水水质：

 RO水：电导率0～15μS/cm@25℃   去除率98%    UP水：电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃

 微粒子:大于0.10μm含量：﹤1个/ml   热源含量：﹤0.02Eu/ml

 微生物含量：﹤2cfu/ml             TOC：0-10ppb  

核糖核酸酶RNases：﹤0.08ng/ml       水解核酸酶DNases：﹤12pg/ml

★（3）制水量：12L/H      

      最大流速:   RO纯水：2L/min     UP超纯水：1.6L/min

★（4）机器配置：

       超滤膜配置：孔径0.10μm，分子截流量5000dalton

2.需满足的功能特点

（1）系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序

★（2）系统具备Advanced专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，免除人工来回奔跑和取水等候。

★（3）配有多功能手持式红外线遥控器，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠。

★（4）系统具备Advanced专用三路水质检测显示功能，可同时检测和显示：进水电导率(μs/cm)和温度， RO纯水电导率(μs/cm)温度和取水时间，UP超纯水的电阻率（MΩ.cm）温度和取水时间。

★（5）系统具备Advanced专用内置总有机碳量（TOC）检测装置与显示功能，设计符合USP（§643）要求检测范围0-999ppb,检测精度±1ppb ，提供在线的TOC检测。

★（6）系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM

★（7）系统具备漏水检测、报警、显示功能

★（8）系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能

★（9）系统具备压力检测显示自动开关机功能

★（10）系统具备芯片检测耗材真伪功能。

（11）内置静音隔膜泵，1米处< 30db.

3.对生产厂家资质及售后的要求

投标商保证仪器若出现质量问题（人为因素外），一年内免费保修，终身维护。若仪器出现质量问题，反应时间为4个小时内，如不能电话解决问题，保证技术人员在48小时之内到达用户指定地点。

注意：以上带“★”参数为必须满足条件，有一项未满足则视为无效投标文件。

四、商务和其他要求

如国内产品能满足需要，则应优先采购国内产品。国外进口产品交货时须提供进口报关单。

五、采购项目的价格构成:产品本身价格、安装调试、税费、保险、运输等费用,不再另计其他费用。

