象山县公共资源交易中心    制

象山县公共资源交易中心    制

竞争性谈判采购文件

招标编号：2014XSZFCG269JJ       

项目名称: 象山城东污水处理有限公司进口原子吸收光谱仪及配套采购
象山县公共资源交易中心

二O一四年十一月
第一部分：竞争性谈判邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》和《象山县政府采购招标投标管理暂行办法》的规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山城东污水处理有限公司进口原子吸收光谱仪及配套采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商前来参加投标报价和竞争性谈判。                                                                                                                                                                                                     
1、招标编号：2014XSZFCG269JJ
2、项目名称：象山城东污水处理有限公司进口原子吸收光谱仪及配套采购
3、报价范围：见文件第三部分
4、交 货 期： 合同签订后2个月内交货
5、交货地点：由业主指定
6、评标办法：最低评标价法（二次报价，第一次报价公开）
7、付款方式：货到现场经验收合格后付合同总价的50%，安装调试验收合格后15日内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金待承诺质保期满后10日内一次性无息付清。
 8、投标有效期为90天

9、竞争性谈判文件下载时间：2014年11月27日起至2014年12月7日止。
10、谈判投标报价文件一式四份，正本一份，副本三份。
11、投标保证金人民币肆仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务410室开具收据，以收据为准）中标方在签订经济合同交中心采购科、财政局采购办备案后才办退。
12、获取招标文件方式：网上下载，下载网址： http://www.nbzfcg.cn/   注：网上下载的标书费、投标保证金于开标之日投标截止时间之前交至采购科三404室。
13、竞争性谈判文件售价：人民币200元/份，售后不退(参加供应商缴纳)。
14、竞争性谈判报价文件于2014年12月8日13时50分前递交到象山县公共资源交易中心采购科三404室，逾期递交投标报价文件恕不接受。
15、竞谈开始时间：2014年12月8日13时50分在象山县公共资源交易中心开标室（二）进行。
16、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。
17、招标人：象山县公共资源交易中心            地  址：丹西街道象山港路300号四楼
    联系人：乐老师                          联系电话：0574— 65733022   
传真：0574—65733060                      邮  编：315700
帐户名称：象山县公共资源交易中心         开户银行：农行象山新丰支行  
地址：丹城丹南路269号  (世纪联华南首)    帐    号：39703001040012500
第二部分：竞争性谈判须知

1、说明
1．1适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件邀请中所叙述的报价范围。

1．2投标报价人资格条件符合《政府采购法》规定的供应商。
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①提供投标产品原厂唯一授权证明原件；②提供进口计量器具型式批准证书；③提供投标人投标产品的供货业绩（开标时提供合同原件）；符合以上条件的企业均可参加投标。
1．3竞争性谈判的费用

无论本项目谈判的结果如何，投标报价人应承担其参加本项目报价和谈判的所有费用。

2、竞争性谈判文件

2．1竞争性谈判文件的组成

（1） 竞争性谈判邀请

（2） 竞争性谈判须知

（3） 用户需求

（4） 合同（样本）

（5） 附件（样本）

2．2竞争性谈判文件的澄清

   投标报价人若对竞争性谈判文件有疑问，应在截标日止前三个工作日,将要求澄清的问题以书面形式通知招标人。
2．3竞争性谈判文件的补充和修改

   招标人可以用书面补充通知的方式对竞争性谈判文件进行补充和修改。该补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，招标人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有投标报价人。

3、报价和谈判总则

3．1报价文件的编写

（1）投标报价人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，并按竞争性谈判文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

（2）计量单位应采用国际单位

（3）投标报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：
A、如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）投标报价人报价时提交的报价文件都必须密封。否则有权拒绝。
3．2投标报价文件的组成

一、价格标

（1）投标货物报价一览表（附件三、四）

（2）投标单位声明函（附件五）

二、商务技术标

(1) 投标函（附件一）

(2) 投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法人代表身份证复印件。
(3) 企业营业执照、税务登记证、企业代码证及招标文件要求的资格证明材料（复印件并加盖红章）
(4) 货物数量及规格型号清单响应表（附件七）

(5)投标货物规格性能偏离及技术说明文件（附件六）

(6) 有关售后服务等满足用户要求的以外其它承诺

3.3投标报价文件的修改和撤回

(1)在本次谈判规定的截标时间前,投标报价人可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知招标人。在竞谈规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4谈判过程及评审

(1)招标人将在竞争性谈判邀请中规定的时间和地点接受投标人的报价。

(2)招标人组织和主持接受报价，并办理投标报价人签到等相关手续。

(3)谈判小组将对实质性响应竞争性谈判文件要求的报价进行评审。

(4) 谈判小组将要求符合采购需求、质量的供应商进行二轮报价，第二次报价不得高于第一次报价，原则上二次报价最低者确定为成交供应商候选人。

(5)确定成交供应商后，直接签发成交结果通知书，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续，然后成交供应商与采购使用单位签订采购合同一式四份，双方各执一份，并报县招标投标交易中心和县财政局采购办备案各一份。

3.5有下列情况之一者其谈判响应或成交无效：
(1)不符合本次谈判供应商资格要求的；

(2)未按规定递交谈判响应文件的；

(3)逾期提供谈判保证金或不按规定提供谈判保证金；

(4)本谈判文件提出要求响应而未响应的实质性条款，或谈判小组认定有重大偏离或保留的；

(5) 提供虚假材料及证明文件的；
（6）最终报价超过预算金额，采购人不能支付的；
（7）其它违反政府采购相关规定的。
3.6谈判、评审过程的保密性

(1)从接受报价后，直至到与采购使用单位签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、授标意见等相关内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。从报价截止日起到确定成交供应商止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触，若有违规将按政府采购法有关规定进行处罚。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。
(2)监督投诉电话：   县财政局采购办0574-65750380
第三部分   招标采购货物需求
一、采购清单：
进口原子吸收光谱仪一套 （具体配置见参数要求）
二、原子吸收光谱仪招标参数
原子吸收光谱仪（进口）                                 数量：1套
	序号
	招标规格
	投标规格


	1
	仪器系统：原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统功能，火焰/石墨炉一体机,自动切换。
	

	1.1
	测定波长范围：185~900nm
	

	1.2
	单色器：象差校正型 Czerny-Turner 装置
	

	1.3
	光栅刻线条数：1800条/mm
	

	1.4
	带宽：0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）
	

	1.5
	检测器：光电倍增管
	

	1.6
	光度测定方法：双光束
	

	1.7
	背景校正：

自吸收和氘灯法。
	

	*1.8
	灯座数：≥6 灯插座
	

	1.9
	点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC- D2
	

	1.10
	基线稳定性：0.004Abs/30min
	

	2
	火焰规格
	

	2.1
	类型：气冷预混合型
	

	2.2
	燃烧器头：10 cm钛制 （5cm钛制，用于 N2O-C2H2 火焰，选购件）
	

	2.3
	雾化器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）
	

	2.4
	雾化室：经过特殊处理的聚丙烯
	

	2.5


	位置调节： 

前后上下位置自动调节
自动搜索最优燃烧器高度
	

	2.6
	角度调节：0-90度
	

	2.7
	安全性能
自动漏气检查；根据C2H2 自动切换流量空气/N2O； 

火焰监控器；
防止误用燃烧器头；
气体压力监控器；
废液水位监控器；
自动检测瞬时停电安全熄火功能； 
利用振动传感器安全熄火；

仪器内风扇停止检测
	

	*2.8
	灵敏度：

Cu的检出限：不大于0.004PPm
	

	3
	石墨炉规格
	

	*3.1
	加热温度范围：室温～3000°C
	

	3.2
	加热控制法
干燥：电流控制方法（带温度自动校正功能）

灰化/原子化：光学温度控制方法
	

	*3.3
	加热参数设置：最大升温速率：3000°C/秒
	

	3.4
	内部气体类型：2-路切换
	

	3.5
	内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度能够达到0.01L/min
	

	*3.6
	灵敏度：Pb的检出限：0.05ppb

        Ni的检出限：1ppb

        Cr的检出限：0.1ppb
	

	3.7
	安全性能：冷却水流量监控器；气体压力监控器；过电流保护 （断路器和光学探头双重监测）；石墨炉冷却块检查
	

	3.8
	石墨炉位置调节：燃烧头/石墨炉的马达驱动自动切换；前后上下位置自动调节
	

	4
	自动进样器
	

	4.1
	一机两用，能同时满足火焰和石墨炉的需要

火焰和石墨炉通用规格
一台自动进样器主机即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排
最大样品个数：试剂用8个  样品60个(都可以随机编排)
	

	4.2
	采样功能：稀释功能  试剂添加功能
注射器：250 μl 
进样量：2~90 μl
重现性：1% R.S.D(20μl时) 
交叉污染：清洗口0.00001以下    混合口0.00001以下
混合口清洗：溶剂排出方式 、样品共洗方式
	

	5
	数据处理
	

	5.1
	参数设置：Wizard 法
	

	5.2
	测定方式：火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法
	

	5.3
	基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移 
	

	5.4
	灵敏度校正：通过灵敏度比较，自动校正校准曲线 
	

	5.5
	表格数据处理功能：采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。
	

	
	
	

	
	配置要求
	

	1
	原装进口原子吸收光谱仪（火焰/石墨炉一体机）一套； 
	

	2
	自动进样器一套
	

	3
	进口石墨管10根
	

	*4
	原版操作软件系统一套（全中文）
	

	*5
	进口元素灯：Cu、Cr、Cd、Ni、Pb、Zn 、Mn元素灯各一只
	

	6
	空气压缩机一套（无噪声型，带空气过滤装置）
	

	7
	冷却循环水装置一套
	

	8
	电脑及打印机一套
	

	*9
	通风设备（主要含通风罩、排风扇、排风管路）及安装
	

	*10
	UPS（≥1小时）
	


备注：技术条款中打“*”的条款为实质性条款，未满足者作无效标处理。

其它说明：

*1、投标报价包括：设备供货、安装调试、运行维护、关税、项目验收以及技术培训和免费设备保修和售后现场技术服务等。提供的设备必须是正宗、全新的、原厂生产原装进口的合格产品。供货时提供原产地证明，以及海运提单、报关证明等文件。 
*2、货物质保期要求：免费质保期至少一年，质保期内免费维修、免费更换缺陷部件。
3、投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：项目相关货物名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），产品彩图。
4、投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。
5、要求对采购方仪器操作人员进行培训，培训至熟练操作为止。
第四部分：合同（样本）
___________________购销合同

合同编号:                                        签订地点：  

甲方：                                           

乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2014XSZFCG00        ）项目邀请招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。

六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门签定。

七、付款：

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)

投 标 书

     招标编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   投标函

致象山县公共资源交易中心：     

                                     （投标单位全称）授权            （姓名）                  （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此：

提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件一式    份；商务技术标标正本一份，副本      份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

8、本投标自开标之日起      天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： ：
附件二:                     法定代表人授权书                  

                   （投标单位全称）法定代表人                        
授权             （姓名）以我方的名义参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

                       投标单位全称（公章）：

 附：

    授权代表姓名：

    职        务：

    详细通讯地址：

    邮 政 编 码：

    传       真：

电       话：

附件三:
	政府采购报价清单

项目名称： 

项目编号：2014XSZFCG00
投标单位（盖章）：

二○一四年   月   日


附件四:                   货物报价一览表
2014XSZFCG00
	采 购 项 目
	规 格 及 型 号
	数   量
	单 价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额（大写）：                                                 ￥：


 投标单位（盖章）：    

 法定代表人（签字）：            
                 年   月   日
附件五:
投标单位声明函
（参考样式）
 　　根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。
　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：

填写说明：
1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：                 技术规范偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	  投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

授权代表签字：

附件七：            货物数量及规格型号清单响应表
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

授权代表签字：
PAGE  
8

