第一包：在线监测设备；最高限价：22.5万元
在线监测设备
2.0、化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪，1套。包安装、培训。
2.1 方法依据：国家标准HJ/T 377-2007《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪》和HJ/T 399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》。
2.2 测量范围：（15~1000）mg/L。

2.3 分辨力：0.1mg/L时。

2.4 示值误差：不超过±10%。
2.5 重复性：不超过5%。

2.6 零点漂移：不超过±5mg/L。

2.7 量程漂移：不超过10%。

2.8 示值稳定性：在24h内不超过±10％。
2.9 测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

2.10 采样周期：时间间隔（5～9999）min任意可调和整点测量模式。

2.11 校准周期：（1～99）天任意间隔任意时刻可调。

2.12 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

2.13 试剂消耗：小于0.35元/样品。
2.14 输出：2路 RS-232、2路（4～20）mA。

2.15 环境温度：（5～40）℃（建议温度（5～28）℃）；湿度≤90%RH（不结露）。

2.16 电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

2.17 尺寸：高1420mm×宽550 mm×深450mm。

2.18 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

 触摸屏显示及指令输入；

 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

3.0、氨氮 水质自动分析仪，1套。包安装、培训。
3.1 方法依据：国家标准 HJ/T101-2003《氨氮 水质自动分析仪技术要求》和HJ536-2009 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》

3.2 测量范围：0-300 mg/L 。

3.3 分辨力：0.01mg/L时。

3.4 示值误差：不超过±10%。
3.5 重复性：不超过5%。

3.6 零点漂移：不超过±5mg/L。

3.7 量程漂移：不超过10%。
3.8  测量重复性：不超过5%或不超过±0.2mg/L。

3.9  测量周期：最小测量周期为 20分钟，据现场环境，可在 5～120min 任意修改显色时间

3.10 采样周期：时间间隔（5～9999min 任意可调）和整点测量模式。 

3.11 校准周期：1～99 天任意间隔任意时刻可调。 

3.12  维护周期：一般每月一次，每 次约 30 min。 

3.13  输出：2 路RS-232；2 路4～20mA。

3.14  环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

3.15  电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

3.16  尺寸：高 1420×宽550×深 450mm。

3.17  其他：异常报警和断电不会丢失数据； 

           触摸屏显示及指令输入； 

           异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态

4.0、在线式pH/ORP仪，1套。包安装、培训及前三个月所需试纸。
[image: image1.emf]         
1、測量范围：PH：0-14.00pH  mV:-1000～+1000mV   Temp: 0-80℃；

2、精确度： PH：+0.01pH     mV:+1mv             Temp: +0.3℃; 

3、温度补偿：固定電阻或PT100自動溫度補償；

4、溫度顯示：顯示被測液體溫度值（使用PT100電極）；

5、校    正：兩點或三點校正；

6、警報輸出：上、下限繼電器輸出（250V/5A）；

7、電流輸出：隔離式DC4-20mA輸出，輸出可逆和可調，以實現計量泵的精

密加藥；

8、通訊介面：隔離RS-485；          

9、環境溫度：0-65℃；

10、相對濕度：≦95%；

11、供電電源：AC220V+10% ，50/60HZ；或DC24V；

12、挖孔尺寸：92×92方孔。
5.0、在线式中文SS(MLSS)计，1套。包安装、培训。
[image: image2.jpg]



1、测量范围：0～1000mg/L、50000mg/L；     

2、精确度：＜读数 5%（取决于污泥同质性）；  

3、历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点；

4、警报输出：上、下继电器输出（220V/5A） ；

5、电流输出：隔离式DC4~20mA输出；      

6、通讯接口：RS~485（选配）；

7、环境温度：0-60℃；                   

8、相对湿度：≤95%；

9、防护等级：IP65；                     

10、供电电源：AC220V±10% ，50/60HZ；或DC24V；

11、安装方式：挂壁安装或138mm×138mm挖孔安装； 

12、尺    寸：144*144*108mm(H*W*D)；    

13、重    量：0.8kg 。

14、传感器自带雨刮清洗器，基本免维护（每10分钟自

动清洗1次，每次来回刮1次）；

15、参数设置、维护均有密码保护；

16、原装进口传感器，测量稳定、精确；

17、具背光感应器，根据温度变化，自动调节对比度；

18、防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用 ；

19、中文液晶显示，中文菜单式，中文记事；

20、抗干扰能力强，不受阳光的影响；
第二包：活性污泥培养（含药品）；最高限价：11万元
活性污泥培养
1、用活性污泥培养基进行培养；

2、必须在15日内将活性污泥培养成功；

3、以后在污水处理厂出现任何工艺技术问题（如：氨氮、总氮、总磷不达标，污泥膨胀等问题），均能协助污水处理厂进行解决；

4、活性污泥培养成功后的特征：

1、颜色：正常活性污泥呈褐黄色，其他颜色(如：灰色、灰黑色，黑色等)均为不正常；

2、气味：正常活性污泥的气味为泥土味；

3、曝气无泡沫；

4、正常污泥絮凝体大小适宜，发育良好。

5、活性污泥培养成功后，均能达到茂县污水处理厂设计标准（国家一级B）。
要求：1、供应商具有成功培养城市污水处理厂活性污泥10列以上，需提供相关证明文件（中标后由业主核实）

