第五章 招标项目及要求

一、包1技术参数及要求

1、离子色谱仪
1设备用途：样品中阴、阳离子分析
2配置要求
2.1离子色谱仪主机
2.1.1原装进口高压输液泵1台
2.1.2电导检测器1台
2.2阴、阳离子分析系统
2.2.1阴离子有机酸分析柱1支、阴离子保护柱1支
2.2.2阳离子分析柱1支
2.2.3连续电解再生微膜阴离子抑制器1套
2.3自动进样系统1套（选配）
2.4原装正版色谱工作站1套
2.5在线气液分离器1套
2.6恒温系统1套
2.7前处理系统1套：真空脱气泵1台、砂芯过滤装置1套、前处理柱20支
2.8品牌电脑、打印机1套
2.9备品备件工具包1批

3性能及技术参数
3.1系统由原装进口双柱塞高压输液泵，电导检测器，在线气液分离器，实时系统控制软件和高性能自动进样系统组成，使用自动再生微膜阴离子抑制器和高容量阴、阳离子分离柱。所有流路均采用PEEK材料。
3.2泵：原装进口双柱塞高压平流泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂 。
3.2.1最大压力：42MPa（6000psi）
3.2.2流速范围：0.001～9.999mL/min（以0.01递增）
3.2.4流量精度：≤0.1%
3.3电导检测器：电导检测器必须与连续自动再生微膜阴离子抑制器连接
3.3.1分辨率：≤0.005ns 
3.3.2电导检测量程：0～35000µS/cm
3.3.3电导池体积：≤0.9µL
3.3.4最大操作压力：≥5MPa
*3.3.5具有电导检测器的恒温装置和色谱柱的内置恒温装置，采用模拟放大技术、屏蔽技术、精确控温技术和模拟电压放大模块的抗干扰技术，消除极化、双电层等负面影响，避免信号干扰，提高检测灵敏度。（必须提供具备上述相关装置和技术的证明文件）。
3.4连续自动再生微膜抑制器：低背景电导，低噪声，基线稳定快。
3.5色谱分析柱：由高容量阴离子有机酸分离柱及保护柱和阳离子分析柱组成
3.5.1分离能力：满足样品中F-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及有机酸分析。Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析。
3.5.2检测下限：优于0.5ppb(Cl-测试) 
3.5.3分析重现性：优于3.0%（SO42-测试）
3.5.3线性范围：>103
*3.6在线气液分离器：在仪器运行状态下有效排除流动相中明显的气泡，避免对仪器工作稳定的干扰；在流动相不足时具有报警功能提醒及时补充流动相。（必须提供制造商具有在线气液分离器技术及报警功能的证明文件）。
3.7离子色谱工作站
3.7.1全中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行。
*3.7.2具有离子色谱仪制造商原始取得的离子色谱采集、控制、自动恒温等软件著作权确保原装正版，并具有离子色谱数据采集装置、数字信号传输装置和数据补偿装置。（必须提供软件著作权证书和上述数据装置的证明文件）。
3.8自动进样系统
3.8.1进样模式：吸入式
3.8.2样品瓶规格：≥10ml
3.8.3样品盘位数：≥40位
3.8.4重复性：RSD≤0.5%
3.8.5控制：嵌入式微处理器，RS232/485通讯接口
3.9恒温系统
3.9.1采用离子色谱电导检测器恒温装置和多层绝热保温材料，确保精确控温。
3.9.2色谱柱恒温系统，具有两套加热系统，可通过设定大功率工作模式实现温度骤升，缩短稳定时间；通过设定小功率工作模式，提高控温精度。采用进口温控器和传感器，上限超温报警，自动断电等功能。
3.10电脑、打印机
3.10.1联想电脑，19”LCD液晶显示器\2G内存\320G硬盘。
3.10.2惠普激光打印机，黑白。

2、细菌鉴定/药敏分析仪
*1 检测原理比色（细菌鉴定）和比浊（药敏试验）法

*2 光学原理:光电逐孔检测，采用光纤光源透射技术，孔与孔之间相互无干扰，不需要人工复核，完全取缔传统的扫描仪或CCD的成像检测技术，检测结果准确，无需人工复核

*3 试剂板种类：试剂板种类齐全：肠杆菌板、非发酵菌板、葡萄球菌板、链球菌板、肠球菌板、弧菌板、苛氧菌板、阳性杆菌板和真菌板等

*4 培养板材料采用带盖的 18与96 孔微孔培养板

*5 苛氧菌和厌氧菌鉴定可在有氧或无氧环境下均可鉴定

6、菌种库细菌种类：2000余种

7、可提供鉴定和药敏二合一试剂板，也可提供鉴定板和药敏板独立试剂板

8、药敏组合：药品种类根据CLSI国际临床试验室标准，MIC梯度3-8度；药品种类和梯度可自由组合订制

*9、专家系统:药敏和鉴定均有强大的专家分析系统，专家系统规则丰富，细菌鉴定结果可自动审核纠正，并对多重耐药菌株自动提示相关信息，完全实现人机互动

*10、报告形式:根据 CLSI 标准规定，按（A、B、C、O、U 等分五组报告结果，并报告MIC 值，也可自由选择报告形式

11、数据处理：数据储存无限量，具有强大的查询和统计分析功能，可自由设定查询和统计条件

12、服务：专业提供微生物临床试验室筹建服务和技术支持；可长期提供网上专家在线技术解答等服务

13、检测速度：60-80份标本/小时

14质量体系：取得ISO9001、13485认证、欧盟CE、美国FDA认证 

二、包2技术参数及要求

1、肺功能检测仪

一、 技术参数要求
1、检测项目：VC，FVC，MVV共三大项目，四幅坐标图；共48个指标

*2、关键部件传感器具有自动恒温功能，恒温范围：37℃±1℃；以确保肺功能仪检测的精确度和传感器使用寿命；
3、可对检测项目的测试图形和数据进行同屏比较；
4、检测项目可以多次重复测试；
5、肺仪具有专家分析系统，对检测结果可自动给予分析、判断；

 6、采用符合中国人特点的预计值公式，检测系统可根据被测试者的年龄自动采用成人或儿童预计值公式。

*7. 肺仪须具有检测精度自检系统。
二、商务指标要求

1.  投标产品须提供由省级医疗器械检测中心对本投标产品进行检验并检验合格的检验报告（须加盖该投标产品生产企业的鲜章）。

三、仪器配置

  1、操作系统：肺功能软件为WindowsXP全中文操作界面,操作简单,方便、易懂

  2、CPU：采用Intel酷睿双核6300

3、主板：华硕主板

4、内存：2G或更高

5、打印机： 彩色喷墨打印机

6、显示器：飞利浦19寸宽屏液晶显示

7、鼻夹：钢制镀铬鼻夹】

2、透视机

一、高压发生装置（含高压变压器组件）
*1.1、标称电功率：20kw
*1.2、逆变频率：>50kHz
*1.3、透视管电压：40～125kV
1.4、透视管电流：0.1～5mA
*1.5、摄影管电压：40～125kV
1.6、摄影管电流：10～200mA
*1.7、曝光时间：0.001～10s
1.8、电流时间积：1mAs～400mAs
1.9、单相电源：AC220V±10%   50Hz
1.10、透视方式：手动、自动（IBS）
2、 X射线管组件（1 只）
*2.1、焦点：0.6mm/1.6
2.2、最高管电压：125kV
2.3、阳极热容量：190kHU
2.4、阳极转速：2800rpm
3、影像系统（1 套）
 3.1、影像增强器尺寸：9"

3.2、CCD摄像机像素：47万
    3.3、监视器扫描线：水平：800；垂直：400
    3.4、图像处理功能：八级降噪、八幅存储、镜像、负像、末帧冻结等功能。
4、立式诊断台（1 套）
    4.1、诊断台横向运动行程：260mm±10mm

4.2、X射线管球升降行程：770～1730mm±10mm

4.3、诊视台左右转动运动范围：-45°～＋45°
5、高压电缆（2 根）：75kV  6m
6、限束器（1 个）：手电一体
三、包3技术参数及要求

设备清单

	序号
	仪器设备名称
	数量

	1
	数字测尘仪
	1

	2
	生物安全柜
	1

	3
	PH计
	2

	4
	电子天平（1/万）
	1

	　
	电子天平（1/千）
	1

	5
	移液器（进口）
	3

	6
	气瓶柜（带报警装置）
	各2

	7
	霉菌培养箱
	1

	8
	高精度恒温水浴培养箱（电热恒温培养箱）
	2

	9
	二氧化氯检测仪
	1

	10
	余氯检测仪
	1

	11
	二氧化碳检测仪
	1

	12
	甲醛分析仪（直读式）
	1

	13
	可吸入颗粒物分析仪（直读式）
	1

	14
	高压灭菌锅
	1

	15
	数字式照度计
	1

	16
	尿素检测仪
	1

	17
	双开门冰箱
	2

	18
	纯水处理器
	1

	19
	台式离心机
	1

	20
	水质理化快速检测箱
	1

	21
	散射式浊度仪
	1


1、数字测尘仪

主要技术指标：
1.测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m3

2.测定仪粉尘浓度测量误差为：<10%

3.测定仪稳定性相对误差：±2.5%

4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘

5.采样流量为：2L/min

6.采样流量误差：<2.5%

7.防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型ibdI（150℃）

2、生物安全柜技术参数

显示、控制特点：LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示
适合人数：双人
洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升
流入气流平均流速：0.56m/s
下降气流平均流速：0.35m/s
下降气流控制精度：±0.015 m/s
压差显示范围：0-500pa
噪音水平：≤65db
振动半峰值：≤5μm
平均照度：≥650Lx
环境温度：10-30℃
相对温度：≤70%(25℃时)
大气压力：80-105Pa
工作区尺寸（长×宽×高mm）：1300×675×671
外型尺寸（长×宽×高mm）：1420×890×1585
送风过滤器规格（长×宽×高mm）：1326×606×70
排风过滤器规格（长×宽×高mm）：782×450×90
日光灯/紫外灯规格：40W×②/30W×①
功率：1.4KW（包含电源插座）
电源：AC220±10V  50/60Hz
 3、 PH计（酸度计）
主要技术指标：
仪器级别：0.1级

1、测量范围
pH：(0.00～14.00)pH 
mV：(-1400～1400)mV

2、分辨率
pH：0.01pH 
mV：1mV

3、基本误差
pH：±0.05pH±1个字
mV：±1%FS

4、输入阻抗：3×1011Ω

5、稳定性：（±0.05pH±1个字）/3h

6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃
7、电  源：数显：DC（6V，300mA）

指针：AC (220±22)V，(50±l)Hz

8、外形尺寸（mm）：数显：220×160×65

指针：250×160×85

9、仪器重量：数显：1kg

指针：2kg

10、机箱外型编号：数显：WXS-A005-1

指针：WXS-A999-5

4、电子天平
千分之一
称量范围：0-500g
读数精度：1mg
秤盘尺寸：Φ110mm
外型尺寸：350mm×210mm×346mm
净重：6.8Kg
电源/功率：AC 100~240V 50/60Hz   12W
万分之一
称量范围：0-200g
读数精度：0.1mg
秤盘尺寸：Φ80mm
外型尺寸：350mm×210mm×346mm
净重：6.8Kg
电源/功率：220V/50Hz±1Hz  110V/60Hz/12W

5.移液器

规格：1-10ML

颜色：红色 

6.气瓶柜

产品规格：900*450*1800

材质说明：

外侧柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃、防爆。

2、产品结构为组合式紧固件装配结构；

3、内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出，整体外形设计美观大方；配有燃气泄漏报警装置,适合各种气体气瓶的存放。

4、附属配套部分

1）拉手：采用不锈钢专用拉手；

2）门销：采用镀锌金属专用门销；

3）合页：采用316L不锈钢材料，开启145°

4）可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。

7、霉菌培养箱

主要技术参数：
	工作电压（V） 
	额定功率（KW）   
	温度波动度（°C）    
	控温范围（°C）   
	工作室尺寸（mm）（深*宽*高） 
	外型尺寸（mm）       （深*宽*高）   
	包装尺寸（mm）        （深*宽*高）   
	隔板数量 
	净重（kg）   
	毛重（kg）    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220V 50Hz
	0.9
	±1
	 5～60
	385*475*805
	640*620*1420
	780*760*1560
	2
	84
	110


8、高精度恒温水浴培养箱（电热恒温培养箱）
	电源电压
	AC220V 50HZ

	控温范围
	RT+5～65℃

	温度分辨率/
波动度
	0.1℃/
±0.5℃

	工作
环境温度
	+5~35℃

	输入功率
	250W

	容积
	50L

	内胆尺寸
(mm)W×D×H
	415×360×355

	外形尺寸

(mm)W×D×H
	690×500×500

	载物托架
（标配）
	2块


9、二氧化氯测定仪
性能参数：

光    源：520nm
稳 定 性：±0.005Abs/20min

测定下限：0.02 mg/L

测量范围：0.00~3.00 mg/L

测量时间：1分钟

测量精度：±5％

环境温度：15℃~40℃

电源要求：DC 9V

尺    寸：170×90×35（mm）

重    量：300g

10、余氯测定仪
性能参数：

测定下限：0.05mg/L
测定范围：0.00-5.00mg/L
测量精度：5%
11、二氧化碳分析仪

性能参数：

测量范围：  0～5000ppm（0～0.5%）

分 辨 率：  1ppm
精    度：  ≤ 3% F.S.

校准周期：  3年

响应时间：  ＜30s

电    源：  6V充电电池

体    积：  182mm × 80mm × 26mm

重    量：  290g
标准配置

主机、充电器、硬质携带箱

12、甲醛分析仪

测定下限：0.01mg/m3

测定范围：0.00-1.00mg/m3

测量精度：±5%

13、可吸入颗粒物分析仪

设计了自校系统，实现了软件自动调零，仪器性能稳定可靠

具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格

测定范围：0.001~10 mg/m3       灵敏度：0.001 mg/m3

测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及手动档（任意设定采样时间）

重 复 性：≤±2% 

测量精度：±10% 

显 示 屏：带标识4位液晶显示器 

存贮：可循环存储99组数据 

定时采样：可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次

14、手提高压灭菌器

1．电源电压：～220V  50HZ； 功率：2KW；
2．额定工作压力：0.14MPa； 工作温度：126℃；
3．压力控制范围：0.05～0.17MPa；
4．安全类别：I类；
5．环境温度：5℃－40℃；相对湿度≤93%RH。
15、数字照度计

性能参数：

量    程：0.01~20000Lux (1330A)

0. 1~200000Lux (1332A)

0.01~20000Luc/Fc (1334A)

精    度：±3% ± 0.5% f.s.(<10,000 Lux)
±4% ± 10dgts (>10,000 Lux)
分 辨 率：0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)
温度特性：±0.1% /℃

显    示：31/2位液晶数字显示

取 样 率：2.5秒/次

记录器输出：DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)

使用环境：温度0~40℃ (32~104℉)，相对湿度<70% RH

电    源：9V积层电池
体    积：100mm ×60mm × 27mm

重    量：250g

16、便携式尿素快速测定仪

量程范围：0.05～6.00mg/L

读数分度：0.01mg/L

精 密 度：≤3%±0.01

仪器重量：0.15kg

电   压：3V(2只AA碱性干电池) 

仪器尺寸：16×6.2×3cm

17、双开门冰箱

1. 有效容积： 326L

2. 样式：立式
3. 温度控制：电子温控器控制，数字显示 ， 精度0.1 ℃，箱内温度2～8℃度；
4. 故障报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警；
5. 制冷系统：无氟环保制冷剂，名牌EBM风机，冷藏室风冷结构，温度均匀。
6. 输入功率：2.9kw.h/24h

7. 门体：透明玻璃门体，上下双门设计，电加热门体，85%相对湿度环境下门体不凝露。
8. 人性化设计：安全门锁设计，多层搁物架设计（6个搁物架）可根据存放药品的规格合理地调整间隙。
9. 箱体内胆材料：采用PS板材。
10. 产品具有3C认证，供货时提供相关证明文件。
18.超纯水机参数

2-1、技术参数
2-1-1、水质为当地的自来水符合生活饮用水标准，将原水接至设备安装点。2-1-2、进水水源：溶解性固形物TDS＜200ppm，水压1-5KG/cm2,水温25℃ 
        原水进水量＞1.0T/H，水压＞0.2Mpa。
2-1-3、超滤膜：分子截留量5000dalton
2-1-4主要指标：电阻率18.2mΩ.cm(电导率0.055us/cm),

热源＜0.001EU/ml,重金属离子＜0.1ppb
2-1-5、提供220V、50HZ、15A 三脚接地插座 
2-1-6、产水水质：符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
       ① 内毒素、细菌清除率≥99%
② 溶解盐清除率≥97%
③ 产水再生率≥70%
2-1-7、产水水量:60L/H
 
2-1-8、产品水供水压力：0.1～0.3Mpa。
2-1-9、主要工艺：反渗透工艺+混床树脂。
2-1-10、系统排空率≥99%，无死腔，避免系统再生细菌。
2-2、整机性能
2-2-1、特别强化之预处理，无水保护，满水停机。
2-2-2、高灵敏度的电导率传感器精确连续在线监测，保证产水质量。
2-2-3、选用世界一流的水泵和反渗透膜组件，真正的进口组装机。
2-2-4、自动化程度高，液位自控，高低水位报警，使用寿命更长，维护价格低廉
19、低速离心机

技术指标
台式结构
　　最高转速：4000 rpm
　　最大相对离心力：2432×g
　　转速精度：±30 rpm
　　转子容量：15ml/20ml×12
　　温升指标：≤10℃（运行20分钟）
　　噪音：≤60dB
　　定时范围：1sec～99min/连续/点动
　　结构：全钢制结构，双层钢板防护
　　重量：20kg
　　外形尺寸：375×445×350
20、水质理化检测箱
技术参数：

检验范围：

1 温度、2 色、3 臭、4 味、

5 浑浊度、6 肉眼可见物、

7 PH值、8 氨氮、9 亚硝酸盐氮、

10 总硬度、11 总铁、12 氯化物、

13 硫酸盐、14 有效氯、

15总余氯、游离氯、结合氯

毒物检测：

1 氟化物、2 六价铬、3 酚类、

4 砷、、6 汞、7 镉、

8 铅、9 钡、10 硼

体积：49×35×14

重量：8公斤
21、散射式浊度计

性能指标：
1． 光源：钨卤素灯6V、12W
2． 接收元件：硅光电池
3． 测量范围NTU：0.00—19.99；20.0—199.9；200—2000（量程自动切换）
4． 读数显示方法：四位LED数字显示
5． 仪器线性误差：3%FS
6． 示值允许误差：≤±5%
7． 样品瓶：φ25mm×95 mm
8． 样品容积：20ml~30ml
9． 质量： 8kg
10． 外型尺寸： 358mm×323mm×160mm(1×b×h)
11． 熔断器：RF1-20 1A 250V
