采购编号：0722-1361-FE1335GZB                                   项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目


广州市药品检验所
大型精密检验仪器设备采购项目
公开招标文件
采购项目编号：0722-1361-FE1335GZB
中国远东国际招标公司广东分公司  编制

发布日期：2014年4月25日
目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知 
第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书
第五篇  投标文件格式
附件一： 评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准
第一篇
投标邀请书

中国远东国际招标公司广东分公司受 广州市药品检验所的委托，对广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：0722-1361-FE1335GZB
二、采购项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目
三、采购预算：人民币881万元
四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求) 

	子包号
	序号
	设备名称
	数量
	交货期
	采购预算（人民币：万元）

	一
	
	高效液相色谱仪
	8台 
	合同签订后三个月内
	390

	二
	
	制备高效液相色谱系统

（高压制备系统）
	1台
	
	68

	三
	
	纯化色谱系统

（低压制备系统）
	1台
	
	32

	四
	1
	气相色谱仪
	1台
	
	70

	
	2
	溶出度测定仪
	3台
	
	78

	
	3
	电感耦合等离子体质谱仪
	1台
	
	155

	五
	1
	微粒测定仪
	1台
	
	33

	
	2
	激光粒度分布仪
	1台
	
	40

	六
	
	厌氧工作站
	1套
	
	15


本项目经政府采购监管部门同意，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人可任意选择子包进行参投，但最低须对单个子包进行整体投标，不允许只对单个子包其中部分内容进行投标。本项目不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四编用户需求书。
五、供应商资格：

投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、 依法取得《营业执照》并经有效年检的营业执照且在经营范围内经营；

2、 因产品金额较大且技术复杂，投标人须出具所投产品生产厂家关于本次项目投标的授权函；

3、 投标人需出具当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书（见参考模 版）
4、在广东地区有良好的的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方；
符合以上资格条件的供应商应当携带加盖公章的营业执照副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人代表授权书及相关资质证明文件复印件到中国远东国际招标公司广东分公司购买招标文件（原件查验）。
六、符合资格的供应商应当在2014年4月25日起至2014年5月15日 期间（办公时间内，法定节假日除外）到中国远东国际招标公司广东分公司（详细地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2014年5月16日14时30分

八、投标文件递交地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室

九、开标评标时间：2014年5月16日14时30分

十、开标评标地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室

十一、招标文件公示/下载：招标文件下载   

	代理机构联系人：
	宋先生
	采购人联系人：
	杨小姐

	电话：
	020-83642863转832
	电话：
	020-26282338

	传真：
	020-83497019
	传真：
	020-26283466

	联系地址：
	广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
	联系地址：
	广州市西增路23号

	邮编：
	510095
	邮编：
	510160

	开户行：
	中国工商银行广州越秀桥支行
	
	 

	帐号：
	3602064919200118287
	


中国远东国际招标公司广东分公司
2014年4月25 日
第二篇
投标人须知

一、投标须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	资金来源
	财政资金，资金已落实。

	2
	合格的投标人
	具体要求见本招标文件第一篇第六点

	
	关于联合体
	本项目不允许联合体投标

	
	投标人所投货物必须满足条件
	1）投标人必须具有相应的技术服务能力；

	3
	踏勘现场
	采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

	4
	定义
	（1） 采购人：本项目的采购人是广州市药品检验所。
（2） 采购代理机构：系指 中国远东国际招标公司广东分公司 。

（3） 政府采购监督管理部门：本项目的政府采购监督管理部门为广州市财政局政府采购监管处。

	5
	招标文件的澄清
	1.采购人不统一组织答疑会

2.投标人质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑

3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15 日

	6
	投标样板
	根据《用户需求书》要求设定；

	7
	投标报价
	本采购项目最高投标限价为：
子包一：人民币￥ 3900000元（大写：人民币叁佰玖拾万元整）; 
子包二：人民币￥ 680000元（大写：人民币陆拾捌万元整）;

子包三：人民币￥ 320000元（大写：人民币叁拾贰万元整）;

子包四：人民币￥ 3030000元（大写：人民币叁佰零叁万整）;

子包五：人民币￥ 730000元（大写：人民币柒拾叁万元整）;

子包六：人民币￥ 150000元（大写：人民币壹拾伍万元整）。

	8
	证明投标人的合格性的证明文件
	投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖投标人法人公章)：

1）投标人《营业执照》副本的复印件； 

2）投标人《税务登记证》副本的复印件；

3）投标人《组织机构代码证》的复印件；

4）《法定代表人证明书》及《法定代表人授权书》原件； 

5）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

6) 当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

	9
	投标保证金
	1.投标保证金金额：
子包一：人民币￥35000.00元（大写：人民币叁万伍仟元整）

子包二：人民币￥6500.00元（大写：人民币陆仟伍佰元整）

子包三：人民币￥ 3000元（大写：人民币叁仟元整）;

子包四：人民币￥ 30000元（大写：人民币叁万元整）;

子包五：人民币￥ 7000元（大写：人民币柒仟元整）;

子包六：人民币￥ 1500元（大写：人民币壹仟伍佰元整）;

2.投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前一天（以银行到帐时间为准）
3.投标保证金方式：以银行转账、电汇、支票或保函方式（未按照上述方式提交报价保证金的，其报价文件将作为无效予以拒绝）
投标保证金账户：

收 款 人：中国远东国际招标公司广东分公司
开户银行：中国工商银行广州越秀桥支行
银行帐号：3602064919200118287

	10
	投标有效期
	递交投标文件截止日后90天内有效

	11
	投标文件份数
	1.投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。

2.唱标信封一份。

3.电子文件一份。

投标文件一式八份，其中，一份正本，七份副本。

投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本及副本）

唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）

	12
	投标文件的递交、接收和密封
	详见《投标邀请书》

	13
	开标时间、地点
	详见《投标邀请书》

	14
	评标委员会
	评标委员会由7名成员组成,除1名采购人指派评委外,其余6名均由政府采购专家库中随机抽取产生。

	15
	评标方法
	综合评分法

	16
	信息发布媒体
	①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；
②广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）；

	17
	履约保证金
	本条不适用。

	18
	中标服务费
	中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）的规定标准（货物类）收取中标服务费。


二、投标须知
（一）总则
1
资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府的有关法律法规。

4
合格的投标人
4.1
符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人及招标公告中供应商资格条件”。

4.2
为达到履行本采购合同及相关服务的目的，参加投标的投标人所投货物必须满足条件详见《投标须知前附表》“投标人所投货物必须满足条件”。
4.3
投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

4.4  不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

（1） 彼此存在投资与被投资关系的；

（2） 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。
4.5  关于联合体：具体要求详见《投标须知前附表》。

5
纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《招标文件》所述时间和要求对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）
招标文件
7
招标文件的构成
7.1
招标文件包括：
第一篇
投标邀请书
第二篇
投标人须知
第三篇
合同条款格式
第四篇
用户需求书
第五篇
投标文件格式
附件一：  评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

7.2
投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

（1） “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
（2） “采购代理机构”系指政府采购代理机构是指根据采购人的委托，代理政府采购事宜的机构。

（3） “政府采购监管管理部门”系指是指对政府采购的各主体在采购过程中发生的行为进行监督行为和活动的机构部门。
（4） “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。
（5） “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。
（6） “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。
（7） “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。
（8） “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

（9）  “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。
（10） “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。
（11） “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
（12） “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。
（13） “日期”系指公历日。

（14） “时间”系指北京时间。

（15） “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

（16） “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

（17） “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
（18） “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。
8
招标文件的澄清
8.1
投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2
根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9
招标文件的修改
9.1
在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。
9.2
招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认。
9.3
为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

（三）
投标文件的编制
10
投标使用的文字及度量衡单位。
10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  投标人响应招标需求应具体、明确，应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，并应与制造商所提供投标货物技术支持文献中的技术规格参数一致。不标注数值者或与所提供的证明文件不一致的或含糊不清、不确切或直接拷贝招标文件要求作为投标响应的视为不响应。伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，其投标无效。投标人应在投标文件中提供投标货物的产品说明书、印刷彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。

10.6  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.7  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资料（标注“○”的文件），包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。
10.8  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11
投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务、技术、经济文件组成，四部分合编成一本文件。

一、自查表

二、商务部分文件
1、投标函(格式见附表2.1)

2、资格声明书(格式见附表2.2.1)

3、法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)

4、法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)

5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B. 其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章）

7、投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8、投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9、近2年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10、中标服务费承诺书(见附表2.5)

11、项目管理架构 (见附表2.6)

13、供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

14、商务条款响应表格式(见附表2.8) 

15、退还保证金声明(见附表2.9)

16、中小企业声明函 (见附表2.10) （如有）

17、投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

18、当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

三、技术部分文件
1、供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2、质量保证措施 (见附表3.2)

3、售后服务方案 (见附表3.3)

4、采购人配合的条件 (见附表3.4)

5、技术规格偏离表 (见附表3.5)

6、政策适用性说明（见附表3.6）

四、价格部分文件
1、投标报价总表(见附表4.1)

2、分项报价明细表(见附表4.2)

11.2 唱标信封
1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2) 投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人法人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单】或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）；

4）退还投标保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）；

5）法定代表人证明书及法人授权证明书（原件）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供）。

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。
12
投标报价
12.1
本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。
12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3
投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
12.4
合同项下，采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标供应商后，在合同规定的承包范围内中标供应商不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5
本次招标实行“最高限价”制度，具体内容详见《投标须知前附表》。投标人的投标报价高于采购预算/最高限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
13
证明投标人的合格性的证明文件
13.1
根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
13.2
投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》17条款。
14
证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件
14.1
投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。
14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。 

15
投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。
15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险，出现第15.6款规定的情况时，采购代理机构依法予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金以银行转账、电汇、或支票方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须为本项目投标人。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目采购编号、包组编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行帐户（以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理）。未按照上述方式提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.4 未中标供应商的投标保证金，将按投标人须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.5 中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标供应商按本须知的规定交纳了履约保证金（如有）；

(3) 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

15.6 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标供应商在规定期限内未按本须知的规定与采购人签订中标合同；

(3) 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

(4) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(3) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(4) 有违反国家有关法律法规的行为。

16
投标有效期
16.1
投标文件应在《投标须知前附表》10条款规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2
中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。
16.3
在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17
投标文件的式样和签署
17.1
投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》6条款规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人法人公章。
17.2
投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
17.3
投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人法人公章。
17.4
投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章。

17.5
投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。
17.6
电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。
17.7
电报、电传、传真的投标概不接受。
（四）投标文件的递交
18
投标文件的密封和标记：
18.1
投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2
唱标信封应单独密封并加盖投标人法人公章，与投标文件一同提交。
18.3
投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章；
18.4
如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。
19
投标文件的递交、接收和密封
19.1 投标人代表应按招标文件所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；
19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20
迟交的投标文件
根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。
21
投标文件的修改和撤回
21.1
投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。
21.2
投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。
21.3
递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。
21.4
投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

（五）开标、评标与定标
22
开标
22.1
采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。
22.2
按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3 递交投标文件截止时间后，监督人员将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4
唱标信封中投标报价总表内容与投标文件内容不一致的，以投标报价总表为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  采购代理机构将做开标记录。
23
评标过程的保密性
23.1
递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
23.2
在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。
23.3凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24
评标委员会
24.1
采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由5名成员组成,除1名采购人指派评委外,其余4名均由广州市财政局政府采购监督管理处建立的专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。
24.2
评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3
评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25
投标文件的初审
25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评标工作大纲。
25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26
投标文件的澄清
26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27
对投标文件的比较和评价
27.1
评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）
28
评标原则及方法
28.1
坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。
29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选人有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。采购代理机构将在《投标须知前附表》16条款指定的发布媒体登载采购结果信息。

30
资格后审
30.1
采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2
审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3
如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新招标。
31
评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利
31.1
在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32
中标通知
32.1
投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。
32.2
采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。
32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。
33  废标的认定
33.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
33.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
33.4 因重大变故，采购任务取消的。
（六）授予合同

34
授予合同的准则
34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35
合同的订立和履行
35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。
35.2中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同一份报同级政府采购监督管理部门备案。

35.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

36
中标服务费
36.1
中标人应在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付中标服务费。收费的依据见《投标须知前附表》18条款，计价格[2002]1980号文的收费标准详见附件二。
36.2
中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。
36.3
中标人如未按第36.1款、第36.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金，并按政府采购的有关规定处理。

36.4 中标服务费不在投标报价中单列。

37. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.  质疑

39.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

第三篇
合同条款格式
（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）
广州市政府采购
合 同 书
（货物名称：                    ）
项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目 
项目编号：  0722-1361-FE1335GZB              
       合同编号：                                   
       乙方名称：                                   
       签约地点：  广州                             
       乙方联系人：xx  
       乙方联系人电话：xxxxxxxxx
       签订日期：二○一四年    月     日
 甲方： 广州市药品检验所（买方）
乙方：       xxxxxxxxxx有限公司（卖方）
根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》、 2014年   月 日招标文件（项目编号：0722-1361-FE1335GZB，招标代理机构：中国远东国际招标公司广东分公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。
1、 货物名称及价格
1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列本项目招标的货物和相关服务。
	品名
	规格
型号
	产地
厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	注册证号
	交货时间

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	大写：
	 
	合同签订后xx天内

	
	
	
	
	
	
	小写：￥ 
	
	

	备注：详细配置请见合同附页。


1.2 货物合同总价（含单价）见上表，大写：                         小写：￥       。
本合同总金额是货物价格、包装、仓储、运输、验收合格之前发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
2、结算方式
2.1 按广州市财政部门的规定直接支付。
2.2付款时间为用户向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），最终支付时间以国库支付中心为准。

合同签订后,招标人向中标人支付合同金额30%款项作为预付货款，合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收合格后，（在广州市财政局该项专款到帐的前提下），乙方同时向甲方提供：
(1)合同；
(2)验收合格报告(加盖收货方公章)；
(3)乙方开具的正式发票；

招标人一次性向中标人支付65%的货款， 

剩余的5%的合同款项作为质保金，在设备保修期满后一个月内一次性无息付清。

3、 合同组成
详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4、 技术要求
乙方所提供货物，必须符合国家有关规范及安全环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致，并提供货物的厂家测验报告。
5、 货物包装、交货、验收
5.1  合同货物的包装：
投标货物的包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过中国国家规定标准。
5.2  货物的交货：
5.2.1乙方交货时间：合同签订后xx天内。
5.2.2乙方交货地点：广州市西增路23号广州市药品检验所。
5.3   货物的验收
5.3.1货物提交给买方后，买方在质量保证期内有权要求地方或国家质检部门对货物实施检验。由于货物质量问题要求回收货物时的费用及相应损失由供货商承担。若对货物质量出现争议，则地方或国家质检部门出具的检验报告具有约束力。
5.3.2乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
6、 质量保证及售后服务
6.1 质量保证
6.1.1  货物质保期：测试验收合格后1年。

6.1.2供货商应在货物的有效期内保证货物的质量。在有效期内供货商对确因货物检验表明是货物的质量引起的任何缺陷应实施补偿措施，更换所有需要更换的货物并承担所需费用。更换货物应在得到通知后7个工作日内到达买方指定交货地点。但是，由于买方的失误或工作怠慢引起的缺陷和劣变除外。
6.1.3如果由于质量问题需要回收货品，供货商有义务尽快通知买方，并按买方能够认同的质量标准重新供货并承担所需费用。
6.2 售后服务
投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式情况。并以售后服务承诺的形式，提供买方能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。
7、 技术服务
7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。
8、 不可抗力
8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
9、 索赔
9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1. 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
9.3  如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
10、 违约与处罚
10.1  甲方应依合同规定时间内，在专项资金到帐前提下，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。
10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。
10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。
10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。
11、合同终止
如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。
12、 法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
13、 其它
13.1 本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，广州市政府采购监管处一份，中国远东国际招标公司广东分公司一份，合同自签字盖章之日起即时生效。
13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释。
1) 中标人提交的投标函和投标报价一览表；
2) 资格声明函；
3) 中标通知书；
4) 其他相关的投标文件。 
13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方（盖章）：广州市药品检验所      乙方（盖章）： 
法人（签约）代表：                      法人（签约）代表： 
签约日期：                              签约日期：
开户银行：                              开户银行： 
开户账号：                              开户账号： 
地址：广州市西增路23号                  地址： 
电话：                                  电话： 
传真：                                  传真：
合同附页
详细配置表
	序 号
	分项名称
	品 牌
	型 号
	产 地
	数 量
	单 价
	总 价
	说 明

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（大写）人民币                      元，（小写）￥       元。


配送售后服务方案

1、 我司投标人对自己提供货物实行“三包”的说明；

（1）包送货：按用户要求，送达：广州市西增路23号广州市药品检验所 。

（2）包安装、培训：所有设备均由我司负责安装调试，安装调试过程及培训中的一切费用均由我司承担。
2、 货物到货时间安排：双方签定合同后三个月内完成供货、安装调试及交付验收工作。

3、可向用户提供的优惠条件程度（备品、配件、专用工具等的供应）：备品、配件、专用工具送达期限：国内不超过3天，国外不超过14天。并免费提供设备的使用说明、操作及安装手册。

4、我司对用户人员培训（对人员培训的要求，提出对操作培训、维护培训、现场培训、课程安排等）。

（1）安装调试完毕后，我司工程师负责现场培训客户方操作人员使用和维护设备，直到客户方操作人员学会使用相关仪器为止。

（2）我司保证对所售设备提供专业的技术服务和技术支持,并定期举办相关产品的培训及到现场检查产品的使用情况，如出现仪器故障，电话响应时间为4小时内，如需要到达现场，在正常情况下一个工作日内到达。
5、建立有专门的售后服务机构，我司的售后服务由维修部和制造厂家共同负责，服务机构地址电话如下：

	
	经销商
	生厂商

	售后服务机构
	 
	 

	地  点
	 
	 

	电  话
	 
	 

	具体技术联系人 
	 
	 


第4篇 用户需求书

一、招标范围

1、本项目经政府采购监管部门同意，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品
2、采购内容：

	子包号
	序号
	设备名称
	数量
	交货期
	最高限价（人民币：万元）

	一
	1
	高效液相色谱仪
	8台 
	合同签订后三个月内
	390

	二
	2
	制备高效液相色谱系统

（高压制备系统）
	1台
	
	68

	三
	3
	纯化色谱系统

（低压制备系统）
	1台
	
	32

	四
	4
	气相色谱仪
	1台
	
	70

	
	5
	溶出度测定仪
	3台
	
	78

	
	6
	电感耦合等离子体质谱仪
	1台
	
	155

	五
	7
	微粒测定仪
	1台
	
	33

	
	8
	激光粒度分布仪
	1台
	
	40

	六
	9
	厌氧工作站
	1套
	
	15


二、招标要求

备注: 本招标文件中带 “★”条款为必须满足关键条件，为废标条件。带“▲”条款为重要条款，不满足将导致严重扣分。

子包一、高效液相色谱仪技术参数要求
1、配置要求：四元梯度泵，柱温箱，温控自动进样器，紫外检测器，二极管阵列检测器，荧光检测器,蒸发光散射检测器，无油空压机，HPLC化学工作站，DELLI5/500GB/6GRAM/17LCD电脑和佳能激光自动双面打印机。

2、技术指标：

2.1．泵系统


▲流速精密度：不大于0.070%RSD


  溶剂流路数目：4路（四元）

  流速范围：

  四元梯度泵：0-10ml/min, 0.001ml/min步进调节

▲双柱塞串联往复高压泵：无极可变冲程，悬浮柱塞杆，电子主动进口阀，非皮带轮设计。

最大操作压力：400bar


四元泵需配有在线真空脱气机
2.2．升降温柱温箱


  温度范围： 10℃到80℃

  温度稳定性：±0.15℃

  柱容量： 3根30cm柱

▲可内置柱切换阀.

2.3．可变波长紫外检测器


  波长范围：190～600nm，1nm增量

  噪声：不大于±0.25 x 10-5AU，254nm（1ml/min甲醇流动相），漂移：不大于1x 10-4AU/hr


  波长准确度：±1nm


  波长复现性：±0.1nm 


  光源：氘灯

  内置滤光片，紫外光都可以校正，具法规性。

  具有早期维护预警功能

  可以自动对检测器的各种参数进行认证。
2.4．二极管阵列检测器（DAD）


  波长扫描范围：190～640nm


  光源：氘灯

  波长准确度：±1nm


  光谱分辨率：0.7nm


▲在254nm下测定的噪音值：不大于0.6×10-5AU


▲二极管元件数： 1024对。
2.5．温控自动进样器


  温控范围：4℃至40℃

  样品瓶容量：不少于100瓶

  进样量：0.1-100ul（标准）

  精密度：一般<0.25%(5-100ul进样量)


  一般<1%(1-5ul进样量)


▲具有自动柱前稀释功能，柱前衍生功能。


2.7．荧光检测器


  性能：10fg最低检测限

  光源：20W氙闪光灯

  激发波长：200-700nm


  发射波长：280-900nm


  信噪比＞800（水的拉曼峰）；

▲具有三维荧光光谱功能，一次运行可同时从多达4个信号得到定量和定性信息。
 2.8蒸发光散射检测器（配JUNAIR无油空压机25 L/min）


操作模式：分流模式，可低温操作。

▲光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。光源寿命长达30000小时，并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音。

漂移管热均衡装置：不锈钢漂移管外套设有热均衡装置，进一步保证温度稳度性。

面板图谱显示功能 ：仪器面板含有谱图显示功能，有利于预实验的进行。

前面板的设计，方便喷雾头清洗。

▲检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光。

▲防腐处理：漂移管及整个流路系统含有四氟乙烯惰性保护层，极大地延长了仪器使用寿命，降低了仪器使用故障率。

参数校正功能：气体流量和加热器温度含有自动校正功能，可以方便ELSD自身维护。

▲雾化气体：0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制，不受压力变化影响。

▲检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计5ng；使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计1ng；使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng 。

温度范围：室温至120°C，变化单位为1°C


▲雾化气体：可使用空气，校正到4.0L/min


广州有实验室，厂家技术支持
2.9．HPLC化学工作站（含DELL电脑一台；佳能激光打印机一台）


原装最高版本色谱工作软件

全自动操作，包括数据采集，仪器控制,可以进行文件批处理.


单一图形化界面图标显示所有参数和功能，实现任何分析操作的即时，快捷

自动系统适应试验的进行和认证

早期维护反馈系统（自动管理所有组件，预告需维护的部分和措施）

在线指导
3、其它要求：

  3.1  高效液相色谱仪8台：其中配备二极管阵列检测器3台（化学室2台，含温控自动进样器；中药室1台，含不带温控模块的快速高性能自动进样器）；配备二极管阵列检测器及荧光检测器2台（化学室2台，含温控自动进样器，）；配备可变波长紫外检测器2台（抗生素室和生化室各1台，含温控自动进样器），配备可变波长紫外检测器及蒸发光散射检测器1台（中药室，含不带温控模块的快速高性能自动进样器）。

★3.2  质保期外的维修，免收上门服务费和工时费，只收合理的零配件费。

子包二、制备高效液相色谱系统（高压制备系统）技术参数要求
1、配置要求：

1.1 全自动纯化泵系统(二元梯度)  一套（主机两台，50SC泵头两个）

1.2 自动进样/自动馏分收集一体主机（含制备级溶剂进样泵  ） 一套

1.3可变波长紫外检测器（配制备池, 0.5mm通经,0.7ul） 一套

1.4系统控制软件及工作站    一套

1.5 10ml样品环一个，5ml样品环一个，直接进样阀，低位馏分收集阀， 注液针一支 

1.6 管架四个：

可容纳108位10×100mm（4.5ml玻璃试管）的样品管架1个；

可容纳60位13×100mm（10ml玻璃试管）的收集管架2个；

          可容纳44位18×150mm（25ml玻璃试管）的收集管架1个。

1.7 Gemini  10u   C18   110A, AXIA Packed，250 x 21.2 mm，PH 1-12  制备柱一根

1.8 戴尔商用电脑一台，惠普或佳能激光自动双面打印机一台

2、系统技术参数及要求：

2.1电压AC220V 50HZ；温度15－35度； 湿度 >90％。

2.2 全自动纯化泵系统（二元梯度）

2.2.1主机流速范围：10ul/min～200ml/min，最大压力：8700 psi

▲2.2.2多种泵头可选择，配置两个50SC泵头（流速范围：0.250～50ml/min）

2.2.3 流速精度：±1%

2.2.4 流速重现性：<1%

▲2.2.5流动相 混合方式：可调体积高压动态混合，混合体积23ml 

2.2.6 流速增量：0.01 ml/min

2.2.7 泵冲洗功能：缓冲溶剂泵具有自动活塞冲洗功能

2.3 全自动进样及馏分收集系统

▲2.3.1可实现从样品进样、馏分收集的全自动化过程

2.3.2  采用无注射器技术，革命性溶剂进样泵，可以选择5种不同的溶剂，进样体积范围从微升级到上百毫升，不需要配注射管，流速范围500nl-50ml/min.

▲ 2.3.3采用直接进样模块进样技术，减少了进样死体积及进样残留。

2.3.4可使用 2ul至25ml的样品环

▲2.3.5样品、收集组分在同一工作平台，具备二次进样功能。

2.3.6样品 ：不少于108个样品管

2.3.7制备进样量：mg – g级

2.3.8工作平台可放置10ml收集管120个，25ml收集管44个

2.3.9最大收集体积：无限量漏斗式收集

▲2.3.10样品区和收集区可任意设定，无需刻意按一定顺序

2.3.11自动进行馏分收集，收集流速最大200 ml/min

2.3.12可同时收集不同检测器检测到的分离组分，例如二极管数组检测器和蒸发光散射检测器的组分

▲2.3.13可重复的收集相同的组分，可条件识别不纯的组分，再二次自动进样分离

▲2.3.14  进样针和收集针分别独立，防止交叉污染，交叉污染：< 0.005%

2.4紫外检测器（可变波长）

   2.4.1配制备检测池,光程0.5mm 

2.4.2 波长范围：190-750 nm

2.4.3 精确度：±2.5 nm

2.4.4 准确度：±0.2 nm

2.4.5 漂移：3.0 x 10 - 4AU/hr

2.4.6 噪音：1.5x 10 - 5AU

2.5系统控制软件

▲2.5.1一套软件即可控制调节整套仪器、数据采集与处理功能，可同时控制系统各模件及采集多个检测器信号。

▲2.5.2可进多种模式收集：峰、时间、前斜率、后斜率等。可对峰进行任意切割收集。可自动将重叠峰切割，并将重叠部分单独收集。可设定多种收集触发模式进行收集。

▲2.5.3具有样品图示跟踪功能，可以十分方便地追踪所收集组分及样品所在管架的位置及其相应的谱图等资料。也可以随时插入样品并可以在屏幕上观察样品区的情况。

▲2.5.4具有自动计算剩余试管个数，保证进样样品馏分有足够的试管收集。当样品峰多于剩余试管时，软件自动停止进样，以确保样品安全。

▲2.5.5软件自动记录并报告每个试管收集馏分的体积。可以在馏分收集正在进行的时候更改流动相梯度。

2.5.6  具有样品再进样功能，能够自动监测分析色谱的运行数据，并将峰面积或峰高等相关数据传送给制备色谱。

2.5.7 具有馏分混合、稀释功能。

2.5.8 具有相同馏分收集在同一收集位置功能。

2.5.9 具有多检测器联用功能

2.6系统控制器：戴尔商用电脑：处理器：智能英特尔酷睿i5（主频3.4HZ），4G内存/500G以上硬盘，独立显卡,DVD光驱,正版Windows 7,19英寸液晶显示器

2.7 分离柱：可兼容任何品牌的分离纯化柱

3、配件及备件

3.1 卖方在中国境内设有备件库，以便及时为买方提供最快的技术服务

3.2 专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具

4、售后服务

4.1 卖方必须在广州设有售后服务中心，配备维修工程师及必要的零配件，提供方便快捷的售后服务

4.2 免费安装调试及现场培训，在仪器使用半年内免费上门进行第二次现场培训，以便买方能够独立使用仪器

4.3 在仪器出现故障时，4小时内响应， 在24小时内提出解决方案，如果故障仍无法排除，48小时内上门维修

★4.4 仪器在安装调试验收合格后免费保修一年。在保修期内因质量问题引起的故障，由卖方免费进行维修和保养。保修期后维修，免收上门服务费和工时费，只收零配件费。卖方提供仪器设备的终身维护保养服务。

5、仪器到货期：仪器必须在合同签订后3个月内到货，到货后1周内或根据买方要求时间进行安装调试，完成仪器设备的验收。

子包三、纯化色谱系统（低压制备系统）技术参数要求
1、配置要求 ：双泵自动进样、UV/ELSD检测器 、无油空压机、佳能打印机、工作站、馏分收集器、耗材一批见下表

	SRC柱 Silica4g
	1

	SRC柱 Silica12g
	1

	SRC柱 Silica40g
	1

	SRC柱 Silica80g
	1

	SRC柱 Silica120g
	1

	SRC柱 Silica330g
	1

	SRC柱 C18 12g
	1

	SRC柱 C18 40g
	1

	SRC柱 C18 80g
	1

	C18硅胶填料，10um
	1

	12*75mm馏份收集管126管/盘
	2/pk

	12*75mm馏分收集盘
	2/pk

	C18硅胶
	1

	预填充的固体上样管硅胶25g
	2

	预填充的固体上样管硅胶60g
	2

	可调固体上样器活塞25g (75ml)
	1

	可调固体上样器活塞60g (150ml)
	1

	Reveleris Flash Cartridge 1500g, 5空柱管
	2

	转接头
	1

	Upchurch M Luer To 1/4-28 PEEK接头
	1

	Female Luer To 1/4-28 PEKE接头
	1

	1/8"管线 包
	1

	1/8"管线螺母 包
	1

	1/8"管线卡套 
	1

	Union 低压二通接头 3个/包
	1


2、工作条件

2.1工作环境温度：18℃到30℃

2.2 工作环境湿度：10-90%

2.3 工作电压：120/240V, 50/60Hz, 10 A 
3、 主要技术指标

3.1 溶剂泵

▲3.1.1 采用高压HPLC级别溶剂泵，四个独立通道，可以在一个运行过程中使用四种溶剂

3.1.2 二元梯度，可在线实时图形调整梯度，并可在运行中一键保持等度，梯度精度< 1%

▲3.1.3 流速：4-200ml，流速精度：± 3%

3.1.4 最高压力：200Psi

▲3.1.5 溶剂由下而上流过柱子（反重力），柱平衡时可最大程度赶走气泡
3.1.6 一键自动切换正相、反相溶剂系统，自动清洗，避免交叉污染

3.1.7实验完成后管路自动清洗并吹干
3.2 检测器（含标配的无油空压机）

▲3.2.1 三通道紫外检测和一通道ELSD检测，并可同时根据四个通道的信号进行收集

▲3.2.2 紫外和ELSD的灵敏度通过软件可调，适用于不同浓度的样品

▲3.2.3 紫外波长200-500nm，并可升级到紫外/可见光检测器200-850nm

▲3.2.4 同一软件控制双检测器，ELSD条件自动优化，无需人工设定调整

▲3.2.5 分流到ELSD的流速小于50 µl/min， 确保最少的样品损失，回收率大于99.9%
3.3 进样和柱系统

3.3.1 具有液体进样和固体进样两种方式

3.3.2六通进样阀，运行结束自动清洗

▲3.3.3 具有15 mL, 75 mL和150 mL三种固体上样器可选

3.3.4 适合4-1500g的Flash柱（330g以上的需要用转接配件）

▲3.3.5 Flash柱软件自动根据柱子情况生成色谱方法，并记录柱子使用情况
3.4 收集系统

▲3.4.1 根据三通道UV和一通道ELSD信号进行机械手自动收集

3.4.2 具有全收集，预设值， 斜率等多种收集模式，并可手动收集

3.4.2可容纳两个大小为5”x 12”的收集盘

3.4.3 12x75mm,13x100mm,16x150mm,18x150mm,25x150mm, 480mL多种收集盘可选

▲3.4.4收集盘软件自动识别，无需手动切换

3.5 软件和控制系统

▲3.5.1 12寸触摸屏控制，单一界面控制所有操作

3.5.2 Win7 操作系统

3.5.3 标准USB和Ethernet接口，方便数据导出

3.5.4 自动方法转换软件，可将TLC及HPLC方法自动转换成Flash方法

3.5.5方法自动放大，可以将分离方法从4g放大到330g甚至1500g柱子上

3.5.6实时控制，运行过程中无须停机即可改变方法参数

3.5.7 自动检测溶剂瓶和废液瓶用量，及时报警
3.6 安全系统

3.6.1有机溶剂挥发浓度检测装置：可以实时检测有毒、易燃易爆的有机溶剂在空气中的挥发浓度，当浓度大于设定值时仪器会自动报警并停止工作，以保证工作人员及实验室的安全

3.6.2过压传感器：压力过高时自动停止运行并报警

3.6.3防静电管道：避免电火花

3.6.4柱子自动吹干功能：避免溶剂从使用过的柱子和管路中向周围环境挥发有害物质，环保安全

▲3.6.5产品认证等级: CE, TÜV®, ISO®9001

4、售后服务

4.1 卖方必须在广州设有售后服务中心，配备维修工程师及必要的零配件，提供方便快捷的售后服务

4.2 免费安装调试及现场培训，在仪器使用期间免费提供1人次专门培训（免差旅、食宿及培训费），以便买方能够独立使用仪器。

子包四之一、气相色谱仪技术参数要求
1、配置要求：气相色谱仪主机、FID检测器、氢气发生器、无油空压机、166位液体自动进样盘、111位顶空自动进样器、带电子气路控制的分流/不分流毛细柱进样口（2个）、GC化学工作站、DELLI5/500GB/6GRAM/17LCD电脑和佳能激光自动双面打印机。
2、技术参数：

2.1 气相主机柱箱：


  操作温度：室温以上4℃到450℃

  最大升温速率：120℃/min


  最长运行时间：999.99分钟

  程序升温：20阶/21平台

  室温每变化1℃柱温变化：<0.01℃


  13路EPC通道用于进样口、检测器或辅助气路

▲以0.001psi的增量来调节压力
2.2 进样口

带电子气路控制的分流/不分流毛细柱进样口（2个）


  范围：1～100psi数显柱头压

  流量范围：0～450ml/min（分流/不分流）

  可适用于1/4英寸玻璃柱直接进样

  可适用高达1.2mm直径的柱

  背压设计充许独立调节分流，载气气路和隔膜吹扫气路不影响柱气路； 0～30psi柱头范围 

2.3 检测器

氢火焰离子检测器（FID）


   最高温度450°C


   具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能

   最小检测限：<1.8 pg carbon/sec


  线性动态范围：>107

  数据采集速率：500Hz

2.4 ▲液体自动进样器（不小于166位）

进样体积0.1 ul～50.0ul范围


  直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱

  自动进样针可以自行调节进样深度

  多台气相色谱仪方便互用

  可实行快速进样，进样速度0.1 sec

2.5 ▲111位自动顶空进样器,连续12位样品加热加压


  进样速度：0.01-1000 uL/sec


  样品盘：10mL或20mL样品瓶，111个

  进样针清洗：加热进样针，惰性气体冲洗

  进样针加热：30-150°C，1°C增量

  炉箱：2/10/20mL的样品盘共有12个加热位置
2.6 原装色谱工作站（含DELL电脑和激光打印机）


原装色谱软件

图形界面

早期预警功能（EMF）

远程诊断
▲保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库。
2.7 国际知名品牌PEAK氢气发生器(100ml/min),JUNAIR空压机:20L/min

子包四之二、溶出度测定仪技术参数要求
1、溶出度测定仪技术指标

1.1溶出杯数：8杯（1L和250ML)，每台提供溶出杯（1L和250 mL)各10个

▲1.2温度范围： 室温+5-55℃；  温度精度：±0.1℃

1.3具有开机自检系统,自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态

1.4可配置手持式移动温度探头,手动测定每个溶出杯温度

1.5加热方式：水浴循环式且水浴循环泵为外置式，减少对于溶出主机的震动影响

▲1.6LCD高清触摸屏,界面可设置多种操作语言--英文，中文，日文和西班牙文; 用户权限管理和屏幕密码锁定功能,完全满足21 CFR Part 11要求.

1.7一体化铸塑成型PETG水槽，采用无缝设计，保证均一的温度控制并且容易清洁；水浴槽倾斜式设计，排水极其方便彻底。水槽上有刻度线，保证水槽在无杯子时装入适量的水

1.8  转速最高： 10-250 rpm；  精度：  10-25 RPM为±2%；   ＞25 RPM 时为±1%  

1.9  转轴晃动度： ≤±0.1mm

1.10 震动度＜0.1 miles（50Hz）

▲1.11马达自动升降式机头设计，有效避免翻盖式设计造成样品的交差污染；

1.12 TruAlign溶出杯自动中心定位，保证每次实验溶出杯的位置相同，消除系统误差；

1.13桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，桨和篮为分体式两节设计，初次定位后，无须任何手动调节，切换极其方便；

1.14定时功能：任意设定溶出开始和结束的时间，自动开始；

1.15主机预留打印并口，可联接打印机打印实验方法和实验记录

1.16主机预留了升级空间，可任意升级到UV或HPLC在线检测

1.17 配置防蒸发盖24小时/37℃条件下，蒸发量小于0.5%

2、其他要求：

溶出度测定仪3台（大杯法与小杯法，化学室）

子包四之三、电感耦合等离子体质谱仪技术参数要求
1、
配置要求

1.1、等离子体质谱仪主机 一套

1.2、动态反应池或碰撞动态反应池  一套

1.3、循环冷却水装置  一台

1.4、≥200位自动进样器  一套

1.5、耐高盐基体自动稀释装置  一套

1.6、安装及验收溶液包 1套

1.7、工作站（计算机配置:HP电脑Intel Xeon 3.2GHz，4G内存，2个500G硬盘, 16倍速可读写光驱, 22寸液晶显示器，HP激光打印机），ICP-MS操作软件及应用软件一套。Win7 操作系统，全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告，用户自定义报告格式功能。

1.8、常用消耗品备件包（含蠕动泵管12根进样管，12根废液管，12根内标管，1L机械泵油，铂截取锥和铂采样锥一套。矩管、中心管）

1.9、 高纯度氦气钢瓶含减压阀一个，170升杜瓦罐含手推小车一个，10KVA不间断稳压电源一个（45分钟电池）
2．电感耦合等离子体质谱仪主要技术参数

2.1、ICP-MS主机硬件参数

2.1.1、雾化器：耐高盐、高效同心雾化器

2.1.2、雾化室：Scott双通道石英雾室，附带半导体控温装置；

▲2.1.3、高盐进样系统：仪器配置高盐样品进样组件或全自动在线稀释装置，要求可以连续测定含盐量高达25%的样品，并提供高盐样品验收指标及应用文献；

▲2.1.4、气体控制：使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含冷却气、辅助气、载气、碰撞气等五路气体流量；

2.1.5、炬管：一体式石英炬管，拆卸和安装方便；炬管X/Y/Z定位可计算机自动完成；

▲2.1.6、接口锥：镍制样品锥和截取锥组成接口系统，为防止过多基体进入质谱真空系统，要求锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小：样品锥≤1.0mm，截取锥≤0.5mm；

2.1.7、ICP离子源：27 MHz数控式、固态RF发生器，功率范围500--1600w；

2.1.8、离子透镜系统： 高效能离子提取及分离系统，需包含不少于两个的提取透镜，以及相应的离子光学系统，可以通过提取电压的调节来控制离子提取效果，且各个部件的电压可计算机自动优化；

▲2.1.9、碰撞反应池：

2.1.9.1、仪器必须配置高性能、易操作的碰撞反应池；

2.1.9.2、日常分析选用的碰撞反应气体以惰性气体为优先，避免使用危险性气体，要求可以在单一模式下完成所有元素的测定；

2.1.9.3、干扰消除效果使用元素砷As直接测定的检出限作为验证指标：

            As75≤20ppt（2%HCl, 200ppmCa混合基体中测定）

2.1.10、四级杆：共轭双曲面四级杆

▲2.1.10.1、驱动频率≥2.8MHz；

2.1.10.2． 质量数范围3-258amu；

2.1.11、检测器：

2.1.11.1、灵敏度、低背景的双模式检测器，11个数量级的动态线性范围；

2.1.11.2、可在相同条件下完成低浓度Cd（0.1ppt）和高浓度Na（1%）的测定；

2.1.11.3、模拟和脉冲模式下的最小数据采集时间均小于100us，适合瞬间信号的快速测定；
2.2、ICP-MS操作软件：

2.2.1、操作系统：Windows  WIN7 操作系统；

2.2.2、全自动工作条件调谐（AutoTuning）

2.2.3、质谱定性功能及全元素同时半定量分析功能；

2.2.4、虚拟内标法（VIS）通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

2.2.5、批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

2.3 关键性能指标：

▲2.3.1、灵敏度【cps/ppm】：

低质量数:  Li(7)≥55 M

        中质量数: Y(89)≥320 M

        高质量数: Tl(205)≥250 M

▲2.3.2、检测限【3*sigma，ppt】：

Be(9):≤0.2 ppt  

In(115):≤0.05 ppt 

Bi(209):≤0.08 ppt 

2.3.3、背景：≤1cps （在质量数9，即元素Be处测定实际背景,标准模式下）
▲2.3.4、氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.5 %

2.3.5、二价离子产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

2.3.6、丰度灵敏度：低质量端≤ 5 x 10-7；高质量端≤ 1 x 10-7；

2.3.7、短期稳定性(RSD):≤2% (20 min)

2.3.8、长期稳定性(RSD):≤3% (2 hrs)

2.3.9、同位素精度比：107 Ag/109 Ag < 0.1%

▲2.3.10、高盐样品分析性能指标

    2.3.10.1、高盐进样装置测试指标：（CeO+/Ce+ )≤ 0.5 %；
    2.3.10.2、稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%；

3、交货地点：用户指定地点 .

4、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后6个月的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

★5、保修期：仪器验收合格之日起，仪器整机免费保修壹年，提供终身的售后维护。质保期外的维修，免收上门服务费和工时费，只收零配件费。

子包五之一、微粒测定仪技术参数要求
1、
配置要求：

主机一台；2～400 μm量程传感器1个；软件包一套；取样工具包一套；DELL I5/500GB硬盘/4G内存/19 LCD电脑和及HP自动双面激光打印机各一台。

2、技术参数：

2.1、计数器和取样器合二为一，降低用户成本。内置包括美国药典在内的常用国际标准。支持自定义标准，支持各国药典。

▲2.2、采样器参数：温度范围：5 ～ 40℃；粘度限制：<50cP；采样瓶的空隙：153mm；体积精度：>95%；流速精度：>95%；样品流速：10～100ml/min。

▲2.3、配备符合最新USP的软件，软件可以直接从USP网站下载相关的方法进行直接测试。软件通过USB连接到颗粒物计数器传感器上。

2.4、配备激光光阻法传感器，测量粒径范围为： 2～400μm。

▲2.5、取样器通过内置的精确步进马达拉动专用取样注射器，以特定的流速吸入传感器去进行感测。全自动取样，超洁净设计，避免人为失误和二次污染；取样体积准确度<1%。

2.6、取样高度和取样管可以任意调节和更换，以适应各种大小的样品瓶；通过可变速磁性搅拌系统使用样品中的不溶性微粒均匀地悬浮起来。提高微粒检测的准确度和可重复性。

▲2.7、单次取样量：任意设定，可选1,10和25ml注射器。样品瓶最大高度：标准14.7cm，加装延伸臂后可达22.8cm。

2.8、可最多测量8种用户定义的粒径。高分辨率的液晶显示屏既可采用图形输出，又可采用文字输出，内置的打印机可以生产硬拷贝。

2.9、小的试管夹设计可以确保测试期间样品不会溅出、自动执行常规的冲洗和清洗。

2.10、自定义常规测试和报告：根据用户独一无二的应用需求自定义颗粒粒径，取样体积和运行测试方法，用户可进行配置的报告。

2.11、可以管理定义多个安全访问等级，满足21CFR PART11法规的要求。

▲2.12、根据数据异常消除不确定性：当气泡可能会影响计数器结果时会发出报警通知；如果传感器被污染可以提醒操作人员；当需要进行常规的服务和校准时，会提前发出通知；所有的报警都可以提供建议采取的措施。

▲2.13、仪器具有丢失数据的恢复功能，可以再意外断电的情况下保护测试数据。
★3、售后服务：需提供售后服务热线及厂家工程师联系方式；广州必须有工程师。

子包五之二、激光粒度分布仪技术参数要求
1、配置要求：

1.1、激光粒度仪主机，一台；

1.2、湿法分散系统，一台；

1.3、自动干法分散系统，一台；

1.4、无油静音空气压缩机(气流量120L/min,储气罐60L),一台；

1.5、吸尘器(功率大于850W),一台；

1.6、DELL I5/500GB/4GRAM/19 LCD电脑和及HP自动双面激光打印机各一台；
2、技术参数

2.1 主机性能要求：

▲2.1.1、湿法粒度实际测量范围：0.02-2000微米。

▲2.1.2、干法粒度实际测量范围：0.1-2000微米。

▲2.1.3、光源：高稳定4MW氦-氖激光器，波长为632.8纳米；同时有独立固体蓝光光源，波长466纳米。

2.1.4、全量程采用唯一的激光衍射法，完全的米氏理论或弗朗霍夫理论。具有一般物质光学指数及测试结果数据库。

2.1.5、采用反傅立叶光路设计。

▲2.1.6、全量程只需采用一个透镜来实现测量，无需更换透镜。

2.1.7、重复性误差≤±0.5%， 准确性误差≤±1%。

2.1.8、检测器：主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术，辅以前向、侧向、大角度和背向辅助检测器。

2.1.9、仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立，采用插拔式测量池，便于更换和清洁.

2.2、分散系统： 

2.2.1、湿法分散器,分散体积50-120ml,分散器采用离心泵,泵速0-3500转/分,连续可调;仪器自动识别,自动分散,自动测量

▲2.2.2、干法样品分散系统由独立的干法分散器，干法插拔式样品池，控制盒，空压机和工业用真空采集系统组成。具有SOP操作和手动操作功能。

2.2.3、干法分散可控气流、可控进样速度和系统自动感应的可更换的进料盘。

2.2.4、干法分散系统采用全封闭测量样品，以避免偏流效应。

2.3、软件 ：

2.3.1、能提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及中、英操作说明书。

▲2.3.2、软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估和量程扩展功能。对于范围超出仪器量程的样品，可将由其他方法（如筛分等）测得的数据结果输入软件，重新计算，然后给出全范围的粒度分布结果。
3、
售后服务要求：

3.1、 设备安装、调试和验收：要求在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

安装：需由厂家派1～2名工程师到现场进行安装，并进行相关培训;

调试：按照调试步骤对出厂前的测试参数进行重新测试、调整，并就各种可能发生的问题进行模拟验证，直到达到各项设计要求。

3.2、 技术培训：在用户所在地对用户进行为期两天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.3 、保修期：要求提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。在一年中，由于设备设计，制造和使用材料所造成的故障，免费更换部件和劳务。操作软件、分析软件终生免费升级。

3.4、 维修响应时间：要求在24小时内做出响应，如果需要工程师到达现场的话，则2-3天内必需到达现场。 

★3.5、需提供售后服务热线及厂家工程师联系方式；广州必须有工程师。质保期外的维修，免收上门服务费和工时费，只收零配件费。

子包六、厌氧工作站技术参数要求
1、
配置要求

厌氧培养箱,脱毒盒,催化剂,内置搁板,照明灯,6个培养皿架,1对袖套,2个袖套“O”环,滑石粉,保险丝,安装工具3把（Allen Keys）,氮气减压阀,氢气减压阀,氮气瓶,无氧混合气瓶。
2、
技术参数

▲2.1、裸手操作系统，温育室可放置多达239个90mm的培养皿，同时保证充足的操作空间，完全作为培养室可以放置多达399个90mm的培养皿；可放置多至29个500mL三角瓶，或49个250mL三角瓶；可放置69个250ml试剂瓶或49个500mL试剂瓶；可放置超过49个均质袋。

2.2、10mm聚丙烯酸(亚克力)材质保证良好的透光性、绝缘性和防腐能力，优良的退火工艺，结构十年不变形；

▲2.3、独特的多功能舷窗转移系统，分为外门和内门，方便操作者内部操作和转移样品，节约气体消耗，最多可同时转移20个平皿

▲2.4、标配外置式真空泵，用于舷窗的抽真空和充气；双键式脚踏开关，控制抽真空及充气过程。两个舷窗转移系统各带进气锁止开关，可单个舷窗操作。

2.5、温度控制：室温+5～45℃，PT100温度传感器

▲2.6、湿度控制：内置数字显示湿度控制器，内置湿度传感器，可设置湿度和显示当前湿度数值，双风扇式自动冷却电子除湿装置，无需干燥剂，内部冷凝水由蠕动泵排至腔体外，在蒸发纸上蒸发，无需额外维护。

▲2.7、催化剂保证无氧状态，每次使用之前不需高温活化，可连续使用超过两年时间

▲2.8、除毒剂用于去除硫化氢和挥发性脂肪酸等厌氧菌生长抑制因子，延长催化剂的使用寿命

▲2.9、Lift-off上盖整体可分离设计，无需工具，可手工拆卸，方便彻底清洁及转移大量样品或较大仪器

2.10、光源：二级管灯

▲2.11、干式单向感应泄压阀保证内部压力正压，防止腔体外氧气进入

2.12、顶部整体透明设计提供工作和培养的优良视野，并且内部有聚光灯使得极其微小的菌落也极易被观察

▲2.13、集仪器与一体的4个搬运孔，方便仪器的搬运挪动

2.14、箱体内部无菌控制：可使用甲醛熏蒸或次氯酸钠擦拭

2.15、供气：双瓶供气，氮气瓶和无氧混合气体，无氧混合气组成为：10% H2，10% CO2，80% N2
三、报价要求

   投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

（1） 交货期：合同签订后三个月内。

（2） 交货地点：采购人指定地点。

（3） 交货要求

（1）中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

（2）属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

（3）进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

（4）中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（三）、售后服务：

（1）免费质保期期限：验收合格后不少于1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

（2）免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：正常情况下一个工作日内。

（3）质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（4）所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

六、履约保证金

履约保证金金额：不少于投标金额的百分之 五 （ 5 %）。中标人可出具《政府采购履约担保函》视为中标人已履行了缴纳履约保证金的义务。
七、付款方式

按广州市财政部门的规定直接支付。

付款时间为用户向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），最终支付时间以国库支付中心为准。
合同签订后,招标人向中标人支付合同金额30%款项作为预付货款，合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收合格后，（在广州市财政局该项专款到帐的前提下），乙方同时向甲方提供：
(1)合同；
(2)验收合格报告(加盖收货方公章)；
(3)乙方开具的正式发票；

招标人一次性向中标人支付65%的货款， 

剩余的5%的合同款项作为质保金，在设备保修期满后一个月内一次性无息付清。

第五篇  投标文件格式
目  录

一、自查表

二、商务部分文件
1、投标函(格式见附表2.1)

2、资格声明书(格式见附表2.2.1)

3、法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)

4、法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)

5、投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B. 其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6、投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章）

7、投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8、投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9、近2年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10、中标服务费承诺书(见附表2.5)

11、项目管理架构 (见附表2.6)

13、供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

14、商务条款响应表格式(见附表2.8) 

15、退还保证金声明(见附表2.9)

16、中小企业声明函 (见附表2.10) （如有）

17、投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

三、技术部分文件
1、供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2、质量保证措施 (见附表3.2)

3、售后服务方案 (见附表3.3)

4、采购人配合的条件 (见附表3.4)

5、技术规格偏离表 (见附表3.5)

四、价格部分文件
1、投标报价总表(见附表4.1)

2、分项报价明细表(见附表4.2)

唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：
1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】；

4）投标保证金汇入情况说明复印件（加盖投标人法人公章）；

5）法定代表人证明书及法定代表人授权书（复印件）（原件单独递交无须密封，在递交投标文件时单独递交）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	按《投标须知前附表》规定的金额

（转帐、汇款凭证的复印件加盖公章）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	准入条件(关于资格的声明)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。提供《营业执照》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码证》副本复印件、招标公告要求的资质资格证明复印件加盖公章。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	符合性审查
	报价人的

合格性
	在经营范围内报价
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	投标有效期、交货期、质量保证期
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	□通过

□不通过
	见投标文件第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   

投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：   年   月   日

二、商务部分文件

附表2.1 投标函格式

投标函

致：广州市药品检验所/（中国远东国际招标公司广东分公司 ）
根据贵方“广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目”(采购编号：0722-1361-FE1335GZB)的投标邀请，我方    （投标人名称）作为投标人正式授权　     （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：
（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【   份】）；
（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本   份，副本   份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（—）我方决定参加采购编号为0722-1361-FE1335GZB项目子包        的投标；
（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；
（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中投标货物交货（完工）期为：         ；投标货物质量保证期为：              。
（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地  　址：　　　　　　　　　　　

邮政编码：　　　　　　　　　　 
电　　话：　　　　　　　　　　　

代表姓名：　　　　　　　　　　
传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：　　　　　　　　　　 
开户银行：                               帐    号：                     

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   

投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：   年   月   日

附表2.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书
致： 广州市药品检验所/ 中国远东国际招标公司广东分公司 
为响应你方组织的“广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目”的招标[采购编号为：0722-1361-FE1335GZB]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

    我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动。
投标人：                       （加盖法人公章）

法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（亲笔签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                               

传       真：                      .
附表2.2.2 法定代表人证明书格式

法定代表人/负责人资格证明书

致：广州市药品检验所/ 中国远东国际招标公司广东分公司
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请投标人务必提供下列附件)


附表2.2.3 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书格式

致：广州市药品检验所/ 中国远东国际招标公司广东分公司
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                   兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                          兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。


附表2.3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广州市药品检验所/ 中国远东国际招标公司广东分公司 

本单位已按“广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目”（采购编号：0722-1361-FE1335GZB）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一三年 月 日

单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
附：我方投标保证金汇款凭证

	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


附表2.4 证明投标人的合格性的证明文件格式

附表2.4.1 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

	单位名称
	
	电话
	
	法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	被授权人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要项目
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	四、其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

    2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表2.4.2 近2年投标人财务状况表格式

近2年投标人财务状况表
	年  度
	总资产（元）
	净资产（元）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	2011
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	


   注:如投标人此表数据有虚假,一经查实按虚假应标处理。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表2.5 中标服务费承诺书格式
中标服务费承诺书

致：中国远东国际招标公司广东分公司
我单位在贵司代理的                     (采购编号：0722-1361-FE1335GZB )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即中国远东国际招标公司广东分公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第37款）。
特此承诺。
投标人名称：—————（加盖法人公章）
地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人或其授权代表（亲笔签字）：——————

承诺日期：————————
附表2.6 项目管理架构格式

项目管理架构

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：投标人应提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表2.7供货渠道与合作机构情况表格式 

供货渠道与合作机构情况表

	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	姓名:

电话:

传真:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	姓名:

电话:

传真:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	姓名:

电话:

传真:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名:

电话:

传真:


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

 附表2.8  商务条款响应表格式

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表格式

实质性商务条款（“★”项）响应表

投标人名称：                          
采购编号：0722-1361-FE1335GZB 

项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目        子包号：        
	序号
	实质性响应条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	


说明：1.投标人必须对应招标文件的商务条款要求带“★”号的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表格式

一般商务条款响应表

投标人名称：                                   
采购编号：0722-1361-FE1335GZB                  

项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目                   子包号：        
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	完成同类项目的业绩
	
	

	7
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货期
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起 1  年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	在广州地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件）
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11 
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12 
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13 
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表2.9 退还保证金声明格式

退还保证金声明
中国远东国际招标公司广东分公司:

我方为“广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目” （采购编号：0722-1361-FE1335GZB）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：
	保证金提交方式
	□银行转账      □银行汇票

	开 户 人 名 称
	 

	开  户  银  行
	 

	银  行  账  号
	 

	总    金    额
	 


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。
附表2.10 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

　　

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____     _（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目(项目编号：0722-1361-FE1335GZB)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：   年   月   日
附件：（中型、小型、微型）企业划分的说明依据

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供
附表2.11 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

投标货物生产厂家在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）  

（格式自定）
附表2.12
行贿犯罪档案查询申请书
 
广州市人民检察院：
 

      我单位于今年      月     日在       省         市参加                                          项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                    （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。
 

       特此申请
 

 

 

                                                                                  申请单位：
附表2.13
公平竞争承诺书
本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与              项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。  

（公司名称，加盖公章）
时间：  年    月   日
三、技术部分文件

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。
附表3.1   供货及安装技术方案

附表3.2   质量保证措施

附表3.3   售后服务方案

附表3.4   采购人配合的条件

附表3.5   技术规格偏离表

附表3.1 供货及安装技术方案

供货及安装技术方案
投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）
技术说明资料。

（2）
本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括货物说明一览表（附件1.1－1)及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3）
设备/项目供货安装调试方案及进度安排。

（4）
制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（5）
招标文件第四篇用户需求书中要求的其他资料。

（6）
其他与技术方案有关的资料。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附件1.1－1 货物说明一览表

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表3.2 质量保证措施格式

质量保证措施

企业质量保证体系，本项目质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人及质量奖罚说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表3.3 售后服务方案

售后服务方案
1. 售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

2. 免费保修期；

3. 应急维修时间安排；

4. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

5. 维护保养的安排；
6. 维修服务收费标准；

7. 主要零配件及易耗品价格；
8. 制造商的技术支持；

9. 售后服务机构证明材料；
10. 其它服务承诺；

11. 培训计划及人员安排。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表3.4 采购人配合的条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表3.5 技术规格偏离表格式
（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式
实质性响应技术条款（“★”项）响应表
投标人名称：                          
项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目 

项目编号：0722-1361-FE1335GZB                   子包号：        
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式
一般技术条款（包含“▲”项）响应表
投标人名称：                          
项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目 

项目编号：0722-1361-FE1335GZB                 子包号：        
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：          年      月     日

附表3.6 制造商供货确认函（如有）

制造商供货确认函
致：广州市药品检验所（采购人）

中国远东国际招标公司广东分公司（采购代理机构）

                          （投标人）参加贵方 项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目（项目编号：  0722-1361-FE1335GZB   ）（子包号：        ） 的投标，选用我厂（公司）生产的                （品牌）         产品，我厂（公司）保证产品均属原装、全新的正品，我厂（公司）将承担对这些产品质量的保证，并为其提供技术支持。

我厂（公司）承诺免费提供           年的产品售后及技术服务。并提供  < 填写服务承诺及供货保障的相关内容>   。

	序号
	产品
	型号规格
	数量
	产地
	详细配置说明

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、出具此证明的制造商包括原制造商或其办事处。

2、出具所投货物制造商营业执照复印件

制造商（盖章）：

地址：

授权代表：（签字）

日期：
四、经济部分文件
附表4.1  投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]
投标人名称：                        
采购编号：0722-1361-FE1335GZB          

项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目      子包号：        
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	交货完工期
（天）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：详细内容见《分项报价明细表》。


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：                   

投标人名称（加盖法人公章）：                        

日期：   年   月   日
附表4.2  分项报价明细表格式

分项报价明细表

[货币单位：人民币元]
投标人名称：                                                
采购编号：0722-1361-FE1335GZB          

项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目      子包号：        
	序号
	名称
	内容
	数量
	材料产地
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	总 价
	
	


注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表（亲笔签名）： 

日期：   年    月     日  
附件一：评标工作大纲
一、评标原则和目的

1.1 “广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目”（采购编号：0722-1361-FE1335GZB）的招标依照《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府关于采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

1.2 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查
评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

3. 投标函
4. 投标保证金证明

5. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
6. 营业执照副本复印件（加盖公章））

7. 税务登记证副本复印件（加盖公章）
8. 组织机构代码证复印件（加盖公章）
9. 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章）

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：
1. 投标报价不超过最高限价
2. 报价方案是唯一确定
3. 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求
4. 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求
5. 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标公告合格投标人条件；

（2）投标函没有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

（5）投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交的原件与复印件不一致的；

（6）投标报价不确定或超过招标文件中列出的招标采购预算（最高限价）的；

（7）投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（8）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（9）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（10）按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（七）评标委员会根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行中小企业划型审核工作(如需要)。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

A、 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分去除最高评分和最低评分后相加，再除以（评委人数－2），得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、 投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（八）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

　　  1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

　　  2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

　　  3、评标方法和标准；

　　  4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

　　  5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

资格性检查和符合性检查表：

采购编号：0722-1361-FE1335GZB      子包：                                                          项目名称：广州市药品检验所大型精密检验仪器设备采购项目
	
	审查内容                                    投标人名称
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人4
	备注

	资

格

性

检

查
	投标函
	
	
	
	
	

	
	投标保证金证明
	
	
	
	
	

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	
	
	
	
	

	
	营业执照副本复印件（加盖公章）
	
	
	
	
	

	
	税务登记证副本复印件（加盖公章）
	
	
	
	
	

	
	组织机构代码证复印件（加盖公章）
	
	
	
	
	

	
	招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章）
	
	
	
	
	

	符

合

性

检

查
	投标报价不超过最高限价
	
	
	
	
	

	
	报价方案是唯一确定
	
	
	
	
	

	
	实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求
	
	
	
	
	

	
	实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求
	
	
	
	
	

	
	无招标文件规定的投标无效情况
	
	
	
	
	

	注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”


评委签名：

监督员签名：

日期：
附件1.1 《评分标准和细则》

1、 分因素及分值

1、 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

	序号
	评分因素
	分值

	1
	商务
	10分

	2
	技术
	55分

	3
	价格
	35分

	总  分
	100分


2、 评分因素分值的具体分配：

1、 商务评分标准：（总分：10分）

	序号
	评审内容
	评分权重
	分值要求

	1
	财务状况
（2分）
	2分
	提供2012年度经会计师事务所审计的财务审计报告并盈利的得2分
	提供2012年度经会计师事务所审计的财务审计报告未盈利或亏损的得1分
	未提供2012年度经会计师事务所审计的财务审计报告得0分

	2
	提供售后服务的能力

（8分）
	8分
	由生产厂家或有效的总代理商书面承诺进行售后服务的，得8分
	由投标人自行承诺提供售后服务的，得1分


备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

2、技术部分评分标准：（总分：55分）

	评审内容
	评分参考及分值

	依据投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性及满足广东省地区质控统一性的程度进行横向对比评审（30分）
	相对比最优

（20-30分）
	相对比其次

（10-19分）
	相对比一般

（0-9分）

	依据投标设备技术先进性和可靠性方面进行横向对比评审（20分）
	相对比最优

（14-20分）
	相对比最优

（7-13分）
	相对比最优

（1-6分）

	依据投标人对所投设备的保修期、维护保养及应急维修安排方面进行横向对比评审（5分）
	相对比最优

（3-5分）
	相对比最优

（1-2分）
	相对比最优

（0.5分）


备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

3、价格分值： 35分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35
备注：

1、 价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

附件二：中标服务费收费标准
中标服务费收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件）
	招标类型　　　中标
金额（万元）              费率
	货物采购

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%

	1000000以上
	0.01%


注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

















3
中国远东国际招标公司广东分公司 编制


