重庆大学高效液相色谱仪采购

我校拟采购高效液相色谱仪一台，相关要求如下：

- 二元高压梯度泵

  - *工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

  - 最大压力：350bar

  - 流速范围：0.001 – 5 mL/min, 增量为0.001 mL/min（步进300 pl）

  - 流速准确度：±2.0%

  - 流速精度：≤0.2%RSD

  - *延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）

  - 梯度混合准确度：±1.0%

  - 梯度混合精度：＜0.5%RSD，并且不随反压变化

- 手动进样器

  - 方式：六通阀

  - 定量环：5µL、20µL、50µL、200µL

- 紫外可见检测器

  - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

  - 可变波长范围：190～600nm

  - 波长准确度：±1nm

  - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

  - 流通池：光程10 mm 和最大压力40 bar (580 psi)

  - 基线噪音：双通道±1.0x10-5AU，230nm，280nm

  - 漂移：1 x 10-4 AU/hour

  - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

  - 数据采集速度：80HZ

  - *具有光谱扫描功能，可以当作紫外分光光度计单独使用。

- 柱温箱

4.1  带降温功能的柱温箱

- 中文色谱工作站

  - 是在Windows Win7操作系统下编写和测试，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。

  - 可以进行色谱峰的积分和标定。

备注：以上标注“*”的技术参数为重要指标，投标单位必须满足。

技术咨询：熊老师15086903431

报名联系：李老师13908363094 023-65112359（传真、电话）