
灵璧县气象局采购设施农业小气候自动观测系统项目
一、系统概述
设施农业小气候自动监测系统具有气象监测和病害预警等多种功能，对病虫害防治、作物生产和商业及科研分析提供强有力的信息支持，可对地面生态环境及多种气象要素（温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、太阳辐射、蒸发、热通量、土壤温度、土壤湿度、CO2等）进行定时自动采集，计算，处理，显示，存储，通讯和打印，提高了观测效率，减轻了观测人员的劳动强度。支持多种网络通讯功能，数据能够上传到气象局的物联网服务器，并且数据能够在三农服务的自助终端上显示。系统具有性能稳定，检测精度高，无人职守，抗干扰能力强，软件功能丰富等方面特点。
二、适用范围
温室大棚与组网气象
三、技术要求
1.系统具有标准通讯接口RS232可与微机连接实现数据下载，即可用微机实时监测数据，又可独立运行显示、存储气象要素值。
2.具有无线网络通讯功能，配无线通讯器通过GSM网/GPRS网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制，每个气象监测网点配备一个无线通讯端口，由气象中心监测站的主控微机对网点内所有气象站的数据进行统一监控，以达到整个网点内气象数据整合及统计。也可采用移动存储器技术传输数据。
3.设施农业小气候自动监测系统管理软件在WINDOWS  XP以上环境运行，实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，小时整点数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为 EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4.自动监测系统数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储整点数据三个月以上，工业控制标准设计，便携式防震结构。采集的数据能够上传到气象局的物联网服务器，并且数据能够在三农服务的自助终端上显示。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持72小时以上。
5.系统具有多种供电方式，交直流两用，或选配太阳能电池供电。
四、系统基本配置
1）自动气象站监测记录——1台
2）测量传感器：环境温度、环境湿度、太阳辐射各一台，另土壤温、湿度（三层）各三台
3）小气候观测支架——1套
4）实时监测分析软件——1套
5）数据通讯及传感器连接电缆——1套
6）红外观测仪：叶面湿度、叶面温度——1套
7）土壤湿度——1套
8) LED电子显示屏——1套
9) 红外观测仪:测株高（雪深）
五、主要技术指标
自动气象站
序号
气象要素
  测量范围
    分辨率 
 准确度
1
   气    温 
  -50～80℃ 
0.1℃ 
    ±0.2℃ 

2
   相对湿度 
  0～100%RH
0.1%RH
    ±2%RH

3
   露    点 
  -50～80℃ 
0.1℃ 
    ±0.2℃ 

4
   日照时间 
  0～24小时 
0.1小时 
±0.1(小时)

5
   太阳辐射 
  0～2000W
1W
＜5%

6
   光合有效辐射 400-700nm 
0—2500  
±5%

7
   叶面温度 
 0～5℃
   0.15℃
    ＜0.01℃
8
   叶面湿度 
 0～100%RH
   0.59%RH
    ＜10%RH

9
   土壤温度 
-50～150℃ 
0.1℃ 
    ±0.2℃ 

10
   土壤热通量 -500W～500W
1W 
        ≤5% 

11
   二氧化碳 
0---2000ppm
1ppm
    ±20ppm 

12     株高（积雪深度）0～2米   1cm        ±1cm
六、设施农业气象生态环境记录仪详细技术参数标准
1、通讯接口: 系统可配有线（标准RS232/RS485）+无线（GSM网/GPRS网）两路通讯接口；标准RS232/RS485通讯接口，与管理微机有线连接（增加驱动器通讯距离达1000米），实时传送采集数据，配无线通讯控制器可实现监测中心对各路站点进行实时监测，系统采用GSM网/GPRS网通讯技术，不受距离限制，数据传输可靠。
2、管理微机及软件：设施农业小气候自动监测系统管理软件一套。实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，小时整点数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为EXCEL标准格式，可生成数据图表，供其它软件调用。
3、设施农业气象生态环境监测系统数据采集器一台。该采集器采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储正点数据3个月以上(存储时间可以设定)，工业控制标准设计，便携式防震结构。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持72小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
4、气象信息显示屏性能：
A）室外环境气候信息显示屏是专门用于实时显示气象数据和其它业务信息而设计的专用设备。它适于显示文字、文本、图形、图像、动画等各种信息，可在室外全天候运行。该设备是在公共场所进行气候环境数据显示及信息发布和企业形象宣传的有效工具和良好窗口。支持多种通信方式，如RS232、互联网、GPRS等远程显示功能。
B）红色LED显示屏采用高亮度发光元件，可在户外强光下清晰显示。结构按户外三防标准设计(防雨，防振，防磁)。
C）屏内显示尺寸: 1000mm*400mm。
七、服务要求
售出产品，质量三包，保修一年，终身维修。在安徽有办事处，拥有专业的售后服务队伍。

