附件1：
大邑县县域医疗会诊中心信息化建设项目
设备清单及要求
1、 软硬件清单： 
金额单位：元

	序号
	产品名称
	数量(套)
	投标产品品牌、规格、型号
	单价
	金额
	备注

	硬件设备清单

	1
	机柜
	2
	
	
	
	

	2
	PACS区域阅片中心服务器1
	1
	
	
	
	

	3
	PACS区域阅片中心服务器2
	1
	
	
	
	

	4
	磁盘阵列
	2
	
	
	
	

	5
	乡镇医院服务器（PACS）
	20
	
	
	
	

	6
	机柜
	1
	
	
	
	

	7
	区域LIS服务器
	1
	
	
	
	

	8
	磁盘阵列
	1
	
	
	
	

	9
	乡镇医院服务器（LIS）
	6
	
	
	
	

	10
	合理用药服务器
	1
	
	
	
	

	11
	容灾备份系统
	1
	
	
	
	

	12
	灾备机房装修
	1
	
	
	
	

	软件清单

	01
	区域阅片中心
	1
	
	
	
	（一个阅片中心，20个网点）

	02
	区域LIS共享中心
	1
	
	
	
	（一个LIS共享中心，6个网点）

	03
	PACS系统
	1
	
	
	
	

	04
	移动查房系统
	1
	
	
	
	

	05
	临床路径管理系统
	1
	
	
	
	

	06
	基本药物统计管理系统
	1
	
	
	
	

	07
	新会计制度入出库统计管理系统
	1
	
	
	
	

	08
	抗生素使用统计管理系统
	1
	
	
	
	

	09
	医疗机构抗菌药物临床应用情况统计管理系统
	1
	
	
	
	

	10
	危急值病人提示处理

管理系统
	1
	
	
	
	

	11
	会诊申请处理管理系统
	1
	
	
	
	

	12
	远程会诊管理系统
	1
	
	
	
	

	13
	手术麻醉申请管理系统
	1
	
	
	
	

	14
	OA系统
	1
	
	
	
	

	15
	桌面管理系统
	1
	
	
	
	(50个网点)

	16
	体检管理软件
	1
	
	
	
	（6个终端站点）

	17
	体检中心智能排队叫号系统工程
	1
	
	
	
	


二、硬件参数：
1、机柜(2台)   
	标准
	符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

	外形尺寸
	600*1000*2000（宽*深*容量）

	基    材
	厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。

	侧门及顶部
	可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。

	前 后 门
	前后门均为平板高通风率六角网孔门，树立机柜行业新标准，通风率大大提高，高达71%，达到国际先进水平，让机柜的通风散热更加有效，有助于提高机柜内置设备的运行可靠性。

	框    架
	全新拼装式焊接框架,达到10级抗震结构要求，牢固可靠。

	方 孔 条
	2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。

	承    重
	800KG

	并    柜 
	可提供专业组件实现多柜并柜安装。

	表面处理
	去油喷淋→去油浸泡→喷淋清洗→浸泡清洗→喷淋清洗→表调喷淋→磷化浸泡→第一道喷淋清洗→第二道喷淋清洗→第三道喷淋清洗→烘干→静电喷塑

	涂    层
	哑光波纹塑粉涂层，颜色：采用国际流行色RAL7035或RAL9004。

	
	外表面无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉漆现象，内表面及角弯处无喷涂露底。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差。

	机柜外观
	外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣, 不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。

	接    地
	机柜制有M6接地螺柱和M5接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。

	安装尺寸精度
	19”标准安装，精准的尺寸，保障用户设备顺利安装

	
	方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：12.7±0.2mm

	
	方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm

	
	方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm

	
	相邻两方孔条安装孔中心距：465±1.6mm

	机柜进出线口
	机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。

	
	出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。

	
	出线口尺寸：下部前出线口: 340×56mm

	
	下部中间出线口320×275mm(600mm深)、320×388mm（800mm深）

	
	顶部后出线口：340×56mm    下部后出线口:340×56mm

	紧 固 件
	不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀

	风    扇
	3C认证风扇，噪声小于60分贝，无安装板振动声。

	排    插
	3C认证排插，保障用户的设备安全无忧。

	操    作
	机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作

	包    装
	内部：PE 塑料膜

	
	缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫

	
	外部：前后 5层A=C瓦愣纸箱盖包装

	工作环境
	60°C ≈ -40°C

	相对湿度
	85%（30°C）


2、PACS区域阅片中心服务器（各1台；共2台）
   PACS区域阅片中心服务器1     1台
	指标
	指标项
	技术规格要求

	　
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	外观
	服务器外观★
	机架式

	
	服务器高度
	8U

	芯片组
	探听过滤器大小
	≥288M 探听过滤器

	　
	支持扩展选项
	单机支持向上扩展至４颗CPU，通过堆叠技术，最多可扩展支持8颗CPU。

	处理器
	处理器类型★
	Intel 至强 E7-8800系列八核处理器

	
	处理器主频★
	≥2.13GHz

	
	处理器高速缓存★
	三级高速缓存≥24MB

	
	处理器配置数目★
	当前配置8个。

	性能
	TPCC 高配峰值 
	4CPU大于300万，需提供第三方测试值

	内存
	内存类型★
	PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066 LP RDIMM

	
	内存配置数目★
	256G 

	
	内存最大支持数目
	≥6TB

	
	内存保护技术
	支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验

	磁盘I/O
	内置硬盘类型★
	2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘

	
	硬盘配置数目★
	5块300G SAS  2.5寸热插拔硬盘

	
	硬盘最大支持数目
	≥16块热插拔SAS  2.5寸硬盘

	
	阵列控制器
	RAID5.  配置单独的阵列控制器，≥512MB缓存,带电池保护可支持RAID0，1，10,5

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	14个I/O插槽,  14个PCI-E 2.0插槽 x8,其中2个可支持PCI-E 2.0 x16

	网络
	网卡
	4个千兆以太网接口，支持虚拟IO

	光驱
	光驱★
	DVD内置光驱

	电源
	电源
	满配冗余电源

	　
	弹性节点
	通过软件及内置的控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路自动降级为4路服务器使用，无需现场人工手工设置即可自动执行

	可靠性
	热插拔组件
	电源、风扇、硬盘

	管理维护
	可管理 和 维护性 
	1. 集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

	系统
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	HBA卡
	HBA卡★
	两张8GB 单口光纤HBA卡

	双机热备软件
	双机热备软件★
	Mirror HA 双机热备软件


PACS区域阅片中心服务器2      1台

	指标
	指标项
	技术规格要求

	　
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	外观
	服务器外观★
	机架式

	
	服务器高度
	4U

	芯片组
	探听过滤器大小
	≥288M 探听过滤器

	　
	支持扩展选项
	单机支持向上扩展至４颗CPU，通过堆叠技术，最多可扩展支持8颗CPU

	处理器
	处理器类型★
	Intel 至强 E7-4800系列八核处理器

	
	处理器主频★
	≥2.0GHz

	
	处理器高速缓存★
	三级高速缓存≥18MB 

	
	处理器配置数目★
	当前配置4个，单机最大4个。最大可扩至8个。

	性能
	TPCC 高配峰值 
	4CPU大于300万，需提供第三方测试值

	内存
	内存类型★
	PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066 LP RDIMM

	
	内存配置数目★
	64G 

	
	内存最大支持数目
	4路≥2TB 最大3TB，8路≥4T,最大6TB

	
	内存保护技术
	支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验

	磁盘I/O
	内置硬盘类型★
	2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘

	
	硬盘配置数目★
	2块300G硬盘

	
	硬盘最大支持数目
	≥8块热插拔SAS硬盘

	
	阵列控制器★
	配置单独的阵列控制器，支持RAID0,1,10

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	7个I/O插槽,  7个PCI-E 2.0插槽 x8,其中1个可支持PCI-E 2.0 x16

	网络
	网卡
	双千兆以太网卡，支持虚拟IO

	光驱
	光驱★
	DVD内置光驱

	电源
	电源
	标配1+1冗余电源

	　
	弹性节点
	支持通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路自动降级为4路服务器使用，无需现场人工手工设置即可自动执行

	可靠性
	热插拔组件
	电源、风扇、硬盘

	管理维护
	可管理 和 维护性 
	1. 集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

	系统
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	HBA卡
	HBA卡★
	两张8GB 单口光纤HBA卡


3、磁盘阵列（2台）
	　
	指标
	指标具体要求

	硬件架构
	品牌和定位★
	国际知名存储品牌，非OEM产品或贴牌产品，为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	
	控制器数量★
	双活动型热插拔控制器，可实现双Active工作模式

	
	配置存储物理容量★
	24块600GB 10K SAS 2.5" HDD

	
	支持的存储磁盘或SSD类型
	2.5寸10K转的300GB，450GB，600GB,900GB SAS 磁盘；3.5寸7200转 2TB 3TB NL SAS;2.5寸SSD 200GB 400GB

	
	支持最大的磁盘数量★
	120

	
	RAID 支持
	RAID 5,6,10;

	
	
	支持RAID后再镜像

	
	存储缓存
	>= 16GB

	
	缓存掉电保护
	写缓存断电后存储到内置磁盘或闪存盘上

	
	主机端口★
	本次配置8个8Gb/s光纤主机接口（含4个SFP模块），4个1Gb/s iSCSI主机端口

	
	对外FC主机端口
	系统支持8个8Gb/s 光纤主机接口

	
	对外IP主机端口
	系统支持4个1Gb/s iSCSI主机端口

	
	对外SAS端口
	系统提供4个6Gb/s SAS2.0端口

	
	对外10GE 万兆ISCSI主机端口
	系统支持4个10Gb/s iSCSI主机端口

	
	阵列内部通道数量
	系统提供48Gb/s 后端磁盘扩展带宽

	
	存储机柜安装规格
	带上架导轨，可安装于标准机柜中

	
	每个存储柜高度要求
	<=2U

	软件功能
	支持存储内部虚拟化★
	配置

	
	基于Web的简单易用的管理器
	配置

	
	实时性能监控
	要配置

	
	快照功能（快照及快照恢复）
	要配置

	
	最大快照目标数量★
	64

	
	瘦供给精简配置（Thin Provisioning)
	配置

	
	透明的数据迁移★
	配置

	
	存储分区★
	配置免费分区


4、服务器（20台）
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	服务器外观
	1U机架式

	支持扩展选项
	1个物理CPU

	处理器类型
	Intel Xeon E3-1220V四核处理器

	处理器主频★
	≥3.1GHz

	处理器高速缓存
	3MB

	当前处理器配置数目
	≥1个 

	内存类型
	DDR-3 ECC 服务器级内存，频率高达 1600 MHz；最高支持 32 GB UDIMM

	内存插槽数量
	4个

	内存最大支持数目★
	最高支持 32 GB UDIMM：2 GB/4 GB/8 GB（最高1600 MHz）,本次实配内存1*4GB

	硬盘类型
	最多2个 3.5" SATA 

	硬盘容量及数目★
	最大6TB，当前配置1块2T 7200转SATA硬盘

	阵列控制器
	内置阵列卡，支持RAID0,1,10

	PCI I/O插槽
	1个PCIe X8第二代，1个适用于RAID的 PCIe X4

	网卡
	2个千兆。VNIC可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且可支持ISCSI或Fcoe （FOD）

	光驱★
	DVD-RAM内置光驱，有外置USB

	电源
	白金能效 550w热插拔电源

	可管理和维护性 
	UEFI, Integrated Management Module II (IMM2), Predictive Failure Analysis, Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, Systems Director and Active Energy Manager, ServerGuide. Optional IMM Advanced Upgrade software feature for remote presence.

	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 R2、 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 

	其他
	无工具设计，对转风扇，cable management


5、机柜（1台）
	标准
	符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

	外形尺寸
	600*1000*2000（宽*深*容量）

	基    材
	厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。

	侧门及顶部
	可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。

	前 后 门
	前后门均为平板高通风率六角网孔门，树立机柜行业新标准，通风率大大提高，高达71%，达到国际先进水平，让机柜的通风散热更加有效，有助于提高机柜内置设备的运行可靠性。

	框    架
	全新拼装式焊接框架,达到10级抗震结构要求，牢固可靠。

	方 孔 条
	2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。

	承    重
	800KG

	并    柜 
	可提供专业组件实现多柜并柜安装。

	表面处理
	去油喷淋→去油浸泡→喷淋清洗→浸泡清洗→喷淋清洗→表调喷淋→磷化浸泡→第一道喷淋清洗→第二道喷淋清洗→第三道喷淋清洗→烘干→静电喷塑

	涂    层
	哑光波纹塑粉涂层，颜色：采用国际流行色RAL7035或RAL9004。

	
	外表面无明显划伤、碰伤、针孔、颗粒，无附着性污渍，涂层无裂纹、起泡、起皮、掉漆现象，内表面及角弯处无喷涂露底。涂层均匀，纹路大小一致，各部件无明显色差。

	机柜外观
	外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣, 不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。

	接    地
	机柜制有M6接地螺柱和M5接地螺柱安装孔所有零件可以用接地线套件（选配件）接地互联，接地保护安全可靠，另可按客户要求增加接地铜排。

	安装尺寸精度
	19”标准安装，精准的尺寸，保障用户设备顺利安装

	
	方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：12.7±0.2mm

	
	方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm

	
	方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm

	
	相邻两方孔条安装孔中心距：465±1.6mm

	机柜进出线口
	机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。

	
	出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。

	
	出线口尺寸：下部前出线口: 340×56mm

	
	下部中间出线口320×275mm(600mm深)、320×388mm（800mm深）

	
	顶部后出线口：340×56mm    下部后出线口:340×56mm

	紧 固 件
	不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀

	风    扇
	3C认证风扇，噪声小于60分贝，无安装板振动声。

	排    插
	3C认证排插，保障用户的设备安全无忧。

	操    作
	机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作

	包    装
	内部：PE 塑料膜

	
	缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫

	
	外部：前后 5层A=C瓦愣纸箱盖包装

	工作环境
	60°C ≈ -40°C

	相对湿度
	85%（30°C）


6、LIS 服务器（1台）
	指标
	指标项
	技术规格要求

	　
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	外观
	服务器外观★
	机架式

	
	服务器高度
	4U

	芯片组
	探听过滤器大小
	≥288M 探听过滤器

	　
	支持扩展选项★
	单机支持向上扩展至４颗CPU，通过堆叠技术，最多可扩展支持8颗CPU

	处理器
	处理器类型★
	Intel 至强 E7-4800系列八核处理器

	
	处理器主频★
	≥2.0GHz

	
	处理器高速缓存★
	三级高速缓存≥18MB 

	
	处理器配置数目★
	当前配置4个，单机最大4个。最大可扩至8个。

	性能
	TPCC 高配峰值 
	4CPU大于300万，需提供第三方测试值

	内存
	内存类型★
	PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066 LP RDIMM

	
	内存配置数目★
	64G 

	
	内存最大支持数目
	4路≥2TB 最大3TB，8路≥4T,最大6TB

	
	内存保护技术
	支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验

	磁盘I/O
	内置硬盘类型★
	2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘

	
	硬盘配置数目★
	2块300G硬盘

	
	硬盘最大支持数目
	≥8块热插拔SAS硬盘

	
	阵列控制器★
	配置单独的阵列控制器，支持RAID0,1,10

	I/O扩展
	PCI I/O插槽
	7个I/O插槽,  7个PCI-E 2.0插槽 x8,其中1个可支持PCI-E 2.0 x16

	网络
	网卡
	双千兆以太网卡，支持虚拟IO

	光驱
	光驱★
	DVD内置光驱

	电源
	电源
	标配1+1冗余电源

	　
	弹性节点
	支持通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路自动降级为4路服务器使用，无需现场人工手工设置即可自动执行

	可靠性
	热插拔组件
	电源、风扇、硬盘

	管理维护
	可管理 和 维护性 
	1. 集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

	系统
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	HBA卡
	HBA卡★
	两张8GB 单口光纤HBA卡


7、磁盘阵列（1台）
	　
	指标
	指标具体要求

	硬件架构
	品牌和定位★
	国际知名存储品牌，非OEM产品或贴牌产品，为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	
	控制器数量★
	双活动型热插拔控制器，可实现双Active工作模式

	
	配置存储物理容量★
	24块600GB 10K SAS 2.5" HDD

	
	支持的存储磁盘或SSD类型
	2.5寸10K转的300GB，450GB，600GB,900GB SAS 磁盘；3.5寸7200转 2TB 3TB NL SAS;2.5寸SSD 200GB 400GB

	
	支持最大的磁盘数量★
	120

	
	RAID 支持
	RAID 5,6,10;

	
	
	支持RAID后再镜像

	
	存储缓存
	>= 16GB

	
	缓存掉电保护
	写缓存断电后存储到内置磁盘或闪存盘上

	
	主机端口★
	本次配置8个8Gb/s光纤主机接口（含4个SFP模块），4个1Gb/s iSCSI主机端口

	
	对外FC主机端口
	系统支持8个8Gb/s 光纤主机接口

	
	对外IP主机端口
	系统支持4个1Gb/s iSCSI主机端口

	
	对外SAS端口
	系统提供4个6Gb/s SAS2.0端口

	
	对外10GE 万兆ISCSI主机端口
	系统支持4个10Gb/s iSCSI主机端口

	
	阵列内部通道数量
	系统提供48Gb/s 后端磁盘扩展带宽

	
	存储机柜安装规格
	带上架导轨，可安装于标准机柜中

	
	每个存储柜高度要求
	<=2U

	软件功能
	支持存储内部虚拟化★
	配置

	
	基于Web的简单易用的管理器
	配置

	
	实时性能监控
	要配置

	
	快照功能（快照及快照恢复）
	要配置

	
	最大快照目标数量★
	64

	
	瘦供给精简配置（Thin Provisioning)
	配置

	
	透明的数据迁移★
	配置

	
	存储分区★
	配置免费分区


8、服务器（LIS）6台
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	服务器外观
	1U机架式

	支持扩展选项
	1个物理CPU

	处理器类型
	Intel Xeon E3-1220V四核处理器

	处理器主频★
	≥3.1GHz

	处理器高速缓存
	3MB

	当前处理器配置数目
	≥1个 

	内存类型
	DDR-3 ECC 服务器级内存，频率高达 1600 MHz；最高支持 32 GB UDIMM

	内存插槽数量
	4个

	内存最大支持数目★
	最高支持 32 GB UDIMM：2 GB/4 GB/8 GB（最高1600 MHz）,本次实配内存1*4GB

	硬盘类型
	最多2个 3.5" SATA 

	硬盘容量及数目★
	最大6TB，当前配置1块2T 7200转SATA硬盘

	阵列控制器
	内置阵列卡，支持RAID0,1,10

	PCI I/O插槽
	1个PCIe X8第二代，1个适用于RAID的 PCIe X4

	网卡
	2个千兆。VNIC可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且可支持ISCSI或Fcoe （FOD）

	光驱★
	DVD-RAM内置光驱，有外置USB

	电源
	白金能效 550w热插拔电源

	可管理和维护性 
	UEFI, Integrated Management Module II (IMM2), Predictive Failure Analysis, Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, Systems Director and Active Energy Manager, ServerGuide. Optional IMM Advanced Upgrade software feature for remote presence.

	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 R2、 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 

	其他
	无工具设计，对转风扇，cable management


9、合理用药服务器（1台）
	总体要求★
	国际知名品牌。为保证连接接口、信号线兼容良好和系统稳定性，提高服务相应时间，要求服务器、存储为同一品牌。

	服务器外观
	2U机架式

	支持扩展选项
	≥2个物理CPU

	处理器类型★
	Intel Xeon E5-2600 系列四核处理器

	处理器主频★
	≥1.8GHz

	处理器高速缓存
	10MB

	当前处理器配置数目★
	≥2个 

	性能
	要求TPC－E性能指标 >1800

	内存类型
	UDIMM，RDIMM，LRDIMM，HCDIMM, 支持2DPC到1600GHz（1.5V）； 

	
	要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC>=1333MHz

	内存插槽数量
	24个

	内存最大支持数目★
	最高可配768 GB（24 个DIMM 插槽）：2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB DDR3（最高1600 MHz）,本次实配内存8*4GB

	内存保护技术
	ECC, Memory Mirorring, Memory spearing

	硬盘类型
	最多6个 3.5" SAS/SATA 

	硬盘容量及数目★
	最大18TB，当前配置4块300GB 15000转SAS硬盘

	阵列控制器
	内置5110e，可升级缓存 ，RAID卡可支持>8块硬盘， RAID5，可升级至6，可升级缓存

	PCI I/O插槽
	4－6个PCIe 3.0 ＋ 可选4个PCI-x或2个16xPCIE（显卡用）

	网卡
	4个千兆 ＋ 2个万兆（选件，不占插槽）。VNIC可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且可支持ISCSI或Fcoe （FOD）

	光驱★
	DVD-RAM内置光驱，有磁带机插槽，有外置USB

	热插拔组件
	电源、风扇、硬盘

	电源
	白金能效 550w热插拔电源

	可管理和维护性 
	UEFI, Integrated Management Module II (IMM2), Predictive Failure Analysis, Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, Systems Director and Active Energy Manager, ServerGuide. Optional IMM Advanced Upgrade software feature for remote presence.

	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008、 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	其他
	无工具设计，对转风扇，cable management


10、容灾备份系统一套
10.1、存储虚拟化容灾网关系统（2台）
	技术指标
	参数指标

	品牌
	★与存储虚拟化容灾网关、一体化备份容灾设备、虚拟化外置容灾机、磁盘阵列都为同一品牌(提供截图)

	★硬件要求
	1、设备核心处理器双Intel 四核高性能处理器；

2、32GB高速缓存，可扩容至192GB；

3、4个 Intel 千兆位以太网接口；

4、4个光纤(8Gb FC)数据连接通道接口；
5、软硬件一体化化设备，本次要求2台。

6、配置1+1冗余电源；

	★容量授权
	此次镜像同步容量授权为10TB

	支持存储架构
	★支持N+1集群扩展模式。同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网；

	
	★支持SAN+NAS混合应用；

	多路径访问
	支持自身MPIO软件与第三方MPIO软件；

	LUN管理
	无特别功能限制；

	存储统一管理
	★支持异构存储的统一管理；

	
	★基于WEB统一管理，中文管理界面；(提供截图)

	
	(Windows Server 2000, 2003, 2008, Hyper-V, Windows XP, Windows 7), UNIX, HP-UX, Sun Solaris, IBM AIX, RedHat Linus, Suse Linux, Apple MacOs, VMware ESX / vSphere, Citrix XenServer；

	
	★通过一个统一平台可以管理全网的存储与备份，与备份系统统一身份认证与管理。支持对数据库、文件、操作系统的逻辑备份统一管理。(提供截图)

	
	FC、SAS、SATA、iSCSI、SSD、IDE、USB….等

多种磁盘阵列类型可纳入一个存储系统管理使用；

	
	不同品牌、不同性能的存储设备可纳入一个存储系统管理使用,提供异构存储的相容性工作；

	
	★支持存储资源自动容量配给；(Thin Provisioning)

	虚拟化
	★支持存储虚拟化；

	
	支持Vmware、Hyper-V、XenServer、KVM等虚拟化管理软件；

	容量管理
	单一卷支持1PB；NAS卷组最大支持256TB；

	自动精简配置
	支持存储自动容量配给；

	快照
	★支持卷的回收，达到物理空间的再次利用；

	
	★支持虛拟卷组（Volume Group）快照；

	
	每个虛拟卷都有可建立独立的快照；

	
	针对同一份源数据最多可产生1024份快照副本；

	
	支持快照读写权限策略；

	数据复制
	支持同一存储系统内、不同存储系统之间、异构系统之间的复制；

	
	同时支持本地复制与远程复制；

	
	支持集中复制与点对点复制；

	
	支持全盘复制与增量复制；

	
	支持异步双向复制；

	
	通过统一管理平台制定复制策略；

	镜像
	支持同一存储系统内镜像；

	
	支持同步、异步镜像模式；

	
	支持镜像即时切换；

	存储高可用
	支持单向镜像、双向镜像結合multipathing等各种高可用模式；

	
	支持异构品牌之间的存储高可用，可在不同品牌存储之间平衡IO效率；

	
	生产站点与灾备站点之间的瞬时切换，切换时间5-20秒；

	无Agent绑定
	★应用服务器客户端及数据库层面无需安装Agent/无Licese限制；

	持续数据保护(CDP)
	★基于SNIA(全球网络存储工业协会)标准的CDP数据持续保护性方案；

	
	★任意时间点恢复机制(可回復至前1秒)；

	远程容灾
	平台级容灾系统；

	
	不受应用系统、网络、操作系统限制，可动态增加保护对象；

	
	支持IP与FC两种网络环境；

	
	采用命令流方式实现远程快照，网络占用率低；

	
	协议 : 专属传输协议端口：专属的传输端口；

	
	异步双向复制可自由反转切换方向(Site swap)；

	恢复
	支持数据级恢复和系统级恢复两种模式；

	
	可实现即时恢复；

	
	支持裸设备恢复，支持SAN BOOT；

	
	支持卷、磁盘多级恢复；

	
	支持SAN BOOT网络自动恢复；

	
	支持灾备演练和灾难恢复操作；

	
	支持本地恢复与远程恢复统一管理；

	管理功能
	功能强大的人机交互管理界面；

	
	报警功能：增加高级状态提醒（包括日志、自动弹出气球通知等）；

	
	通过内置向导建立系统健康状态，LOG关键字；

系统报告导出，系统报告分析；

	其它功能
	★支持高速FC HBA 2G,4G,8G。


10.2、一体化备份容灾设备系统（1台）
	技术指标
	参数指标

	品牌
	★与存储虚拟化容灾网关、一体化备份容灾设备、虚拟化外置容灾机、磁盘阵列都为同一品牌(提供截图)

	备份

存储

系统
	1. ★12盘位磁盘备份容灾存储设备，存储备份系统软件为存储专用基于Linux的64位嵌入式系统。减少病毒感染机率，确保系统稳定。存储系统软件与备份容灾软件整合成为一体，无需再额外配备份服务器。

	
	2. ★设备管理、存储管理、备份管理、容灾管理等在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。要求通过同一个Web界面即可集中管理所有功能，包括管理存储资源、虚拟化容灾服务器、备份计划、恢复操作、实时复制、应用容灾等策略和灾难恢复计划等。

	
	3. 支持企业级SAS与SATA混插，本次配置7块2000GB企业级SATA磁盘，有效容量20TB，做RAID6。

	
	4. 存储专用处理器，支持自适应1+1 冗余电源，配置≥16G高速缓存，最大可扩容至128G以上， 4个千兆网络接口，硬件RAID。

	
	5. ★支持硬件级RAID 0、1、5、6、50、60等多种RAID方式，支持全局热备盘，不同RAID方式可以并存。

	
	6. 支持IPMI（标准硬件管理接口）智能平台管理，可以在硬件故障的情况下通过页面检测出硬件部件的状态，以便迅速排除硬件故障。

	
	7. 提供Raid掉电保护功能，防止突然断电造成RAID系统数据及缓存数据丢失的可能性，掉电保护时间须在72小时或以上。

	
	8. 支持绿色节能特性，包括自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术，可在非备份恢复期间最高降低75%的功耗。

	
	9. 提供设备监控和主动告警，可自动检测设备固件状态、服务状态，在发生意外情况下主动告警，让数据丢失的风险降至最低。

	
	10. ★备份系统要求支持WINDOWS/LINUX/UNIX操作系统，满足对32/64位平台及应用支持，以充分考虑以后计算机网络系统建设的兼容性。

	
	11. ★支持操作系统在线完全或增量备份，当系统崩溃后，包括RAID环境的服务器，都可以完整的恢复，并支持异机恢复。支持用U盘、系统恢复光盘、本地硬盘多种介质以方便的引导恢复，支持将操作系统直接备份到隐藏专区以提高安全性。

	
	12. ★应用系统保护，支持SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、Gbase、SharePoint、Active Directory等几乎所有主流应用的增量备份和热备份。

	
	13. ★支持文件、SQL Server、Oracle、Sybase、MySQL等数据库实时备份，支持任意备份时间点恢复。

	
	14. ★具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性。

	
	15. ★支持USB-Key身份验证方式，确保用户的安全使用。

	
	16. 数据备份安全：支持基于事件触发制的备份，支持开机自动备份，联网自动备份，关机自动备份。

	
	17. ★基于磁盘可实现对各种文件的定时备份、实时备份。支持基于实时备份的瞬间恢复，无时间点数量限制，可将秒级时间点通过iSCSI卷为业务服务器提供应急或灾难恢复使用。

	
	18. 针对文件需提供灵活的恢复方式，如按时间点恢复、文件恢复、下载恢复，基于文件名及扩展名的快速搜索恢复功能。

	
	19. 支持 D2D2R 备份数据异地容灾，通过本地脱机备份然后容灾到异地。

	
	20. ★支持基于源端的重复数据删除功能，能够降低数据传输量，减轻带宽压力，节省存储空间，投标产品须提供实现此功能的截图。

	
	21. ★支持 Windows/Linux 平台下 SQL Server、Oracle 、Sybase、MySQL、DB2等应用复制容灾。 

	
	22. ★容灾服务器接管，在生产服务器恢复正常后，可以将容灾服务器上在接管期间内变化的数据在线反向复制到生产服务器上，确保生产服务器的数据是最新的；同时容灾服务器向生产服务器交还业务的同时不需要停机，即在反向切换时也同样保证业务连续性。

	
	23. ★支持灾难恢复演习：实战演习+模拟演习，其中实战演习可以验证整个容灾方案的可行性，模拟演习验证容灾服务器的可用性，模拟演习时不干扰主服务器的正常工作。

	
	24. ★支持应用自动/手动接管，虚拟IP接管等，当主服务器发生网络、服务器、应用服务或者存储数据故障时，备用服务器可以接管主服务器业务，持续对外提供服务。

	
	★本次配置Linux 文件定时备份代理
2个 

	
	Windows 文件应用容灾代理
1个

	
	SQL Server 应用容灾代理
2个

	
	SQL Server 定时备份代理
1个

	
	DB2 for Linux 定时备份代理
2个

	
	Windows 服务器系统灾备代理
3个

	
	Linux 系统灾备代理
2个


10.3、虚拟化外置容灾机系统（1台）
	技术指标
	参数指标

	品牌
	与存储虚拟化容灾网关、一体化备份容灾设备、虚拟化外置容灾机、磁盘阵列都为同一品牌(提供截图)；

	硬件规格
	软硬件一体化设备，32G内存，双路4核超线程CPU；

	容量
	★（配置6块 2TB NL SAS磁盘，有效容量不少于10TB），支持通过内置虚拟化平台（无内置虚拟化平台需安装正版虚拟机软件）的方式，实现外置虚拟化容灾（用于LIS，和PACS应用服务器容灾接管）；


10.4、磁盘阵列系统（1台）
	技术指标
	参数指标

	品牌
	★与存储虚拟化容灾网关、一体化备份容灾设备、虚拟化外置容灾机、磁盘阵列都为同一品牌(提供截图)

	基本规格
	★
2U 12盘位，采用Active-Active双控制器存储架构；
★最大可支持8GB高速缓存；
★最多可支持级联6台扩展柜，最大可支持84个磁盘驱动器；
★
提供8个8Gb FC主机接口；
★支持各种主流企业级SAS/NLSAS/SATA磁盘驱动器；

 

	硬盘容量
	★接口为SATA，容量为 2 TB 的企业级硬盘，有效容量12TB，做RAID6

	硬件特性
	标准19寸机架式存储设备，阵列内部全Cable-less 结构设计；

控制器架构，采用64位独立总线连接设计，提供双总线速度的XOR引擎驱动；

每控制器可支持2GB至4GB高速缓存；

电源模组、散热风扇以及控制器均采用模块化设计，支持部件热插拔在线更换；

全方位失败管理，提供更全面、更安全的数据存储环境电源，RAID控制器，制冷风扇、硬盘和其他得模块等，匀是冗余通道和模块设计；

配置动态温控变速热插拔风扇模组，支持通过监测电路依据自动调节转速；

智能化硬盘延缓加电技术，实现磁盘顺序加电，避免同时加电产生瞬时高电流，杜绝由此引起的电源故障和系统故障；

工作环境温度： 0℃－40℃，保证在高达40摄氏度的环境中正常工作；

采用符合80PLUS标准电源系统，显著提高交直流电的转换效率，减少能耗；

提供磁盘休眠功能，可手动设定60min-600min内硬盘无数据读写自动休眠，通过调整休眠策略，可节省电力资源、延长磁盘使用寿命；

	存储功能
	具备跨平台的支持能力，支持Windows、Linux、Sun Solaris、AIX、HP-UX、Novell，MAC OS等平台，以及Hyper－V,Vmware ESX，XenServer等虚拟化环境；

支持VCS,MSCS,MC/SG,HACMP,RHCS,Sun Cluster，Rose，Oracle Rac等主流双机或集群系统；

可连接不同品牌的服务器；

支持RAID 0,1(1+0),3,5,6,10,30,50,60，提供全面的RAID保护机制； 

系统最大支持1024个卷；

最大可支持1024个主机连接数；

磁盘存储系统的Firmware系统存储于一颗独立的芯片中，不占用任何硬盘空间，不存在误删除或因硬盘物理故障导致系统崩溃的风险；

支持RAID迁移，RAID在线扩容，RAID级别调整，RAID组内磁盘复制并替换；

支持设定RAID系统初始化的模式，重建的优先级，并可针对主机连接数，延时参数，I/O队列深度，并发I/O连接数，队列标记，磁盘队列深度，磁盘延时，带内管理参数，设备类型等进行广泛的参数调整；

支持本地，全局和箱体等多种热备援模式设置，且没有热备援磁盘的数量限制；

支持自动调节缓存读写比例，高速缓存可以完成智能的read-ahead 和 write-back；

缓存数据保护在保留传统BBU保护方式的同时，创新引入Flash芯片，在掉电瞬间将缓存数据写入Flash，保障缓存数据永不丢失；

磁盘连接采用SAS点对点通道设计，确保每个磁盘到I/O芯片都有独立的数据通路，在提升了数据传输效率的同时实现了故障隔离；

支持每个逻辑硬盘独立设定不同的stripe size, 以适应不同数据类型的需求；

支持文件写后校验，重写或设置RAID初值；

自动坏扇区重赋值，可屏蔽磁盘坏块继续重建；

支持自动精简配置功能；

支持卷镜像/复制功能，每系统最大可支持32个复制源卷，每源卷最大建立8个复制对，每系统最大256个复制对；

每逻辑盘最大256卷快照,每系统最大4096个卷快照；

支持不同操作系统平台的主机多路径设置；

支持多热备用盘，自动侦测失效盘，自动热备用盘重建，支持在线扩展容量；

★可通过LCD面板，RS-232终端，远程登陆，或者通过基于Java/web界面的远程管理来访问阵列；


10.5、光纤交换机（2台）
	技术指标
	
	参数指标

	
	
	对于Emulex，LSI HBAs详见Cisco公司手册中的“HBSs的FC ID分配”和“默认公司ID列表”。

	

	8GB Switches (General)
	
	启动6.2.0、6.2.0a/b/c版本的交换机固件，FOS中添加一些新的（Fill Word value）填字值。然而，直到6.2.0c版本用户才有能力使用portcfgfillword命名改变每个端口的填字值。
随后，6.3.1a版本固件增加两种（Fill Word）填字模式。
相关症状可能包含了间歇性注销的主机/存储服务器HBAs的“译码”错误报告。博科交换机的故障可能通过er_enc_out或者er_bad_os错误来显示。
因此，基于这些博科问题来推荐GX2000的使用该规范：
请勿使用6.2.0c之前的固件版本；
所有HBA端口连接的6.2.0c和6.3.1版本固件{fill word}填字通常默认设置为0模式；
对于6.3.1a以及更高版本的固件，8GB的HBA FC适配器所有的端口应该设置为3模式，其他4GB或是2GB的HBAs端口应该设置为0模式。
需使用portcfgshow命令来检测特殊端口的（Fill Word）填字模式设置
例如：
IBM_2499_192:FID128:admin> portcfgshow 1/0 

Area Number: 0 

Speed Level: AUTO(HW) 

Fill Word: 3(A-A then SW I-A) 

AL_PA Offset 13: OFF 

需使用portcfgshow命令来更改端口的（Fill Word）填字模式设置: 

portCfgFillWord PortNumber Mode（portCfgFillWord 端口值模式）
重要提示：由于端口被禁用或是启用，更改（Fill Word）填字具有破坏性。没有必要停止GX2000软件，即使是短暂的连接被中断，也需要避免潜在性的双重故障以及主机的虚拟磁盘通道丢失。
请参照博科文档，以防信息和命令列表的语法/输出发生改变。

	

	
	
	请勿使用5.2.1或任何6.1.0以上版本固件。
在交换机的名称服务器表中，通过6.3.1版本的状态变革注册（SCR）值来升级6.3.0固件是无法正确注册的。博客缺陷数DEFECT000284472已经固定在固件版本v6.4.1a。
任何8GB的交换机（包含刀片交换机）使用固件版本6.4.0a，b，c和6.4.1可能观察到端口或群集交换机链路（ISL）的连接丢失可能导致IO丢失。请查看博客缺陷数DEFECT000324848。
注册状态变更通知（RSCN）必须设置在GX2000服务器（主机、存储阵列和其他GX2000服务器合作伙伴）上规划所有交换端口


11、灾备机房装修
	序号
	产品名称
	规格型号
	投标产品品牌、规格、型号：
	单位
	数量

	一
	装修部分
	

	1
	墙面处理
	华润 高级环保乳胶漆饰面
	
	平方
	100

	2
	万能胶
	国产优质
	
	批
	1

	3
	玻璃胶
	国产优质
	
	批
	1

	4
	铝塑板饰面踢脚线
	国产优质
	
	米
	30

	5
	金属角线
	国产优质
	
	米
	30

	6
	全钢有边抗静电地板
	600*600*35
	
	平方
	20

	7
	防静电地板胶
	国产优质
	
	平方
	1.2

	8
	地面防尘处理
	定制
	
	平方
	20

	9
	地面保温处理
	挤塑板20mm，30mm素混凝土保护层及找平层
	
	平方
	20

	10
	防水坎
	
	
	个
	1

	11
	操作台
	双人
	
	套
	1

	12
	椅子
	
	
	把
	2

	13
	隔断
	
	
	批
	1

	14
	10mm钢化喷砂玻璃
	
	
	平方
	8

	15
	12mm钢化玻璃门
	
	
	套
	1

	16
	防火防盗门
	单开门900*2000
	
	套
	3

	二
	KVM：
	

	1
	KVM
	KVM SVR CNSL SW ALL
适配器：KVM PS/2 Cnsl Itfc Adptr-8 ALL
线：KVM PS/2 Cnsl Itfc Adptr ALL


	
	台
	1

	三
	防雷接地：
	

	1
	铜排
	40*40
	
	米
	25

	2
	绝缘纸
	
	
	套
	1

	3
	连接螺栓
	
	
	套
	1

	4
	铜线
	BVR25mm2
	
	米
	100

	5
	模块
	
	
	根
	15

	6
	降阻剂
	
	
	袋
	15

	7
	辅材
	膨胀螺丝、铜鼻、PVC管等
	
	批
	1

	8
	二级避雷器
	LJ3P060-5J
	
	套
	1

	9
	三级避雷器
	LJ3P040-5
	
	套
	1

	四
	机房配电：
	

	1
	配电柜
	
	
	套
	1

	2
	空开
	60KA、40KA
	
	套
	1

	3
	线缆
	16平方、10平方、6平方
	
	批
	1

	4
	辅材
	PVC管、插线板、五金扣件
	
	批
	1

	5
	发电机
	5kw
	
	台
	1

	五
	机房集中监控系统：
	

	1
	监控主机
	带网管功能，可支持8路模拟量、8路开关量、4路控制输出，2路RS232串口，通过IP网络与监控服务器进行通信。
	
	台
	1

	2
	短信模块
	接在DAS3000JG,针对具体监测事件触发的报警按设置策略,自动将告警内容以短信的方式告知系统已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话
	
	台
	1

	3
	通讯转换模块
	BDAM8520双串口转网口，自带电源
	
	台
	1

	4
	通讯模块
	
	
	只
	1

	5
	工业电源
	工业级配套，220VAC转12VDC，为传感器集中供电
	
	只
	1

	六
	传感设备：
	

	1
	水浸变送器
	包含检测报警控制器和漏水检测线缆(5米) 工作温度：0℃-50℃，工作湿度20-100%RH：。误报率<100ppm，隔离强度：DC 2000V,供电电压：DC 24V (9VDC-32VDC),抗干扰等级：国标3级。
	
	套
	2

	2
	温湿度传感器
	0-50℃/0-100%RH,输出量为标准的两线制0~5V模拟信号高精度、具有长期稳定性工作温度、湿度范围广，量程宽具有电源极性保护 。
	
	套
	1

	3
	烟雾传感器
	0-50℃/0-100%RH,输出量为标准的两线制0~5V模拟信号高精度、具有长期稳定性工作温度、湿度范围广，量程宽具有电源极性保护
	
	套
	1

	4
	智能三项电量仪
	测量三相四线的电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等电力参数；
	
	台
	1

	七
	监控设备：
	

	1
	四路网络硬盘录像机
	每个机房接一个摄像机,预留一路视频口,供扩展用,通过网络远程监视
	
	台
	1

	2
	红外半球摄像机（540线,20米红外夜视,云台,含支架）
	可以远程控制摄像机转动,带红外夜视功能,540线高清
	
	个
	1

	
	显示器
	17寸
	
	台
	1

	3
	专用硬盘
	可以保存一个月图像数据,循环录像
	
	个
	1

	
	集中供电电源
	12V10A
	
	个
	1

	八
	门禁系统：
	

	1
	网络门禁控制主机（刷卡＋密码）
	标准ICP/IP协议通讯,三种不同方式操作,感应卡操作/感应卡+5位密码操作/用1至5位密码操作
	
	台
	1

	2
	磁力锁
	450~550KG
	
	只
	1

	3
	开关电源
	感应卡操作/感应卡+5位密码操作/用1至5位密码操作
	
	只
	2

	4
	出门按钮
	塑料面板或不锈钢面板（可选）
	
	只
	1

	九
	监控管理软件系统：
	

	1
	智能环境监控管理系统软件
	监控管理系统软件平台采用C/S的运行模式，服务器端承载业务分析处理功能，数据库访问管理功能，客户端主要为人机操作界面，同时支持B/S运行体系。系统是基于C++语言开发的组态软件，通过系统自带的组态功能实现对机房动力系统（包括配电柜、UPS）、环境系统（机房专用精密空调、漏水、电池漏液）检测、温湿度监测、消防监测等子系统的组态，实现3D效果图形化界面集中监控。

支持Microsoft WindowsXP 、windows server 2003\2008 等操作系统。支持SQL Server、MY SQL、Oracle等数据库。同时，支持XML、JSON等标准数据定义格式、支持SNMP、Modbus-RTU、Modbus-TCP等多种协议接口的开发。
	
	套
	1

	2
	机房智能设备数据接入模块
	UPS
	
	套
	1

	
	
	（空调）
	
	套
	1

	3
	IT设备监控
	WINDOWS2003/2008服务器监控、路由器／交换机等网络设备监控
	
	点
	10

	4
	监控管理服务器
	CPU双核2.0以上/内存4G以上/显卡512M以上/硬盘配置2*500GB\raid1备份
	
	台
	1

	十
	报警系统：
	

	1
	短信报警平台系统模块
	针对具体监测事件触发的报警按设置策略 自动将告警内容以电话语音的方式告知系统已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话
	
	套
	1

	2
	语音电话报警系统模块
	针对具体监测事件触发的报警按设置策略及设备本身的故障时，将通过GSM模块，自动向设置的手机号码发送报警短信，并在系统维修正常后自动发送信息给相关人员。告警短信内容包括报警设备的地点、名称、报警监测量、报警等级、报警日期、报警时间、报警值、报警原因等内容


	
	套
	1

	3
	机房空调系统
	机房精密恒温恒湿空调（35平面积）
	
	台
	1

	十一
	消防：
	

	1
	七氟丙烷无管网灭火装置
	GQQ90/2.5
	
	套
	2

	2
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	
	kg
	140

	3
	气体灭火控制器
	GST-QKP01
	
	套
	1

	4
	烟感
	JTY-GD-G3
	
	只
	2

	5
	温感
	JTW-ZCD-G3N
	
	只
	4

	6
	气体输入输出模块
	GST-LD-8301
	
	只
	1

	7
	声光报警器
	HX-100B
	
	只
	1

	8
	放气指示灯
	GST-LD-8317A
	
	只
	1

	9
	紧急启停按钮
	GST-LD-8318A
	
	只
	1

	10
	智能电源箱
	GST-DY-100
	
	台
	1

	十二
	机房原有线路整改
	
	
	
	

	
	原有线路整改
	
	
	批
	1

	十三
	UPS电源
	
	
	
	

	
	UPS电源
	6KVA，8小时不间断，山特C6KS主机一台，32节电池，2个16节电池柜
	
	台
	1


二、软件参数：
01、区域阅片中心（20个网点，每个网点按一台设备预算）
1.1. 区域影像阅片中心服务器管理软件
1.  支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件；服务器操作系统支持windows、Linux、Unix等主流操作系统；应用服务支持windows、Linux、Unix等主流操作系统；支持主流数据库SQLServer、Oracle、DB2等
2.  ★存储格式遵循DICOM3.0标准：支持常见DICOM影像的存储；支持DICOM结构化报告SR的存储；持DICOM留痕信息GSPS的存储；支持DICOM Store服务；支持DICOM Worklist服务；支持DICOM PPSM服务；支持DICOM Query/Retrieve服务。

3.  支持符合JPG、JPEG2000标准压缩；支持有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式；

4.  自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一；

5.  归档支持按照设备、检查类型分类定制方案。灵活配置影像分发、匹配规则、信息引用、压缩策略。

6.  提供并支持汇总和统计，跟踪病人状况、检查报告以及资源使用情况；

7.  对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式；

8.  支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式；

9.  所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片；

10.  兼容现有大部分影像设备的Worklist信息请求；可以为每种设备型号定义消息请求方案；支持配置不同设备的中文字符编码格式；为不同设备定义部位编码

11.  病人数据管理，记录、修改和查询任意病人记录；

12.  病人预约管理；

13.  能够提供详细的运行日志和用户的操作日志，易于进行系统维护并及时定位问题。

14.  ★使用快速定位算法，直接定位影像存储位置，数据库中无需记录图像索引信息；

1.2. 区域影像技师工作站软件
1.  适用于普放、CT、MR、核医学及牙科的病人集中登记功能；
2.  用于病人登记、预约及预约管理；
3.  各可定义影像号的分配策略及起始编号；
4.  可识别并调用复诊病人登记信息；
5.  可自动匹配收费金额；
6.  支持扩展申请单扫描、支持多种信息录入方式；
7.  登记预约检查，能够准确预约到每天的某一个时段；
8.  病人达到确认并进行排队；
9.  具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理；
10.  自动生成科室的检查编号并可以打印条码以及候诊叫号单；
11.  候诊叫号单可以用于报告领取。
12.  可自定义编号策略，如前缀、后缀、编号位数等等。

13.  ★支持批量登记功能； 

14.  支持查看申请信息：查看选中的Modality worklist的病人检查申请的详细信息，包括扫描的申请单等信息。方便技师更好的了解检查病人的检查要求；
15.  支持显示内容可设置：列表界面支持设置每一列是否显示，显示的宽度，显示的名称以及显示的顺序；
16.  支持列表内容排序：支持点击列表头使列表按此列的内容进行升、降排序；
17.  支持查看病人信息，包括临床信息；

18.  支持技师交接班时对设备状态的管理；

19.  支持技师工作站打印胶片与报告。

1.3.区域医生阅片系统软件
1.  急诊检查红色显示
2.  报告任务自动刷新，支持任务优先级
3.  可以浏览电子申请单和已拍摄申请单
4.  可在无图状态下书写诊断报告
5.  报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）
6.  报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式 

7.  在书写报告过程中可随时切换报告单样式
8.  支持报告回退流程
9.  历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告
10.  常用词汇管理，支持报告模板管理
11.  报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换
12.  报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）
13.  按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序
14.  通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告
15.  诊断报告分类、组合、模糊检索功能
16.  支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印
17.  严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、审核机制或无级审核机制进行工作；
18.  ★诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来；
19.  系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板；
20.  内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用；
21.  从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照；
22.  打印得出“所见即所得”的报告；
23.  ★支持DICOM Store SCU转发功能，支持DICOM Print SCU 胶片打印功能，实现不规则打印布局；支持Query/Retrieve SCU 功能，实现从第三方PACS服务器加载图像；可以把图像以DICOM、JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质；可以导出为符合DICOMDIR标准及IHE定义的Web格式的CD光盘；可浏览专业后处理工作站生成的结构化报告；可生成及浏览标准的图像留痕信息DICOM GSPS；
24.  确保能快速调阅图像（≤5秒）；
25.  支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理；
26.  旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直）；
27.  伪彩色：改变图像颜色（各种色彩）；
28.  反色：使图像呈相反的颜色显示；
29.  影像缩放：图像整体缩小、放大；
30.  局部放大：放大镜功能；
31.  图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分；
32.  框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小；
33.  掩膜显示：遮住图像其他部分，只显示感兴趣部分；
34.  动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像，播放速度可由操作者调节；
35.  线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率；
36.  点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值）；
37.  重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态；
38.  标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；
39.  测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；
40.  窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设），直方图调窗，可使用影像自带的VOI LUT方案显示优化效果
41.  影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比；
42.  层叠显示序列图像；
43.  更改工具栏显示方式，可将工具栏的定靠方式自定义在上、下、左、右各方向，并可设置为显示或隐藏状态；
44.  缩略图显示与停靠：可以显示所调阅图像的缩略图，并可设定缩略图停靠在屏幕上的位置；
45.  ★一体化显示缩略图，在缩略图中可同时显示患者、检查、序列、图像信息，包含的信息更丰富。在高分辨率显示环境下减少视线焦点的移动距离。
46.  缩略图显示排序规则可实现序列号排序及时间排序模式
47.  ★图像导航:在高分辨率显示环境下通过选择对缩略图操作，可以大大缩短鼠标移动距离。
48.  支持大屏幕显示模式，在高分辨率环境下支持大图标，大字体，大菜单方案
49.  用户可灵活自定义鼠标左键、中间键、右键的默认操作功能；
50.  可按不同的影像模式对常规的图像处理按钮进行自定义定制，并且在调图时，常规用的功能按钮能按预先定制的方式自动设为默认方式；
51.  实现用户挂屏协议，为每一个用户定义不同设备影像操作习惯。
52.  ★针对于CR及DX等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能；
53.  分组标识工具:  标注用的工具有五种颜色分组标题、文字标注、箭头标注、矩形标注、椭圆标注、多边形标注、曲线标注、实心巨型标注、实心椭圆型标注、实心多边形标注；
54.  CT扫描定位线：可以将段层切片对应的定位线显示在定位片上
55.  MR定位线：可以在不同的序列间通过定位线显示相互间的关系
56.  自动析分序列：针对在同一序列内平扫、增加的图像进行自动析分
57.  ★同步定位：同方向上的不同序列可以根据床位信息自动同步
58.  ★病灶点定位：不同方向不同序列间可以同步定位病灶点
59.  CT、MR段层切片图像可根据图像编号或床位空间坐标信息排序
60.  嵌入式定位图，针对CT、MR胶片打印在每一幅图像右下角显示当前图像的定位图
61.  提供MPR/MMPR(多平面重建)功能
62.  ★提供MIP（最大密度投影）功能
1.4.统计管理工作站软件
1.  支持设备管理功能；
2.  设置系统的用户信息以及权限、角色；
3.  支持人员管理功能；
4.  方便设置系统的工作流程。
5.  病人数据管理，记录，修改和查询任意病人记录；
6.  检索管理患者的历史信息，基于“患者ID”“患者姓名”等的检索；
7.  患者统计功能，检索条件包括：设备类型、患者姓名、年龄、性别、临床诊断、检查类型、检查时间段、影像诊断、主题词、解剖部位；
8.  科室管理统计；
9.  每月的收入情况；
10.  ★阳性率统计
11.  每台设备的使用情况统计；
12.  不同卫生院检查情况的统计；
13.  不同时间段的统计情况；
02、区域LIS共享中心（6个网点，每个网点按一台LIS设备预算）
区域检验标本数据交换平台

技术要求：

(1) 基于BS方式，采用成熟的数据交换中间件产品，支持在异构系统之间进行跨平台的数据交换；

(2) 支持异构性数据源，支持主流的数据库产品，具有跨平台运行能力；

(3) 具有统一的目录服务体系，提供统一的用户身份认证和权限管理；

(4) 提供信息解析、日志、审计、监督等管理功能，保证平台正常、可靠运行。

功能要求： 

（1） 各管辖实验室出具的检验报告，能及时自动上报到本平台； 
（2） 提供样本的实验室和临床医生可以在网上浏览和打印检验报告； 

（3） 报告中心在收到病人的检验报告后，可以在第一时间利用短信等便捷方式通知病人检验报告已经发出，及报告的具体内容。 

（4） 病人可以通过互联网，快速浏览本人的检验报告。减少病人往返医院，查询打印检验报告的时间和费用。

（5） 可以和第三方CA认证公司做接口，形成加入数字签名的检验报告，作为医疗事故处理的法律依据。

（6） 对于必须将样本外送检验的实验室，可通过本平台向中心实验室和三级医院实验室进行预约检验。中心实验室或三级医院可以自动将检验申请单导入到LIS中，并在接收到社区服务站送上来的样本后，在本平台上予以回执。

（7） 对提供样本的实验室可以自动下载检验报告，并导入到本实验室LIS中，临床医生可直接在本地查询检验结果，对病人诊断；

区域检验门户网站

栏目设置

应提供以下网站内容或功能：

1、 中心简介

此栏目可以使访问者对区域检验中心的概况、发展等进行全面的了解。

2、 中心新闻

报道区域临床检验工作的最新新闻。

3、 中心文件

提供临床检验质量控制相关文件说明及下载

4、 通知公告

向区域各医院发布最新的通知公告的平台

5、 行业动态

可以实时了解整个检验行业最新的新闻、活动及技术方面的进展

6、 检验论坛

为检验工作者提供了一个相互交流沟通的平台

7、 实验室入口

为区域内各实验室提供实时质控、远程预约、报告查询等登录入口

8、 质控中心入口

为质量监控部门提供登录入口

9、 病人注册与登录

对于愿开通意网上检验报告查询的病人，允许在网上注册和修改个人资料，提供登录入口

远程检验预约管理系统

具体功能要求如下：
（1） 手工录入检验医嘱：对没有配置样本采集系统的送检单位，可以通过本平台，手工录入检验申请信息。包括：送检单位、样本类型、病人姓名、性别、年龄、科室、医生、病区、病房、检验项目等；

（2） 自动上报检验医嘱：本系统提供数据上传接口服务，支持与送检单位的样本采集系统对接，自动接收检验申请单信息上传并存储。

（3） 自动下载检验医嘱：区域检验中心通过本系统提数据下载接口服务，自动下载来自送检单位的检验医嘱。

（4） 样本接收回执：检验中心接收到送检的样本后，会对本申请单进行回执，包括“受理中”或“拒绝”。
（5） 各申请单位可以随时查看本单位检验申请单的状态，打印回执。
远程检验报告管理

检验报告存储

提供检验数据或报告文件的存储功能，接收“实验室客户端”上传的检验报告数据或文件，分类存储到检验报告数据服务器中。

检验报告查询

    1、各送检标本的实验室，可以登录到检验中心网上平台，浏览本实验室外送样本的检验结果。

    2、可查看和打印检验报告

检验报告下载

系统提供检验报告下载功能，接收“实验室客户端”查询检验报告申请，可以按照数据交换的标准，将检验报告封装成指定格式，并传递给调用者。

检验报告短息提示子系统

功能要求：

检验报告一旦发布到互联网上，系统可以向协作医院开展短信提示，便于医院上网获取检验报告。患者可以在提供检验报告的医院申请开通短信提示或在门户网站上开通此功能，填写相关信息。

实验室客户端软件设计

检验报告上传

(1) 中心实验室LIS系统和区域检验平台信息交互，通过患者的身份证或其他唯一性身份信息后，向共享平台申请该病人的唯一ID码，并置入即将上传的检验报告中。

(2) LIS系统将封装好的检验报告文件上传到共享平台上。

报告下载打印

在各分实验室外部的专设打印站或者协作医院端，通过配置专门的打印程序，下载网上报告中心的检验报告。

根据地域划分，可以设置一些集中报告打印站，限制于对该区域的协作医院打印检验报告；对不同的协作医院，限制打印本院的检验报告。

全区域实验室实时质控平台（Inter-laboratory Quality Control）

互联网质控数据交换中心平台

1. 建设专业网站，介绍质量控制的政策法规、业务流程、分析指标、评价结论等等，规范实验室日常质控行为；

2. 实验室可查阅质控计划：专业、批次、项目。

3. 手工录入：提供在线录入质控数据的功能；

4. 文件上报：实验室可下载当次质控数据上报表格，在填写完成后，在线上报质控数据。

5. 自动上报：支持与实验室质控数据采集与上报系统自动对接，自动接收并存储实验室质控数据；

6. 在质量控制中心完成质控评价后，实验室可查阅、下载、打印质量评价报告。

实时质量监控与评价模块

质控计划

1. 设定开展IQC的定性定量专业；系统投入使用后，临检中心可增加新的专业。

2. 制定质控计划：专业、批次、质控物、质控项目、参与质控的实验室。

3. 根据当期质控计划，为每个专业生成IQC上报表格。

4. 发布质控计划到数据交换中心，数据交换中心据此对实验室进行权限控制。

质控数据管理

1. 可自动从数据交换中心收集实验室上报的质控数据。

2. 分类浏览查阅：可查阅已进入IQC库的质控数据、未进入IQC库但已上报到数据交换中心的数据、以及未上报数据的实验室列表等。

3. 可审定实验室上报的质控数据，对不合格数据予以退回。

统计靶值

1. 可选定参与统计的实验室范围：全部实验室、按地区划分、按医院等级划分等。

2. 可选定分组方式：按样本、按方法、按仪器、按试剂等。

3. 可选定奇异点提出的规则，可多次加权过滤超过2SD、3SD的数据等。
4. 统计结果包括：靶值、SD、CV、实验室数、范围、最大最小值、数据分布等。

录入靶值

在设定参比实验室条件下，可以输入靶值，以参比实验室的测量值作为质控物的靶值。

质量监控

1. 数据监控：对各实验室上报的原始数据的分类浏览查阅，监控实验室上报的质控数据的完成情况。

2. 质控分析：对每家实验室质控数据，绘制Levey-jennings质控图、Z－分数图、Youden图、累计和图等四种常用质控图，使得质量评价活动更加直观、全面。

统一质控物条件下的室间比对

1. IQC室间比对报告：按项目、批号、方法分组，统计各实验室质控结果相对于组内结果的SDI、CVI等比对评价。输出包括：项目、样本批号、分组、本实验室自定靶值、组内均值、所有实验室均值、本实验室CV、组内平均CV、所有实验室CV，本实验室相对于组内的SDI、CVI。 
2. IQC累计比对报告：对一个实验室的选定时间内的数据按批号统计某一项目的组内实验室数、组内均值、组内CV、本室均值、本室SD、本室CV，计算SDI、CVI情况。

3. 不精密度评价报告：按项目、批号、方法分组，统计组内实验室数、组内均值、组内CV%、RCV均值、实验室RCV分布、小于推荐RCV%。显示了各实验室测定结果间的一致性。
4. 不准确度评价报告：按项目、批号、方法分组，统计组内实验室数、组内均值、组内靶值、组内偏倚、实验室自定靶值分布。显示了各是实验室测定结果与真值（给定靶值）的一致性。

5. 临检中心工作人员可以在中心打印评价报告。

6. 评价报告可发布到数据交换中心供实验室下载。

汇总报告

1. 统计区域所有上报数据的实验室符合率和优秀率等情况。

2. 质量控制中心打印汇总报告。

3. 汇总报告可发布到数据交换中心供卫生行政部门查阅和下载。

实验室端质控数据上报系统

每一家参与区域质量评价的实验室，必须配备质控数据采集与上报系统，其基本功能是：

1. 实验室可以与质控数据的编码对应；

2. 检验科可以录入每台仪器的室内质控数据；

3. 实验室如果已建立LIS，则可以设定提取规则，自动从LIS中提取质控数据；

4. 自动下载质量控制中心的检验质量评价报告。

5. 实验室可以离线查看与分析本实验室的质控状况。

标准编码表对应

可以从检验中心网站上下载有关仪器、试剂、质控物、检验项目、校准物、检测方法等标准代码，并与实验室内部相关代码对应；

配置LIS数据提取规则
可以配置与实验室当前使用的LIS系统或仪器中文系统的数据接口，可以从相应的软件系统中直接读取质控数据；

设置质控计划

设置参与实验室实时质量监控网的质控计划，包括参与的仪器、试剂、质控物、校准物、检验项目和检验方法等。

提取当日质控数据

按照区域检验质量控制中心的要求对上报的数据进行对应转换，并生成规范的上报格式文件；

质控数据自动上报

自动与互联网数据交换中心平台进行对接，完成数据的上报；

样本采集站系统（Specimen Processing Station）

病人身份识别管理

1、 如果医院已建有HIS系统，并且病人的身份已在HIS系统中识别并登记，那么本系统可以通过病人的病历号、检验的发票号、或者就诊卡等为标识，从HIS系统中核收病人信息。

2、 如果医院没有HIS系统，本系统将识别病人的唯一身份信息，如社保卡或身份证号，并从检验数据交换中心调阅病人信息。

3、 补充录入病人信息：姓名、性别、年龄、科室、医生、病区、病房等。

检验医嘱管理

1、 如果医院已建有HIS系统，并且在HIS系统中已经录入检验医嘱，那么本系统可以通过病人的病历号、检验的发票号、或者就诊卡等为标识，从HIS系统中核收检验的项目信息。

2、 如果医院HIS系统不能下检验医嘱，本系统可开展交互式检验医嘱生成管理，即在医生录入检验医嘱时，根据不同的检验项目，系统自动提问，在医生回答完问题后方可完成申请。如开展血气分析时，系统提问病人体温、血红蛋白及吸氧情况等。这样有助于在检验完成后，检验结果可以更有效的辅助临床诊断。

3、 系统自动将多张以收费项目登记的检验医嘱，转换为以检验科设定的组合项目或单项项目登记的检验医嘱。

4、 可在检验医嘱中设定样本采集时间，可选当前时间或之后5、10、15、30分钟。

5、 按预先设定的条码规则，自动生成条码，打印条码，可一式两张或多张。对采用预制条码的模式下，系统在本处扫描条码并与病人身份关联。

样本采集管理

1、 可设置采样组名称、采样管类型、颜色、容量、样本类型、检验专业和检验项目、条码号的编制规则、条码号打印位置、辅助打印的申请单信息在条码上的具体打印位置等；

2、 申请单录入完成后，自动提示护士样本的采集信息，包括：患者姓名、条码号、采样组、采样管类型、颜色、样本类型、检验项目等，指导护士采样准本，防止差错；

3、 可调整采样分组；

4、 可设定采样时间；

5、 可打印条码，可适用于多种不同的条码打印机；

6、 对已开始采集样本，提示不再允许修改医嘱。

样本外送管理

1、 对于本实验室不能开展的项目，生成外送申请单。

2、 自动引导进入远程预约检验平台，选择开展本检验的实验室，发送检验申请单。

3、 形成样本派送单，支持样本物流。

03、PACS系统
PACS/RIS软件必须为纯中文界面，所有应用软件必须具有高度易用性、简便性、先进性、扩张性、高可用性及高效率，并行处理能力强，美观实用。
全院影像中心
PACS影像管理服务
15.  建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理海量数据存储；支持大任务量并发请求；服务器操作系统支持Windows、Linux、Unix等主流操作系统；支持主流数据库SQLServer、Oracle、DB2等主流数据库；
16.  ★存储格式遵循DICOM3.0标准：支持常见DICOM影像的存储；支持DICOM结构化报告SR的存储；支持DICOM留痕信息GSPS的存储；支持DICOM Store服务；支持DICOM Worklist服务；支持DICOM PPSM服务；支持DICOM Query/Retrieve服务。

17.  支持符合JPG、JPEG2000标准压缩；支持有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式；
18.  自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一；
19.  归档支持按照设备、检查类型分类定制方案。灵活配置影像分发、匹配规则、信息引用、压缩策略。
20.  提供并支持汇总和统计，跟踪病人状况、检查报告以及资源使用情况；
21.  对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式；
22.  支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式；
23.  所有设备影像直接传送至服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片；
24.  兼容现有大部分影像设备的Worklist信息请求；可以为每种设备定义消息请求方案；
25.  病人数据管理，记录、修改和查询任意病人记录；
26.  病人预约管理；
27.  提供详细的运行日志和用户的操作日志，易于系统维护并及时定位问题。
28.  ★使用算法进行智能分词搜索，快速定位影像存储位置；

HIS系统接口
1.  根据医院的HIS系统情况，针对性开放接口，将PACS/RIS系统与医院HIS进行无缝的数据连接，实现将病人的基本信息进行共享。
2.  能实现与医院电子病历、体检系统的无缝连接。
临床发布管理服务
1.  定时检索符合条件的影像科室检查信息，并负责上传临床发布网关进行发布。
2.  支持配置发布报告的间隔时间。
3.  影像发布可支持选择：只发布打印图、发布所有静态图像、不发布图像。
4.  支持精确与模糊两种查询报告方式，可显示每个检查的数据与影像；
5.  每个各临床应用端的用户可以自行更改或设置登录密码；
6.  支持对已发布报告数据的维护；
7.  支持发布任务的自定义设置；
8.  支持影像单独存放，也可直接调阅PACS系统中的影像数据；
临床浏览终端
1.  提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断
2.  提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态
3.  可以显示病人的各类检查图像，具体有以下需求：CR、DX、DSA、RF、US、MR、NM、CT、ES等。
4.  能够显示静态图像，能够支持动态图像回放
5.  支持灰度和彩色图像显示
6.  经特殊授权的用户可以把图像以DICOM、JPEG、AVI格式另存到本地介质
7.  显示病人的文字报告快照
8.  可以在同一界面内，任意切换看到各影像科的原始图像及报告；
9.  支持对数据的模糊查找；
10.  提供与放射科诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力
放射子系统
放射登记功能
1.  用于病人登记、预约及预约管理，适用于普放、CT、MR、ECT等各类设备；
2.  可定义影像号的分配策略及起始编号；
3.  可识别并调用复诊病人登记信息；
4.  可自动匹配收费金额；
5.  支持扩展申请单扫描、支持多种信息录入方式；
6.  病人达到确认并进行排队；
7.  具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理；
8.  自动生成科室的检查编号并可以打印条码以及候诊叫号单；
9.  候诊叫号单可以用于报告领取。
放射医生阅片工作站软件
63.  急诊检查红色显示
64.  报告任务自动刷新，支持任务优先级
65.  可以浏览电子申请单和已拍摄申请单
66.  可在无图状态下书写诊断报告
67.  报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）
68.  报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式 

69.  在书写报告过程中可随时切换报告单样式
70.  支持报告回退流程
71.  历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告
72.  常用词汇管理，支持报告模板管理
73.  报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换
74.  报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）
75.  按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序
76.  通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告
77.  诊断报告分类、组合、模糊检索功能
78.  支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印
79.  严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、审核机制或无级审核机制进行工作；
80.  ★诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来； 

81.  系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板；
82.  内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用；
83.  从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照；
84.  打印得出“所见即所得”的报告；
85.  支持DICOM Store SCU转发功能，支持DICOM Print SCU 胶片打印功能，实现不规则打印布局；支持Query/Retrieve SCU 功能，实现从第三方PACS服务器加载图像；可以把图像以DICOM，JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质；可以导出为符合DICOMDIR标准及IHE定义的Web格式的CD光盘；可浏览专业后处理工作站生成的结构化报告；可生成及浏览标准的图像留痕信息DICOM GSPS；
86.  确保能快速调阅图像（≤5秒）；
87.  支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理；
88.  提供辅助阅片工具：旋转、伪彩色、反色、影像缩放、局部放大、图像漫游、框大小显示、掩膜显示、动态播放、线灰度图、点灰度值测量、重新加载、标注、测量、窗宽窗位值调整、影像比较、层叠显示序列图像；
89.  更改工具栏显示方式，可将工具栏的定靠方式自定义在上、下、左、右各方向，并可设置为显示或隐藏状态；
90.  提供阅片操作功能：缩略图显示与停靠、一体化显示缩略图、图像导航、支持大屏幕显示模式；
91.  用户可灵活自定义鼠标左键、中间键、右键的默认操作功能；
92.  可按不同的影像模式对常规的图像处理按钮进行自定义定制，并且在调图时，常规用的功能按钮能按预先定制的方式自动设为默认方式；
93.  实现用户挂屏协议，为每一个用户定义不同设备影像操作习惯。
94.  ★针对于CR及DX等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能；
95.  其他辅助阅片功能：分组标识工具、CT扫描定位线、MR定位线、自动析分序列、同步定位、病灶点定位；MPR/MMPR(多平面重建)；MIP（最大密度投影）
96.  CT、MR段层切片图像可根据图像编号或床位空间坐标信息排序
97.  嵌入式定位图，针对CT、MR胶片打印在每一幅图像右下角显示当前图像的定位图
CT/MR阅片专业工具
1.  CT扫描定位线：可以将段层切片对应的定位线显示在定位片上
2.  MR定位线：可以在不同的序列间通过定位线显示相互间的关系
3.  自动析分序列：针对在同一序列内平扫、增加的图像进行自动析分
4.  ★同步定位：同方向上的不同序列可以根据床位信息自动同步
5.  ★病灶点定位：不同方向不同序列间可以同步定位病灶点
6.  CT、MR段层切片图像可根据图像编号或床位空间坐标信息排序
7.  嵌入式定位图，针对CT、MR胶片打印在每一幅图像右下角显示当前图像的定位图
8.  提供MPR/MMPR(多平面重建)功能
9.  ★提供MIP（最大密度投影）功能

三维阅片专业工具
1.  提供DVR（体绘制或容积重建）功能
2.  提供MIP（最大密度投影）功能
3.  提供MinIP（最小密度投影）功能
4.  提供MPR/MMPR(多平面重建)功能
5.  提供AIP（平均投影）功能
6.  提供CPR（曲面重建）功能
7.  提供对腔体组织的VE可视化（虚拟内镜可视化）功能
8.  提供三维扫描新序列创建功能
9.  提供各种三维布局功能
10.  提供三维VOI裁剪功能
11.  提供三维图像的旋转、平移、放大、缩小等操作功能
12.  提供各种可视化厚度调节功能
13.  提供各可视化关联同步定位功能
14.  提供虚拟切割功能
15.  提供体绘制VRT传递协议调节和管理功能
16.  提供2D/3D一键切换功能
17.  提供3D可视化自由切换功能
放射主任统计及管理工作站软件
14.  支持放射科室设备管理功能；
15.  设置系统的用户信息以及权限、角色；
16.  支持放射科室人员管理功能；
17.  支持临床科室开申请单人员管理功能；
18.  方便设置系统的工作流程。
19.  病人数据管理，记录，修改和查询任意病人记录；
20.  检索管理患者的历史信息，基于“患者ID”“患者姓名”等的检索；
21.  患者统计功能，检索条件包括：设备类型、患者姓名、年龄、性别、临床诊断、检查类型、检查时间段、影像诊断、主题词、解剖部位；
22.  科室管理统计；
23.  科室每月的收入情况；
24.  阳性率统计
25.  每台设备的使用情况统计；
26.  不同临床科室申请检查情况的统计；
27.  不同时间段的统计情况；
超声子系统
超声登记工作站软件
1.  可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合。
2.  可编辑检查收费表，可为每台超声设定默认收费，可用下拉菜单的方式输入收费。
3.  可将检索结果导出来EXCEL电子表格进行保存。
4.  必须登记的项目为病人的姓名、性别、年龄、检查项目。其他信息可选择登记。
5.  只显示病人登记时常用的信息，可以隐藏不常用的病人登记信息。
6.  孕妇检查时输入末次月经日期自动计算孕龄。
7.  医生可以定义自己的中文输入方式，当该医生使用超声系统时，自动调用该医生的中文输入法。
8.  病人的登记资料在病历锁定前可以修改。
超声诊断工作站软件
1.  支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。
2.  支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询；给出符合查询条件的记录个数；查询的结果可以导出为EXCEL表格另外保存。
3.  数据列表的显示项目及显示顺序可以编辑。
4.  分病人登录、病人档案管理、图像采集、报告诊断、知识库维护、系统设置等权限。
5.  医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。
6.  诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。
7.  专业采集卡，图像采集数量无限制。分辨率768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号。
8.  支持DICOM采集、支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区，采集图像数量不受限制，动态采集支持DVD格式压缩；支持采集卡图像裁剪的功能。
9.  通过配置专业采集器，实现编辑A病人报告的同时可以采集B病人的图像；且在任意界面下均可以采集病人的图像，不须到特定的窗口采集图像。
10.  在病历管理、报告编辑、图像处理、打印界面下均可以放大查看与采集当前病人的图像，不须到特定的窗口查看、采集图像。
11.  用户可以把图像以DICOM、JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质。
12.  多种图像处理工具：测量、放大、标注、伪彩、明亮度、明暗度、对比度、RGB调节等；
13.  可以在工作站中制作幻灯片，当前病人的所有图像可一次性加入到幻灯片中，幻灯片中包含病人基本资料，病历图像及检查过程与结论。
14.  可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式、历史病历方式、正常报告自动生成、正常部位描述自动生成等方式快速打印图文一体报告单。
15.  全面丰富的超声知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书，包含有腹部、妇产、心脏等诊断模块。
16.  可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。
17.  可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。
18.  打印图像可实现自动排版，数量、字数、页数没有限制；
19.  未测量的参数应不在报告单中显示参数名称。
20.  报告单能另存为图片文件或PDF文件等，方便输出携带。
21.  可支持诊断提示的自动标号。
22.  检查部位的测量参数可以自由设置，设置的项目含参数名、参数简写、参考值范围、测量值。医生可以选择部分或全部参数作为需要输入或打印的项目。
23.  在编辑报告时，可在同一界面中可以比较当前图像和历史图像。
24.  集中预览或打印报告
25.  统计功能：包括医生工作量、检查项目、科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等19种统计报表。
26.  可支持自定义报表格式。
内镜工作站
1. 病人信息登记，复诊病人智能提示
2. 登记时自动生成病人姓名拼音首字母，方便检索
3. 消毒登记：提供对科室设备消毒的登记追踪记录，便于科室消毒管理，能查询所有未消毒登记的检查
4. 手术登记：提供对内窥镜科室手术记录追踪；
5. 病理登记：提供病理结果登记的单独页面，避免对检查报告的修改
6. 用户习惯策略：针对不同的用户使用习惯，用户可自定义查询列显示模式；
7. 支持模糊条件查询：检查医生、患者姓名、检查日期、检查结果的关键字、检查设备等。
8. 工作列表采用不同的色彩区分病人就诊状态，一目了然；
9. 提供登记界面模块化定制，可为每一家医院提供不同的登记界面
10. 病历删除受权限控制。
11. 检索数据可导成EXCEL文件。
12. 支持膀胱镜,耳鼻喉镜,胆道镜,腹腔镜,输尿管镜,支气管镜,椎间盘镜,胃肠镜,宫腔镜
13. 高档采集卡，图像采集数量无限制。最大分辨率768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号，支持动静态采集
14. 最高支持30帧/秒的动态采集。
15. 支持键盘快捷键采集和脚踏开关采集，能将图像采集到缓冲区。
16. 医学专用防水脚踏开关采集影像，即插即用，免驱免设置。
17. 采集病人的图像不须到特定的窗口采集图像。
18. 提供影像采集方案自定义设置：按照用户设定，将静态裁剪方案、RGB参数等一组图像采集保存为一个采集方案，切换方案即可适应不同镜头对采集的要求。
19. 在检索、报告编辑、打印界面下均可以放大查看与采集当前病人的图像，不须到特定的窗口查看、采集图像。
20. 图像不保存在数据库中，后台转换成DICOM格式进行单独存储
21. 图像可方便地导出。
22. 提供多种图像操作，如放大、标注、漫游、伪彩、翻转、旋转、定标、调节、复位、导入导出等；
23. 提供采集时间、打印顺序两种影像排序方法
24. 经处理的图像可保存，不可覆盖原图像。
25. 可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式等方式快速生成图文一体报告单。
26. 可以对诊断术语进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。
27. 提供对病历在打印完后X小时后，锁定病历
28. 在病历打印之后，任何对病历的修改都会保存修改记录
29. 提供对典型报告的收藏功能；
30. 采用矢量图技术编辑报告模板，模板的制作方便、直观；
31. 报告支持图像排版技术不须切换模板，直接选择需打印的图像，自动排版，能方便地清除误选的图片。
32. 可添加医院徽标在报告单中。
33. 能方便地清除误选的图片。
34. 打印时可切换诊断医生。
35. 具有针对内镜科室的多种图文报告编辑模式：无体位图、正常体位图以及全体位图模式等。
36. 提过各种统计功能，如：工作量统计、检查项目分类统计、临床医生申请单统计、工作量趋势图、费用统计。
04、移动查房系统

具备以下功能：

1. 病人信息检索：

①检索患者信息：

②检索药物医嘱信息：

③查询医生医嘱信息（非药物医嘱信息）：

2. 快速查看：

通过数据列表框上边的显示面板来显示每条信息的详细内容，这样使用者只需点击想要查看的那条信息，在显示面板上就会出现详细信息。

3. 用户定制工具条：

具体实现：

1、 病人入科扫描腕带，条码或二维码。

2、 病床前查房医生平板电脑查阅患者相关电子病历、电子医嘱、各类检验检查结果等。

3、 护士凭借平板电脑获取医嘱信息，通过平板电脑扫描病人腕带上条形码，与患者输液袋、检验标本上的条形码、口服药袋进行双重核对，同时语音提示，协助完成医嘱、巡视等各个护理环节，对特殊病人床前提示，护士医嘱床前提示、审核、未执行。护理级别、生命体征床前提醒并采集录入。

质量跟踪，人员、设备定位。患者随访等临床护理工作等各工作环节。
05、临床路径管理系统

具备以下功能：

1、具有路径基本信息录入（包括对应病种，病例分型，适用病情，路径的审核和新增和修改等）功能；
2、具有疗程安排（包括路径的日程设置、每个日程的医嘱计划、冶疗工作设置、护理工作设置并能对每天的路径设计相应的阶段评估等）功能；
3、具有路径设计时可以复制路径信息功能；
4、具有路径的信息字典的管理功能，提供路径变异情况录入时设计一些常用的变异信息为每个路径设置一些可选的字典和主要诊疗工作及主要护理工作的字典设置功能；
5、具有路径相关的类别设置（包括对医嘱类型的设置）；
6、具有导入路径和执行路径，在病人的诊断代码同相应的路径一致时可以用导入路径导入相关的医嘱进行执行；
7、具有使用情况统计功能，临床路径用户告知书的打印、变异记录统计、临床路径展示等。
06、基本药物统计管理

国家基本药物目录与医院药品对码；科室基本药物使用统计、分析；医生基本药物使用统计、分析；基本药物使用占比统计；基本药物处方占比统计分析；基本药物使用总量统计；支持以医生为单位统计、分析基本药物使用数据；处方、挂号对比统计、分析；
07、新会计制度入出库统计管理

按照新会计制度，对药品、材料等医疗物资进行成本核算；分科室统计药品支出成本；库房入出成本统计分析；药房入出成本统计分析；
08、抗生素使用统计管理系统

抗生素使用分类统计分析；分科统计抗生素用药数据，包括处方数、处方金额、抗生素占比等；以医生单位统计抗生素用药数据，包括处方数、处方金额、抗生素占比；抗生素使用实时统计、分析；分科出院病人抗生素使用强度统计、分析；
09、医疗机构抗菌药物临床应用情况统计管理系统

抗生素DDD自动计算；院方药品对码管理；按照《医疗机构抗菌药物临床应用情况调查表》自动生成统计数据；按照开单科室、开单医生各自生成《抗菌药物临床应用情况调查表》；
10、危急值病人提示处理管理系统

系统根据病人检验结果自动判断是否属于危急情况；如果出现有病人检验结果属于危急状态则系统（医生、护士站）出现醒目提示；当出现提示后需要录入处理人员帐号及密码验证，完成后提示消失；如未进行处理，系统每隔1分钟进行一次提示；
11、会诊申请处理管理系统
医生提交会诊申请，具体到专业、医生；被申请医生收到申请后进行提示直到会诊处理完成；会诊医生可书写会诊记录；非会诊医生不得书写会诊记录；
12、远程会诊管理系统

需实现以下功能：

（1） 医学资料传输系统：通过网络系统实现医疗信息，如病历资料、检查资料、诊疗资料等的传输；

（2）会诊流程的管理和控制系统，管理会诊申请、会诊安排、专家会诊、报告下载、费用核算、质量评价等多种功能；

（3） 实时交互式会诊系统：分为以视频会议方式开展的交互式远程会议和非交互式方式远程会议；

（4）远程医学教育系统：会诊中心安排专家定期为会员医院进行医疗知识讲解；

（5）手术室、每个病区和会议室皆能实现远程会诊功能。

2远程医疗系统整体功能和体系结构

（1） 医学资料传输系统：通过网络系统实现医疗信息，如病历资料、检查资料、诊疗资料等的传输；
（2）会诊流程的管理和控制系统，管理会诊申请、会诊安排、专家会诊、报告下载、费用核算、质量评价等多种功能；
（3） 实时交互式会诊系统：分为以视频会议方式开展的交互式远程会议和非交互式方式远程会议；

（4）远程医学教育系统：会诊中心安排专家定期为会员医院进行医疗知识讲解；
3系统功能说明

系统的子系统和模块说明见下表：

	系统
	模块

	管理中心子系统
	会诊信息检索

	
	会诊查看

	
	影像浏览

	
	会诊的分配与安排

	
	报告浏览/发布

	培训培训
	培训安排

	
	费用管理/查看

	
	会诊量统计

	
	业务数据维护

	数据中心子系统（可选）
	基本信息管理

	
	类型数据管理

	
	组织管理

	
	用户管理

	
	存储服务器管理

	
	存储介质管理

	
	科室管理

	
	角色管理

	专家会诊子系统
	会诊信息检索

	
	会诊查看

	
	影像浏览

	
	报告编辑与修改

	
	报告输入模板编辑与应用

	会诊申请子系统
	DICOM接收/文件导入

	
	会诊信息检索

	
	会诊建立/修改/查看

	
	影像浏览

	
	报告下载/浏览

	
	培训申请

	
	费用查看

	视频通信子系统
	视频服务器管理（可选）

	
	视频会议终端


4技术要求

会诊中心配置
	序号
	部件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	品牌计算机系统
	套
	1
	详细配置

	
	清单（单套）
	机箱
	台
	1
	ATX

	
	
	主板
	块
	1
	　

	
	
	CPU
	个
	1
	酷睿双核

	
	
	硬盘
	块
	1
	160G

	
	
	内存条
	条
	1
	2G

	
	
	声卡
	块
	1
	集成

	
	
	显卡
	块
	1
	集成

	
	
	光驱
	个
	1
	DVD

	
	
	网卡
	个
	2
	10M/100M自适应

	
	
	键盘
	个
	1
	　

	
	
	鼠标
	个
	1
	光电鼠标

	
	
	音箱
	套
	1
	　

	
	
	电源线
	条
	1
	　

	
	
	显示器
	台
	1
	19宽屏 液晶

	
	
	操作系统
	套
	1
	WindowsXP

	2
	双头显卡
	个
	1
	　

	3
	19宽屏液晶显示器
	台
	1
	　

	4
	杀毒软件
	套
	1
	　

	5
	影像诊断软件
	套
	1
	　

	6
	摄像头
	个
	1
	　

	7
	2.5米视频线
	根
	1
	

	8
	摄像头机架
	个
	1
	

	9
	12×17英寸胶片扫描仪
	台
	1
	扫描资料

	10
	音视采集卡
	个
	1
	

	11
	i麦克风
	个
	1
	


13、手术麻醉申请管理系统

手术申请、安排，手术结果登记 
根据医生的手术预约单，安排手术所需的设备和器材，保证手术的执行，并开出执行结果报告，进行手术后用药、麻醉登记及各种费用的计扣等等，提高手术响应速度和医疗水平。包括的内容有：手术、麻醉预约、申请、批准、安排；术前讨论、手术费用、麻醉医嘱（模板）；用药，配血、敏试等记录；手术、麻醉同意书（模板）；术后随访记录；手术器械，纱布等的准备和术后清点记录；系统操作权限设置等。

14、OA系统

要有办公邮件系统，行政办公管理等功能，实现无纸化办公。

15、桌面管理系统

	功能模块
	功能名称
	功能说明

	资产管理
	基本信息查询
	可以根据IP地址范围、操作系统类型、计算机组、计算机名等多种条件进行组合查询，查询结果包括资产编号、计算机组、使用者、计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、计算机品牌、物理位置、备注等，并提供报表输出及导出到文件

	
	硬件信息查询
	可以根据IP地址范围、操作系统类型、计算机组、计算机名及硬件配置情况进行组合查询，查询结果包括资产编号、使用者、计算机组、计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、CPU类型、主频、内存、硬盘、光驱、软驱、显卡、声卡、网卡等，并提供报表输出及导出到文件

	
	软件信息查询
	可以根据IP地址范围、操作系统类型、计算机组、计算机名等多种条件进行组合查询，查看每台计算机安装了哪些软件；可以根据某个软件安装/未安装情况进行查询，查看每个软件在网络内部署的数量及安装的计算机；所有查询结果均可以报表输出及导出到文件

	
	变动信息查询
	可以快速查询网络内各计算机的硬件、软件、计算机名、IP地址的变动信息，支持组合查询。主要查询内容包括：资产编号、使用者、组名、计算机名、IP、MAC、操作系统、变更类型、变更描述、发生时间、登录账号等。查询结果可以报表输出及导出到文件

	
	整机信息维护
	允许管理人员补充录入资产编号、使用者、品牌机/兼容机类型、物理位置、购买时间、显示器类型、备注等信息

	维修管理
	自定义设备类型
	可以自定义设备类型

	
	维修信息录入
	录入设备的维修信息

	
	维修信息查询
	查询设备的维修记录及进度

	应用程序管理
	应用程序历史记录
	记录客户端上应用程序的执行状况，跟踪应用程序运行起始时间、结束时间、登录账号等详细信息

	
	应用程序执行许可策略（黑名单）
	黑名单可以禁止指定程序的运行，可以做到应用程序改名，策略仍然有效；可以设置策略有效的时间范围；可以批量设置计算机范围，不需要逐台设置

	
	应用程序执行许可策略（白名单）
	白名单可以只允许指定程序的运行，可以做到应用程序改名，策略仍然有效；可以设置策略有效的时间范围；可以批量设置计算机范围，不需要逐台设置

	
	应用程序运行时长统计
	自动跟踪各计算机上应用程序的执行时长，可以统计出执行时长最长的TOPn，有列表、柱状图和饼状图多种显示方式，统计结果可以输出到文件

	
	应用程序运行次数统计
	自动跟踪各计算机上应用程序的执行次数，可以统计出执行次数最多的TOP N，有列表、柱状图和饼状图多种显示方式，统计结果可以输出到文件

	设备管理
	禁用光驱
	禁用光驱

	
	禁用软驱
	禁用软驱

	
	禁用串口
	禁用串口

	
	禁用并口
	禁用并口

	
	禁用无线网卡
	禁用无线网卡

	
	禁用蓝牙
	禁用蓝牙

	
	禁用Modem
	禁用Modem、GPRS/CDMA上网卡

	U盘管理
	禁用U盘
	禁止使用U盘，USB输入输出设备不受影响

	
	U盘只读
	可以设置计算机的U盘只读，禁止U盘写入

	
	U盘插拔日志
	自动记录U盘的插拔使用情况

	
	U盘授权认证
	只有经过授权认证的U盘才能在内部使用，未授权U盘将被拒绝访问

	软件分发
	单个安装程序分发
	支持分发单个安装程序，可以带参数

	
	多文件程序分发
	支持分发有很多文件和目录组成的安装程序，可以带参数

	
	文件传送
	可以将选择的文件传送到客户端的任意指定目录

	
	分发范围选择
	可以按照操作系统自动选择要分发的计算机，也可以按照某个软件的安装/未安装状况自动选择要分发的计算机

	
	分发时间设定
	可以设定分发的起始时间与结束时间，可以指定分发任务每天分发的时间长度

	
	分发结果查询
	可以按照分发软件名和计算机名查看分发任务的执行状态和分发结果

	
	补丁分发设置
	和微软WSUS配合，可以自动设置WSUS客户端指向WSUS服务器

	远程管理
	远程查看桌面
	查看远程计算机当前界面

	
	远程控制桌面
	接管远程计算机当前界面，直接进行远程操作

	
	远程重启
	远程重启计算机

	
	远程管理日志
	记录远程操作信息，包括控制台端IP/计算机名、管理账号、远程操作类型、操作时间、被管理端IP等

	
	远程关机
	远程关闭计算机

	
	远程开机
	远程开机（需要电源及网卡支持）

	网络访问管理
	禁止修改IP地址
	可以禁止计算机修改IP地址

	
	网络应用访问控制
	设置计算机是否可以访问web/email/ftp/nntp/网络共享等各种网络资源

	
	桌面防火墙
	桌面防火墙，禁止计算机开放指定的网络端口

	开关机日志
	开关机日志
	记录计算机的开机和关机信息，跟踪计算机的使用情况

	消息发送
	消息发送
	可以对选定的计算机分发消息

	
	历史消息查询
	可以查看分发过的消息情况，包括分发内容、分发时间、分发范围等

	实时侦测管理
	进程侦测
	实时查看远程计算机上运行的进程，并可以远程终止进程

	
	服务侦测
	实时查看远程计算机上开启的服务

	
	硬盘分区侦测
	实时查看远程计算机上硬盘分区信息，包括各分区容量、已用空间和剩余空间

	
	内存使用侦测
	实时查看远程计算机上内存使用情况，包括总物理内存、可用物理内存、总虚拟内存、可用虚拟内存

	
	CPU使用侦测
	实时查看远程计算机上CPU使用情况，以图表的方式动态显示

	
	共享侦测
	实时查看远程计算机上共享的文件夹，并可以远程删除共享

	
	端口侦测
	实时查看远程计算机上对外开放的端口及当前连接的端口信息

	客户端管理
	暂停客户端
	被暂停管理的计算机不在管理列表中显示

	
	删除客户端
	删除客户端信息

	
	不活动客户端
	搜索长时间不上线的客户端

	
	客户端迁移
	自动将客户端迁移到新的服务器，客户端不需要人工干预

	
	客户端升级
	通过配置升级文件，客户端将自动升级，无须重复部署

	
	客户端卸载
	远程卸载客户端代理，不需要到本地手工操作

	
	计算机树状列表
	可以按照在线/离线/IP/OS排序，并自动统计不同分组中的计算机数量

	分级管理
	账号管理
	提供基于角色的账号管理，可以设定用户范围和用户权限


16、体检管理软件
(1) 体检科室、体检项目、体检套餐、科室小结、健康建议描述可根据医院的具体情况灵活修改和增加；

(2)具有强大的模板功能，，克服了医生录入速度慢的障碍；
(3)自动对结果进行判断，小结、综述、建议自动生成；
(4) 能够打印出漂亮整齐、格式多样的体检报告和单位小结；
(5) 具有强大的统计分析功能，可以产生疾病统计和工作量报告；
(6) 复诊信息的查询；
(7) 可以导出电子文档，实现（软盘、U盘、暂存硬盘）拷贝单位或个人体检报告，方便灵活；

(8)支持对多级单位的维护，一个单位最多支持八级子单位；

(9)增加数据导入功能，即可以从EXCEL文档中导入名单，也可以从历史体检记录中调出名单，重新批量登记第N次体检；

(10)照相功能，在新增的体检证管理中，打印体检证时能够显示照片；

(11)“历年体检数据对比”功能，以表格形式表现各项检查指标各年的结果对比；

(12)复查提醒功能，每次登录程序后自动打开提示三日内需复查的人员；

(13)“疾病分布统计”中 “自定义年龄段”按钮，能由用户灵活设置年龄；

(14)“批量自动总检”功能，可批量自动生成总检的综述和建议内容；

  (15)“公众自助查询”功能，包括：①体检套餐/项目价格查询；②疾病科普说明及建议查询；  ③个人体检结果查询；

(16)“组合项目维护”中增加“临床意义”维护项，可显示在导引单上和公众自助查询的“单项目价格查询”中；

(17)特殊符号库功能，在项目设置、结果录入、小结、总检等处可随时用热键调用常见的特殊符号，双击即可插入到光标所在位置；

(18)团体体检数据导出中增加XML格式文件的导出、另附带一套斯巴达管理软件；

(19)会员卡管理，支持套餐卡、打折卡等各类会员卡；

(20)职业病体检；

17、体检中心智能排队叫号系统工程
	序号
	名  称
	型 号
	数量
	单位

	1
	体检智能排队主控软件
	yw-v-st001
	1
	套

	2
	号票热敏打印机
	mk-80c
	1
	台

	3
	虚拟呼叫器
	yw-v-s007
	17
	套

	4
	诊室门上方显示屏
	yw-x-28a
	23
	台

	5
	等候区LED显示屏
	yw-z-6a
	3
	台

	6
	信号转换器
	yw-h-rc
	1
	台

	7
	吸顶喇叭
	国产
	8
	台

	8
	功放
	国产
	1
	台

	9
	触摸查询机
	yw-v-s2001
	1
	台

	10
	HIS接口软件
	yw-v-s001
	1
	套

	11
	显示屏信号线
	CAT-5E
	520
	米

	12
	显示屏电源线
	RVV2*1.5
	520
	米

	13
	辅材
	PVC管及相关材料
	1
	批


10

