龙泉驿区秀水河、鸡头河污水处理厂在线监测设备（CODcr自动监测仪 、氨氮自动监测仪、数据采集传输仪、流量计）采购招标技术、商务及其他要求

一、 总则

1.1卖方应仔细阅读包括本技术文件在内的采购文件所阐述的全部条款。卖方提供货物的技术规格应符合采购文件提出的全部要求。

1.2本技术文件要求的工作范围包括：采购设备的设计、制造、工厂检验、包装、运输和现场技术服务。
1.3本技术文件的目的不是列出设备的全部细节，但卖方应提供高质量的、完整的采购设备及其附件，以满足本技术标书的要求及设计、制造标准。
1.4如果卖方对本技术条件提有异议，不管多么微小，都应在投标书中作出说明
二、项目技术、商务要求

（一）项目概述：

1、项目所在地：龙泉驿区。
2、本项目采购的内容为：在线监测设备（CODcr自动监测仪 、氨氮自动监测仪、数据采集传输仪、流量计）2套。

3、交货期20天（自签约之日起算）

（二）设备采购清单

	使用地址
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	秀水河污水处理厂
	CODcr自动监测仪 、氨氮自动监测仪、数据采集传输仪、流量计
	套
	1
	
	

	鸡头河污水处理厂
	CODcr自动监测仪 、氨氮自动监测仪、数据采集传输仪、流量计
	套
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	


（三）、设备技术要求

1、CODcr自动监测仪 
1.1完全符合CODcr水质自动监测仪产品技术要求的行业标准（HJ/T 377-2007），测量数据与实验室方法吻合性好，满足用户对水质实时监控和远程监控的要求，易通过环保部门验收

1.2测量范围：10-1000mg/L
1.3示值误差（邻苯二甲酸氢钾试验）：±10%；重复性：5%；示值稳定性：±5% 
1.4自动校准、自动测量、自动清洗，可实现连续测量
1.5具有数据存储功能

1.6环境温度：5℃-40℃

2、氨氮自动监测仪
2.1完全符合国家有关技术标准、规范及有关部门技术标准，满足用户对水质实时监控和远程监控的要求，易通过环保部门验收

2.2测量范围： 可由不同试剂实现0.2-500 mg/L量程范围内NH4-N的测定

2.3精度：±2.5%；准确度：±10%；重复性：±5%

2.4自动校准、自动测量、自动清洗，可实现连续测量
2.5具有数据存储功能

2.6环境温度：5℃-35℃

3、超声波明渠流量计

符合《环境保护产品技术要求 超声波明渠流量计》（HJ/T 15-2007）

4、数据采集传输仪参数

符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ/T477-2009）

5、其他要求：

5.1仪器性能表现

5.1.1测量准确度高，在线稳定性强

5.1.2连续自动运行，故障自行诊断

5.1.3科学合理的结构设计，保障仪器长期可靠，设计使用寿命在10年或10年以上；易损件成本低，除泵管外，其余易损件保证使用寿命达到1年以上

5.1.4提供试剂配方，有效降低运行费用

5.2 售后服务保障

5.2.1硬件系统1年免费保修、软件系统2年免费升级，产品终身维护

5.2.2服务响应时间不超过2小时

5.2.3故障修复时间不超过48小时，配件更换时间不超过3个工作日

5.2.4配件供应期限保证达到该产品停产后的6年或以上

5.3 厂家技术支持

技术工程师提供技术培训、方案设计、现场勘察、设备安装、联网传输、比对验收等技术支持。

5.4 设备所选部件必须符合或过于国家相关规定要求，质量稳定可靠，且不得选用相对落后或者市场上不容易购买到的易损件。

5.5 设备设计、制造、安装调试必须符合或高于国家相关标准要求。

（四）、商务要求

1、本次招标采取一次性最低优惠报价的形式，不接受开标后二次报价。

