招标编号：GYCTCG〔2013〕3号

关于《四川省广元市朝天区城管局城市生活垃圾
卫生填埋场在线监测系统》招标公告
广元市朝天区政府采购中心受广元市朝天区城市城镇管理执法局委托，拟对其所需的城市生活垃圾卫生填埋场在线监测系统进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：GYCTCG〔2013〕3号
二、招标项目名称：四川省广元市朝天区城管局城市生活垃圾卫生填埋场在线监测系统
三、资金来源及预算：财政专项资金45万元。
四、采购内容及规模：城市生活垃圾卫生填埋场在线监测系统设备1批次(详见上传的电子文件)。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册，其注册资金不低于500万元具有独立法人资格的生产企业及供应商； 
2、具有主管部门颁发环保工程专业承包叁级及以上资质和环境污染防治等级确认证书(外省企业需四川省环保厅备案）； 
3、投标产品必须是国家行业合格产品，且达到《水污染源在线监测系统验收技术规范》（试行HJ354-2007）； 
4、法律、行政法规规定的其他条件； 
5、本项目不接受联合体投标。
六、招标文件发售时间、地点：

招标文件在广元市朝天区政府采购中心现场公开发售。

购买时间：自2013年3月12日至2013年3月25日（上班时间，法定节假日除外）。
招标文件售价：人民币200元/份（售后不退，投标资格不得转让）。

供应商购买招标文件时应出示单位介绍信或从四川政府采购网（www.sczfcg.com）上下载的“介绍函”。

投标保证金：玖仟元整（￥9000元）；
交款方式：投标人从其基本账户中以转账、电汇等方式提交，并注明是投标保证金和采购项目的招标编号，投标时提供基本存款账户许可证（复印件）。 
★未按此要求提交投标保证金，以及在递交投标文件时未提供投标保证金转账凭证复印件的投标文件将被拒绝。

投标保证金缴纳截止时间： 2012年3月27日18时，以投标人银行下账时间为准。

户    名：广元市朝天区政府采购中心

开户银行：广元市朝天区农村信用联社清风路信用社

账    号：8808  0110  0966  47063
七、投标截止时间和开标时间：2013年4月1日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
八、开标地点：广元市公共资源交易中心二楼（地址：广元市东坝广元日报社右侧）。
九、联系方式
采购单位：广元市朝天区城市城镇管理执法局    贾先生0839-8624789
代理机构：广元市朝天区政府采购中心  樊女士 0839-8621401 邮箱ctqcgzx@163.com
监管机构：广元市朝天区财政局   张女士 0839-8621638  邮箱ctcgg@163.com
                     二O一三年三月十一日
招标编号：GYCTCG〔2013〕3号
四川省广元市朝天区城管局城市生活垃圾卫生填埋场在线监测系统
采购内容、技术参数等要求
一、采购内容
	项目
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备     注

	一
	土建部份
	
	
	
	

	1
	在线监测房
	4000*3000*3000
	1
	间
	砖混结构(含装修)

	2
	标准排放口
	
	1
	座
	C20素混凝土

	3
	安装开挖管沟
	
	1
	米
	据现场实际而定

	4
	机房内空调
	1.5P
	1
	套
	

	5
	室内照明
	
	1
	米
	据现场实际而定

	6
	室内水电安装
	
	1
	米
	并连通电源

	二
	设备部份
	
	
	
	

	1
	COD在线分析仪
	详见附件
	1
	台
	

	2
	NH3-N在线分析仪
	详见附件
	1
	台
	

	3
	超声波明渠流量计
	详见附件
	1
	台
	

	4
	PH在线监测仪
	详见附件
	1
	台
	

	5
	SS在线监测仪
	详见附件
	1
	台
	

	6
	数据采集传输仪
	详见附件
	1
	台
	

	三
	安装材料
	
	
	
	

	1
	取样水泵
	厂家配套
	1
	台
	

	2
	管材
	
	1
	米
	据现场实际而定

	3
	线缆
	
	1
	米
	据现场实际而定


注：施工安装现场由投标人自行进行现场了解（无论中标与否，采购人均不承担安全、交通等费用）；
二、主要设备技术参数

1.水质在线监测系统由污染因子（COD、氨氮、流量等）监测子系统、采样及预处理子系统（采水泵、采水管路、过滤装置、水质自动采样器等）数据采集与处理子系统、监测站房子系统、排放口建设子系统等组成。各个组成部分的详细情况如下：
	子系统名称
	主要组成单元
	系统描述

	污染因子监测子系统
	COD在线分析仪
	测量COD，采用经典重铬酸盐法

	
	氨氮在线分析仪
	测量氨氮，采用纳氏比色法

	
	超声波明渠流量计（配堰槽）
	测量流量，采用超声波回声测距法

	采样及预处理子系统
	采水泵
	采用潜水泵或自吸泵

电压：220V—50Hz

功率：370W

最高扬程：32m

	
	采水管路
	采用硬质PVC或PPR等管材

水管材质：PVC防晒耐压

	
	预处理系统
	对水样进行过滤、均质等

	数据采集与处理子系统
	通讯模块
	进行测量数据的无线上传

	
	数据采集仪
	进行测量数据的采集与通讯


2.主要设备技术参数：

（1）COD在线分析仪

仪器的测量原理完全符合国家标准《GB11914－89 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》。

	指标分类
	描述

	测量原理
	重铬酸钾高温消解，比色测定

	测量范围
	进口0－3000mg/L，排口0－200mg/L，根据需要可以扩展到0－10000mg/L，自动稀释或专用试剂

	准确度
	±10％（30mg/L使用标准样）

±30％（30mg/L≤CODCr＜60mg/L）

±60%(60mg/L≤CODCr＜100mg/L)

±15%(CODCr＜100mg/L);达到 HJ/T354－2007（水污染源在线监测系统验收技术规范）

	重现性
	±10％F·S

	零点漂移
	±5％F·S

	量程漂移
	±10％F·S 

	分辨率
	＜1 mg/L

	测量周期
	≤30min

	工作电源
	电压220VAC±10﹪；频率50Hz±5％；功率小于100W；

	接地避雷要求
	单独接地，要求接地可靠，一般接地电阻要求≤4欧姆

	数字信号
	RS485/RS232国控平台标准通讯协议

	报警系统
	设备故障、超标报警、缺试剂报警

	模拟信号
	2路（4—20）mA输入，2路（4—20）mA输出，隔离、最大负载500欧，根据需要可以增加模拟量采集量采集单元；

	开关量信号
	2路开关量输入，8路开关量输出

	环境温度要求
	5℃～45℃

	相对温度
	≤85％RH


（2）NH3-N（氨氮）在线分析仪

	指标分类
	描述

	测量原理
	比色法GB7479-87

	测量范围
	排口0～100mg/L;进口0～500mg/L，其它范围可以根据需求进行扩展；

	重复性
	±10％F.S

	零点漂移
	±2％F.S/周

	量程漂移
	±10％F.S/周

	分辨率
	0.01mg/L

	准确度
	≤±5％F.S，达到 HJ/T354－2007（水污染源在线监测系统验收技术规范）

	测量周期
	30min以内

	直线性
	±0.2％

	测量周期
	单个样品测量周期最短时间8分钟/个

	工作电源
	工作电压为单相（220±22）V，频率为（50±1）Hz；功率小于100W；

	接地避雷要求
	单独接地，要求接地可靠，一般接地电阻要求≤4欧姆

	数字信号
	RS485/RS232

	模拟信号
	2路（4－20）mA输出，隔离、最大负载500欧，根据需要可以增加模拟量采集量采集单元；

	报警系统
	设备故障、超标报警、缺试剂报警

	开关量信号
	2路开关量输入，8路开关量输出

	环境温度要求
	5℃～45℃

	相对温度
	≤85％RH


（3）超声波明渠流量计
	指标分类
	描述

	测量方法
	《超声波明渠污水流量计》（HJ/T15-1996）

	流量范围
	10升/秒～10立方米/秒（由配用量水堰槽的规格决定）

	流量不确定度
	5%

	测距范围
	0.4～2米（从探头底部起0.4米内是盲区，0.4～2米为测距范围）

	液位分辨
	1毫米

	防护等级
	仪表显示部分：IP66（仪表下部的过线孔要堵死）：探头部分：IP68。探头炎可浸水式、仪器为防尘式。

	数字量输出
	至少1路RS232/RS485

	模拟输出
	1路4－20mA输出，外部负载电阻：0～600   ，输出内容：流量、液位可选，误差： 0.5％（相对仪表示值）

	工作电源
	电压为AC200V±10％频率为（50±1）Hz，功率6W或DC12V±2V

	工作环境温度
	－20～55℃

	相对温度
	≤85％RH：


（4）PH在线监测仪
	指标分类
	描述

	测量方法
	PH在线测定仪  GB6920-1986

	测量范围
	0～14

	分辨率
	0.01

	防护等级
	仪表显示部分：IP66（仪表下部的过线孔要堵死）：探头部分：IP68。探头炎可浸水式、仪器为防尘式。

	数字量输出
	至少1路RS232/RS485

	模拟输出
	1路4－20mA输出，外部负载电阻：0～600   ，

	工作电源
	电压为AC200V±10％频率为（50±1）Hz，功率6W或DC12V±2V

	工作环境温度
	－20～55℃

	相对温度
	≤85％RH：


（5）SS在线测定仪
	指标分类
	描述

	测量方法
	重量法,GB/T11901

	测量范围
	0mg/L～500mg/L

	流量不确定度
	5%

	精度
	1mg/L

	防护等级
	仪表显示部分：IP66（仪表下部的过线孔要堵死）：探头部分：IP68。探头炎可浸水式、仪器为防尘式。

	数字量输出
	至少1路RS232/RS485

	模拟输出
	1路4－20mA输出，外部负载电阻：0～600   ，

	工作电源
	电压为AC200V±10％频率为（50±1）Hz，功率6W或DC12V±2V

	工作环境温度
	－20～55℃

	相对温度
	≤85％RH：


（6）数据采集传输仪
	指标分类
	描述

	标准
	污染源在线监测自动监控（监测）系统数据传输标准HJ/T212-2005

	CPU
	芯片主频：200MHz:

存储器：256M,可选外部存储：SD卡及USB存储设备；                                   

操作系统：内置Linux或Wince操作系统

打印机：数据采集仪需标配打印机

	仪表接口
	模拟量输入AI：8-12路，精度12位A/D,0～20mA/4～20 mA或0～5V;

开关量输入DI:8-12路，光电隔离，直流12～48V

开关量输出DO：4路，250V/3A交流直流可选

数字量：3-4路RS232，1-2路RS485

	显示单元
	3.5寸TFT液晶屏

	通讯方式
	以太网：2个（10M/100M），双通道冗余备份；

GPRS/CDMA:可选GP  RS/CDMA方式，可多中心传送，现场打印数据功能

	二次开发接口
	USB接口：2个（1个SSB Host、1个USB Device）,可实现本地程序；

以太网接口：设置，通讯

	精度
	≤0.2％

	电磁兼容
	满足IEC三级标准（需提供相关部门检验证书）

	电源
	220VAC±15％  50HZ±5％

	后备电池
	12V ＞=2A（可选）

	功耗
	＜10W

	安装结构
	壁挂式，可选其它方式

	三防设计
	防水、防尘、防破坏

	通讯协议
	HJ/T212－2005污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。

	相对温度
	0％～90％

	环境温度
	－10℃～＋60℃

	天线
	外置，全天候，自带吸盘


注：1、以上投标设备经施工、安装调试后达到国家环保行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范》（试行）（HJ/T354-2007）

2、COD在线监测仪、悬浮物TSS在线监测仪、氨氮NH4-N在线监测仪必须通过国家环保产品认证，具有产品检验报告并提供其复印件；

7

